## Sheet1
广东省人民医院实验研究中心-实验室家具清单
序号 | 名称 | 图示 | 规格尺寸 | 备注
1 | 边台、中央台 |  | L*750*850mm （具体长度按照现场尺寸为准） | 1.实验台台面采用20/25mm厚一体成型高温烧制实验室工业碟型陶瓷台面，见截面采用同色低温上釉，或者釉料与胚体经高温一体烧结而成，表面釉面颜色和胚体颜色一致的实验室专用同色透芯陶瓷台面，台面表面耐高温、耐腐蚀、耐磨、不脱色、不变色、美观大方。洛氏硬度：参照GB/T26696-2011标准，检测结果洛氏硬度不低于59HRC;线性热膨胀系数：参照GB/T4100-2015附录G、有釉砖标准，线性热膨胀系数≤5.0×10-6/℃-1;光泽度：参照GB/T9754-2007标准,光泽度≤18，须提供通过CMA及CNAS认证的检测报告。 2.柜体：采用上抽屉下掩门柜体结构，柜体采用优质1.0mm冷轧钢板材质。采用激光切割，数控折弯，配置稳固；整体采用二保焊、氩弧焊焊接工艺，保证产品的精度和外观标准。柜体拉手为一体拉手，美观大方。 3.配件：三节静音滑轨、不锈钢缓冲铰链，耐用无噪音，经久耐用。三口龙头为实验室专用，纯铜材质，使用寿命高。水盆为纯pp材质，耐酸耐碱，光滑耐用。电源线盒采用钢制，经过环氧树脂喷涂，耐酸耐碱，经久耐用。 4钢架：采用国标1.5mm厚度40*60mm，30*60mm方管，采用激光切割，采用二保焊、氩弧焊焊接工艺，保证产品结实耐用。着色：表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂均匀，无褶皱，耐弱酸弱碱，防锈性能优良。
2 | 水龙头 |  | 直管：采用ø26*1.2 mm管径的H63铜管制造。臂管：采用ø22*1.2mm 管径的H63铜管制造。鹅颈弯管：采用ø19 *1.0mm管径的H63铜管制造，可360°旋转 | 1.符合GB 25501-2010 水嘴用水效率限定值及用水效率等级标准，符合ASME A112.18.1-2012/CSA B125.1-12 认证标准。符合EN13792：2002认证标准。 2.主体材料：直管：采用ø26*1.2 mm管径的H63铜管制造。臂管：采用ø22*1.2mm 管径的H63铜管制造。鹅颈弯管：采用ø19 *1.0mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。涂层: 高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射，陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10 bar，符合GB18145-2014标准，开关旋钮: 高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 3. 实验室水龙头：主体加厚纯铜制作，涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，防酸碱、耐腐蚀，开关采用进口精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀，开关寿命要求可达50万次，静态最大耐压10Pa,鹅颈出水管可360度旋转，水嘴密封性能符合国家相关标准,。水龙头总整高度555MM，主管直径26MM，弯头直径22 MM，鹅颈管直径19mm,重量1700g。 4.对实验室安全性，节水性要求的需要，水龙头配件好坏对实验尤为重要 1）.需提供实验室化验水龙头CSA认证证书； 2）.实验室化验水龙头需提供中国节水产品CQC认证； 3）.实验室化验水龙头符合CE-EN 13792:2002认证准标，提供CE认证报告； 4）.实验室单口化验水龙头提供国家认可的第三方检测机构出具的主材铜含量测试报告； 5）.提供水龙头ACS认证、WRAS认证。
3 | 台式洗眼器 |  | 主体:加厚铜质H59-1，莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，供水软管:长度1.5米 | 1. 主体:加厚铜质H59-1； 2.洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛。； 3.莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害； 3.防尘盖: PP材质, 平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开； 4.水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用； 5.控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭； 6.前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害； 7.供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏。符合美国 ANSI Z358-1 2014 洗眼器标准之规定。 8.提供国家认可的第三方检测机构出具的包含1.管螺纹精度，2.螺纹表面，3.抗压强度，4.外观，5.启动开关灵活，6.水柱喷射高度，7.水流量。等7项检测项目的检测报告
4 | 样品柜 |  | 900*450*1800mm | 1、采用优质冷轧钢板，板材厚度1.0mm。采用激光切割，数控折弯，配置稳固；整体采用二保焊、氩弧焊焊接工艺，保证产品的精度和外观标准。柜体拉手为一体拉手，美观大方。 2、喷涂采用环氧聚脂粉，再经静电喷塑着色处理。 精品静电塑粉喷涂，灰白色喷塑柜体，喷涂均匀，无褶皱，耐弱酸弱碱，防锈性能优良。 3、配件：不锈钢缓冲铰链，耐用无噪音，经久耐用。
5 | 仪器柜 |  | 900*450*1800mm | 1、采用优质冷轧钢板，板材厚度1.0mm。采用激光切割，数控折弯，配置稳固；整体采用二保焊、氩弧焊焊接工艺，保证产品的精度和外观标准。柜体拉手为一体拉手，美观大方。 2、喷涂采用环氧聚脂粉，再经静电喷塑着色处理。 精品静电塑粉喷涂，灰白色喷塑柜体，喷涂均匀，无褶皱，耐弱酸弱碱，防锈性能优良。 3、配件：不锈钢缓冲铰链，耐用无噪音，经久耐用。
6 | 紧急冲淋器 |  | 不锈钢材质 | 1、主体材料：不锈钢 304，厚度：不低于 3mm。可以抗弱酸、碱、盐和油类腐蚀的现场； 2、配备喷淋系统和洗眼系统，当受伤者身体上或者服装上遭受化学品物质喷溅时，使用洗眼器喷淋系统进行大水量冲洗；当化学品物质喷溅到工作人员面部、眼部、脖子或者手臂等部位时，使用洗眼器的洗眼系统进行冲洗。冲洗时间不得小于 15 分钟； 3、根据美国 ANSI Z358-1 2014 洗眼器标准之规定，洗眼器的喷淋系统和洗眼系统易于操作，操作者一个人就可以完成，不需要其他人员协助； 4、提供国家认可的第三方检测机构出具的包含1.管螺纹精度，2.螺纹表面，3.抗压强度，4.外观，5.启动开关灵活，6.水柱喷射高度，7.水流量。等7项检测项目的检测报告
7 | 传递窗 |  | 600*600*600mm | 箱体选用优质SUS304不锈钢，光洁平整易清洁； 2.双门互锁，有效阻止交叉污染； 3.专用卫生级硅胶密封条，确保气密性； 4.配有紫外杀菌灯，满足GMP要求； 5.结构设计安全、安装简易，洁净室兼容性佳。
8 | 通风柜 |  | 1500*800*2350mm | 通风柜均符合国内标准JB/T 6412－1999，符合空气动力学、流体力学的构造设计，确保通过面风速测试，性能可与进口排风柜媲美，台面：陶瓷板，材质：采用1.0-1.2mm厚优质冷轧钢板制作，喷涂：表面经EPOXY静电粉末喷涂，耐酸碱耐腐蚀，柜体结构：双层钢板结构，内衬隔音材料，更坚固耐用。
9 | 不锈钢水柜 |  | 600*500*850 | 箱体选用优质SUS304不锈钢，光洁平整易清洁；采用不锈钢手拧龙头，以及不锈钢水盆
二十层实验室
区域 | 名称 | 数量 | 尺寸（mm） | 说明 | 单价 | 合计
洗涤室 | 试验台 | 1 | 2500*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面
手术室 | 不锈钢操作台 | 1 | 2000*1000*850 | 全不锈钢材质
动物室 | 不锈钢操作台 | 1 | 2000*1000*850 | 全不锈钢材质
免疫组化 | 试验台 | 1 | 5450*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面
| 通风柜 | 1 | 1500*800*2350 | 柜体全钢材质
冷室 | 试验台 | 1 | 4034*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面，非标弧形实验台需要定制
仪器室 | 试验台 | 1 | 4600*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面
实验室 | 弧形边台 | 1 | 19904*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面，非标弧形实验台需要定制
| 中央台 | 3 | 4000*1500*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面
细胞室 | 不锈钢操作台 | 1 | 2000*1000*850 | 全不锈钢材质
配件 | 实验室龙头以及pp水槽 | 7 | 550*450*300 | pp盆550*450*300，三口纯铜水龙头
| 单口洗眼器 | 5 | / | /
| 试剂架 | 3 | 3250*300*850 | 全钢试剂架，钢化玻璃
二十一层实验室
污洗消毒间 | 试验台 | 1 | 2500*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面
一代测序 二代测序 | 试验台 | 1 | 5240*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面
| 实验台 | 1 | 4100*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面
| 传递窗 | 2 | 600*600 | 全不锈钢材质，机械互锁
文库制备区 | 实验台 | 1 | 3620*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面
| 传递窗 | 1 | 600*600 | 全不锈钢材质，机械互锁
文库配置区 | 实验台 | 1 | 6227*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面
组织样品制备 | 实验台 | 1 | 4036*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面
| 传递窗 | 1 | 600*600 | 全不锈钢材质，机械互锁
| 实验台 | 1 | 3730*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面，非标弧形实验台需要定制
血液样品制备 | 实验台 | 1 | 3707+1000*1000+2200*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面，非标弧形实验台需要定制
| 不锈钢水柜 | 1 | 600*500*850 | 全不锈钢材质
| 传递窗 | 1 | 600*600 | 全不锈钢材质，机械互锁
样品前处理 | 实验台 | 1 | 3906*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面
分子实验室 | 实验台 | 1 | 5096+1000*1000+8139*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面，非标弧形实验台需要定制
冷室 | 实验台 | 1 | 2405*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面
样品准备室 | 通风柜 | 1 | 1500*800*2350 | 柜体全钢材质
| 实验台 | 1 | 9339*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面，非标弧形实验台需要定制
试验区 | 实验台 | 1 | 4011+1000*1000+2776*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面，非标弧形实验台需要定制
配件 | 实验室龙头以及pp水槽 | 13 | 550*450*300 | pp盆550*450*300，三口纯铜水龙头
| 单口洗眼器 | 11 | / | /
| 紧急冲淋器 | 1 | 不锈钢材质 | /
二十二层实验室
污洗消毒间 | 试验台 | 1 | 2520*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面
| 试验台 | 1 | 1300*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面
细胞房一 | 不锈钢操作台 | 2 | 1500*800*850 | 全不锈钢材质
| 不锈钢水柜 | 1 | 400*500*850 | 全不锈钢材质
细胞房二 | 不锈钢操作台 | 2 | 1500*800*850 | 全不锈钢材质
| 不锈钢水柜 | 1 | 400*500*850 | 全不锈钢材质
细胞房三 | 不锈钢操作台 | 2 | 1500*800*850 | 全不锈钢材质
| 不锈钢水柜 | 1 | 400*500*850 | 全不锈钢材质
细胞房四 | 不锈钢水柜 | 1 | 400*500*850 | 全不锈钢材质
| 不锈钢操作台 | 2 | 1500*800*850 | 全不锈钢材质
理化实验室 | 紧急冲淋器 | 1 | / | 全不锈钢材质
| 通风柜 | 1 | 1500*800*2350 | 柜体全钢材质
| 中央台 | 6 | 4000*1500*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面
| 资料柜 | 5 | 1200*450*1800 | 柜体全钢材质
精密仪器室 | 试验台 | 1 | 6702*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面，非标弧形实验台需要定制
配件 | 实验室龙头以及pp水槽 | 5 | 550*450*300 | pp盆550*450*300，三口纯铜水龙头
| 单口洗眼器 | 3 | / | /
| 试剂架 | 3 | 3250*300*850 | 全钢试剂架，钢化玻璃
| 试剂架 | 3 | 4000*300*850 | 全钢试剂架，钢化玻璃
二十三层实验室
洗涤室 | 实验台 | 1 | 1500*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面
细胞室 | 不锈钢操作台 | 1 | 2000*1000*850 | 全不锈钢材质
光学实验室 | 实验台 | 1 | 4400*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面，非标弧形实验台需要定制
细胞室 | 不锈钢操作台 | 3 | 2000*1000*850 | 全不锈钢材质
实验区 | 实验台 | 1 | 4646*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面
| 通风柜 | 1 | 1500*800*2350 | 柜体全钢材质
| 紧急冲淋器 | 1 | / | 全不锈钢材质
| 实验台 | 1 | 9107*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面，非标弧形实验台需要定制
| 中央台 | 1 | 7953*1500*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面，非标弧形实验台需要定制
| 中央台 | 1 | 5614*1500*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面，非标弧形实验台需要定制
设备间 | 实验台 | 1 | 1380+1000*1000+1019+1000*1000+2893*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面
细胞房 | 不锈钢操作台 | 2 | 1500*800*850 | 全不锈钢材质
实验区 | 通风柜 | 2 | 1500*800*2350 | 柜体全钢材质
| 样品柜 | 2 | 900*450*1800 | 柜体全钢材质
| 中央台 | 2 | 3000*1500*850 | 全不锈钢材质
办公室 | 资料柜 | 3 | 900*450*1800 | 柜体全钢材质
细菌室 | 不锈钢操作台 | 1 | 2000*1000*850 | 全不锈钢材质
| 不锈钢水柜 | 1 | 400*500*850 | 全不锈钢材质
配件 | 实验室龙头以及pp水槽 | 4 | 550*450*300 | pp盆550*450*300，三口纯铜水龙头
| 单口洗眼器 | 3 | / | /
二十四层实验室
洗消间 | 实验台 | 1 | 1300*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面
| 实验台 | 1 | 2500*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面
细胞房一 | 不锈钢操作台 | 2 | 2000*1000*850 | 全不锈钢材质
细胞房二 | 不锈钢操作台 | 2 | 2000*1000*850 | 全不锈钢材质
综合平台实验室 | 紧急冲淋器 | 1 | / | 全不锈钢材质
| 中央台 | 4 | 3300*1500*850
大实验区 | 实验台 | 1 | 5373*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面，非标弧形实验台需要定制
流式细胞仪室 | 实验台 | 1 | 2330*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面，非标弧形实验台需要定制
| 实验台 | 1 | 3323*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面，非标弧形实验台需要定制
质谱流式细胞仪室 | 实验台 | 1 | 4563*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面
流式细胞分析仪 | 实验台 | 1 | 3507+1000*1000*3070*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面，非标弧形实验台需要定制
影像平台实验室 | 实验台 | 1 | 5226+1000*1000+1323*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面
| 实验台 | 1 | 5070+1000*1000+1284*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面
| 中央台 | 1 | 3300*1500*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面
显微镜室 | 实验台 | 1 | 4922*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面，非标弧形实验台需要定制
共聚焦显微镜室 | 实验台 | 1 | 4893*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面，非标弧形实验台需要定制
动物平台实验室 | 实验台 | 1 | 6060*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面
配件 | 实验室龙头以及pp水槽 | 5 | 550*450*300 | pp盆550*450*300，三口纯铜水龙头
| 单口洗眼器 | 3 | / | /
二十五层实验室
污洗消毒间 | 实验台 | 1 | 2500*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面
细胞室 | 实验台 | 1 | 5246*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面
| 不锈钢水柜 | 1 | 600*500*850 | 全不锈钢材质
动物手术室 | 实验台 | 1 | 3938*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面，非标弧形实验台需要定制
仪器室 | 实验台 | 1 | 3419*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面，非标弧形实验台需要定制
实验室 | 中央台 | 6 | 4050*1500*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面
| 实验台 | 1 | 2974*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面，非标弧形实验台需要定制
| 通风柜 | 4 | 1500*800*2350 | 柜体全钢材质
| 实验台 | 1 | 5053*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面，非标弧形实验台需要定制
| 实验台 | 1 | 10545*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面，非标弧形实验台需要定制
动物室 | 实验台 | 1 | 5452*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面，非标弧形实验台需要定制
仪器室 | 实验台 | 1 | 1225+1000*1000+2457*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面，非标弧形实验台需要定制
细胞室 | 实验台 | 1 | 1500*750*850 | 柜体全钢材质，陶瓷台面
| 不锈钢水柜 | 1 | 600*500*850 | 全不锈钢材质
配件 | 实验室龙头以及pp水槽 | 10 | 550*450*300 | pp盆550*450*300，三口纯铜水龙头
| 试剂架 | 3 | 3300*300*850 | 全钢试剂架，钢化玻璃
| 单口洗眼器 | 3 | / | /
不含税合计： | [5 empty] | 0
运输搬运费（含上楼及二次搬运费）
安装调试费用
暂列金（按10%计）
含税合计（按11%计税）