## Sheet1
附件一：
▲参数 | WB电泳仪1（1套）
一、配置：
1. 主机电源
2. 电源线
二、技术参数：
1. 具备4个并排插口，可同时进行四台仪器的电泳实验
▲ | 2. 可提供的电压范围:5－250V
▲ | 3. 可提供的电流范围:10-3000mA
▲ | 4. 输出功率：1-300W
▲ | 5. 安全性能空载监测、 荷载突变监测、过载/短路监测、过压保护
▲ | 6. 可控制进行恒压或恒流电泳，并可对电泳进行定时控制
WB电泳仪2（1套）
一、配置
1. 主机电源
2. 电源线
二、技术参数：
1. 具备4个并排插口，可同时进行四台仪器的电泳实验
▲ | 2. 可提供的电压范围:20－500V
▲ | 3. 可提供的电流范围:0.01-2.5A
▲ | 4. 输出功率：1-500W
▲ | 5. 安全性能空载监测、荷载突变监测、过载/短路监测、过压保护
▲ | 6. 可控制进行恒压或恒流电泳，并可对电泳进行定时控制
7. 具备空载监测，荷载突变监测，地面漏电保护，过载/短路监测功能
8. 通过EN-61010和CE认证
控温摇床（1套）
性能指标及要求：
▲ | 1 可两台叠放使用，有效节省实验室面积
▲ | 2 数字型控制系统，转速范围为15-500 rpm。两平台叠放时，转速范围为15-300 rpm
▲ | 3 持续振荡和定时振荡两种方式可选，两种范围定时器可选，分别是0.1 hr-999 hr或0.1 min-999 min
▲ | 4 两种不同的温度范围，满足不同的应用需求：恒温型号为高于环境温度10°C-80°C，低温型号为低于环境温度15°C-80°C（最低设置温度：4°C）
▲ | 5 PID温度控制器，可精确检测和调控温度，温控精度为37°C下±0.1°C，温度均一性为±0.5°C
6 透明观察窗和内置照明设计，方便随时观察样品
7 标配两个高度可调隔板，提供额外的储存空间
8 摇床内部带有电源插座，可在摇床内部使用小型振荡器或搅拌器
9 通过独立的温度调节装置提供摇床的过温保护，当摇床的温度控制出现故障时，独立温度调节装置可以发挥后备温度控制功能
10 安全内锁功能，盖子打开时自动停止振荡
11 大容量摇床可容纳2个6L锥形瓶
12 3个LED显示屏分别显示振荡速度、运行温度和运行时间
13 实际振荡速度偏离设定值10%时进行声光报警，并自动停止振荡
14 当负载失衡传感器检测到摇床因负载不平衡而导致过度振荡时，会自动停止振荡并进行声光报警
15 温和启动功能可以防止器皿内的样品溅溢或沾染器皿盖，并可避免设备意外启动和停止
16 用户设定的参数可在突然断电的情况下自动存储，并在通电后自动运行原设定程序
17 带有RS232接口，可将数据传输到电脑上进行保存记录
▲ | 18 具备三重偏心轮驱动装置，可稳定处理较重负载，保持振荡均匀
高压灭菌器（1套）
▲ | 1.灭菌器厂家本身必须具有特种设备制造资质和安装资质，即：特种设备（压力容器）生产许可证（不允许借用第三方资质）。
2.容量:≥85L,立式结构,底部带脚轮；腔体直径≥40CM
▲ | 3.灭菌腔材料:采用3mm厚SUS304不锈钢、设计年限≥20年、设计温度≥153℃【提供特检院容器数据表证明】
4.开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（翻盖式开关盖）
5.时间范围:灭菌时间:1-6000分钟,融化时间:1-6000分钟,保温时间:1-9999分钟，定时器预置范围：0-15天延迟
▲ | 6.温度和压力: 最高灭菌温度≥138℃ ，设计压力≥0.42Mpa，安全阀起跳压力≥0.31Mpa
▲ | 7.具备水质检测功能。
▲ | 8. 缺水保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免了单一方式带来的误判
9.记忆存储系统:可记忆存储20条灭菌程序
10.六级排汽方式：灭菌结束完成后，排气阀可按设定的六级排汽速度排汽，同时在排气过程中排汽速度可随时进行手动调整。
11.集汽瓶：内置双蒸汽集汽瓶，不会影响周围环境
12.标配冷却风扇：灭菌结束可快速降低腔体温度
13. F0值：具有F0值计算功能，选购打印机可打印出F0值、温度等数据
14. 传染性废弃物专用灭菌模式：具备专用的正压排气系统，升温过程中103℃以下不排放冷空气，可对传染性废弃物进行有效的预灭菌
15. 具有≥10种灭菌模式，含有固体模式、液体保温模式、液体模式、封装器械模式、布包模式、橡胶模式、快速模式、琼脂模式、废弃物模式、自定义模式
16.附件:不锈钢提篮2个
17.安全装置：
八柱均分连锁装置，闭盖检查系统，电动式双内锁，冷却锁，缺水三重保护，过压双重保护，自动故障检测系统，后台安全测试程序，漏电保护、过流与短路保护，防烫保护
18.生产厂家具有医疗器械生产许可证，压力容器具有CE-PED认证、ASME认证
备注：本清单中所列的参数如出现了参考品牌则默认添加“或相当于”字样。