## Sheet1
附件一：
▲参数 | 超纯水机（1套）
一、主要用途
该设备以自来水作为进水，生产二级纯水和超纯水，二级纯水可用于敏感动物喂养、缓冲液配制、pH测试、微生物培养、生化分析仪用水等；超纯水可用于HPLC、LC-MS、ICP-MS等痕量理化分析实验，细胞培养和PCR、电泳、基因组学等生命科学的实验。
二、工作条件
进水水压：1~6 bar；环境温度：4-40℃；环境湿度：40%-80%；电压：100-240V，50-60Hz
三、技术参数
1、系统产水水质
1.1纯水
▲ | 1.1.1电阻率：＞5 MΩ·cm＠25℃
▲ | 1.1.2总有机碳(TOC)：≤30ppb
▲ | 1.1.3产水速率：≥5L/h，取水流速最大2.0 L/min，2级取水流速可调
1.2超纯水
▲ | 1.2.1电阻率：≥18.2 MΩ·cm@25℃
▲ | 1.2.2总有机碳(TOC)：≤5ppb
1.2.3产水速率：由逐滴到2L/min，8级流速可调
▲ | 1.2.4细菌：≤0.01cfu/ml
▲ | 1.2.5无直径＞0.22μm的颗粒物。
【内毒素（热原）<0.001EU/mL，RNase（核糖核酸酶）<1pg/mL，DNase（脱氧核糖核酸酶）<5pg/mL，蛋白酶<0.15μg/mL，以上需配特定的终端过滤器实现，不需要时请删除】
2、系统内置温度和电导率补偿泵，可避免季节和进水水质波动的影响，确保产水稳定。
3、系统内置与主机品牌相同的独立式连续电去离子模块，采用连续电场、离子选择性透过膜和混床树脂，有效去除微量离子。连续电去离子模块具备阴极活性炭涂层防结垢技术和连续电流抑菌技术，模块前端无需增加软化柱或防毒柱，模块后端有三通阀，可将前期产的电阻率低的水排掉。(提供彩页流路图及防结垢原理图证明)
4、纯水管路标配265nm无汞杀菌紫外灯，杀菌效果更佳；超纯水管路标配172nm 无汞紫外灯，能有效降低TOC水平，无汞紫外灯使用氙激发（激发聚合）技术发射紫外光，无需预热。
5、纯水储存于外置≥25L纯水水箱中，水箱为圆锥形，可完全排空，标配空气过滤器、电子溢流器、265nm无汞杀菌紫外灯、压力液位传感器。(提供电子溢流器或液位计实物图)
6、系统内置带有独立回路的TOC检测模块，包含0.5ml石英样品池、172nm无汞紫外灯、钛电极、电磁阀及温度补偿单元，精度0.1ppb，检测范围: 0.5-999.9 ppb。（提供主机彩页和流路图盖生产厂家公章）
7、超纯水辅助定容取水体积范围：50ml-5L，±1ml可调节，可实现前96%的体积以2L/min快速出水，剩余4%的体积以逐滴的形式流出，辅助用户快速且精准定容。(提供彩页及屏幕操作界面)
8、独立的取水手臂集成≥5寸彩色触摸屏，可查看系统流路图，并于流路图内显示各检测器动态参数（包含：进水压力、温度、进水电导率、反渗透膜截留率，产水电阻率）。（提供流路图及各检测器动态参数界面实物图照片）
9、终端过滤器与取水臂的连接采用鲁尔接头，非螺纹或插入式接头，能有效避免污染死角。每个终端过滤器都带有芯片，系统能自动识别其名称、货号、批号和状态，软件界面支持识别过滤器芯片获取出厂证书。（提供产品实物图，软件界面实拍图佐证）
10、可提供5种以上同与主机品牌的终端过滤器，满足不同实验的水质要求。需提供产品ISO 9001认证机构质量证书或者CNAS认可检测机构出具的检测报告：
·双酚A<0.005ppb，地乐酚<0.2 ppb，邻苯二甲酸二辛酯<0.2 ppb，壬基酚<0.1ppb，以满足相关的发育生物学实验应用需求；
·苯<0.05 ppb，三氯甲烷<0.05 ppb，四氯化碳<0.05 ppb，2,2-二氯丙烷<0.05 ppb，溴苯<0.10 ppb，以满足挥发性有机物测试应用需求。
11、支持同品牌去除痕量有机物终端过滤器和去除颗粒物终端过滤器串联使用，满足特定实验用水需求。（提供痕量有机物终端过滤器和除颗粒物终端过滤器联用实物图证明）
▲ | 12、超纯水电阻率测量可设定3种温度补偿模式，可选择和显示无温度补偿模式下系统在当前温度的实时产水电阻率，而非18.2 MΩ·cm@25℃固定不变的电阻率值。（提供三张不同温度条件下软件运行界面实时电阻率显示截图）
13、生产工厂符合ISO 50001能源管理体系认证和ISO 45001 职业健康安全管理体系认证。（提供相关证书或相关网站证明）
四、配置清单
1、纯水超纯水主机1台
2、超滤预处理组件1套
3、水箱1个
4、超纯水独立取水臂1个
5、纯水独立取水臂1个
6、安装和连接组件1套
7、预处理柱、精纯柱、终端过滤器、空气过滤器各1个
8、清洗药片1盒
备注：本清单中所列的参数如出现了参考品牌则默认添加“或相当于”字样。