## Sheet1
附件一：
▲参数 | 4度冰箱（3台）
▲ | ※1、有效容积：箱内有效容积≥360L；外部尺寸≤600mm*630mm*1980mm 内部尺寸≥525mm*500mm*1435mm；
2、温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，LED数码管显示，实时显示箱内温度，观察方便；控温精度显示精度均为0.1℃；
3、整体结构：立式，单开真空玻璃门体，采用LBA无氟发泡，真正完全绿色环保，外壳采用预涂钢板外壳，内胆采用PS吸附成型内胆，便于箱内清洁、消毒；
▲ | ※4、核心组件：采用名牌压缩机及进口品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并提供组件铭牌证明；
▲ | ※5、制冷系统：采用板式蒸发器设计，制冷速度快，丝管式冷凝器设计，散热效果好；
▲ | ※6、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀度≤±2℃，波动度≤4.5℃；
7、控温技术：搭配高精度3路传感器设计，包括显示传感器，控制传感器，环温传感器。
▲ | ※8、温度显示：感温探头置于甘油感温盒内，可选择检测温度或者仿生温度；
9、门体结构：门体双层钢化电加热玻璃并带有上吹风，32℃环温85%湿度下门体无凝露，箱内物品清晰可见；门体具有自关门设计，防止用户开门后忘记关门；
10、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁、远程报警三种报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警、开门报警、环温高报警；
▲ | ※11、数据存储：选配数据存储模块，每6分钟记录一次数据，可通过前置的USB接口读取，插入U盘导出冰箱使用期间所有数据，数据可导出，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性；
▲ | ※12、数据打印：选配针式温度记录打印机，可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可储存一年；
▲ | ※13、物联通讯：产品标配Wifi模块、选配485接口，用户可通过接口连网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过手机端查看；
14、温度监控：产品配有一个测试孔，方便客户接入各式设备，对箱内温度进行监测；
15、箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；出厂标配4个搁架，数量可根据用户需求增加，可选配价目条；
▲ | ※16、节能降噪：低噪音，噪音低于41分贝.
17、柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然；
18、固定移动：配备2个万向脚轮、2个定向脚轮、2个止动底脚，便于移动且固定方便；
19、冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼；
20、断电报警：配备大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少48小时；
21、安全保障：门体带暗锁，同时用户可配置挂锁，双重安全保障；
22、宽电压带：产品配备宽电压带，适合198～242V电压下使用
▲ | ※23、产品认证：产品具有医疗器械注册证、国家级检测报告。
24、资质认证：投标产品制造商具有ISO9001证书、ISO14001证书、ISO13485证书、ISO45001证书、ISO27001证书；
4-20度冰箱（2台）
1、有效容积 ：有效容积≥319L；冷藏室容积≥219L，冷冻室容积≥100L；
2、整体结构：立式双门设计，都为发泡门设计；保温材料采用LBA硬质发泡，无CFC聚氨酯发泡，保温性能优；
3、材质：箱体采用喷涂钢板材质，内胆采用钣金内胆；
▲ | ☆4温度控制:微电脑控制,触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度。冷藏室控制显示精度0.1 ℃，冷冻室控制、显示精度1 ℃，冷藏室温度范围2～8℃，冷冻室温度范围-10~-30 ℃，用户可自行调节温度；
▲ | ☆5、核心组件：采用品牌压缩机，品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，制冷效果佳，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并能提供铭牌证明；
▲ | ☆6、资质认证：产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，并具有医疗器械生产许可证,品牌保证，安全性更高；
▲ | ☆7、门体结构：采用发泡门设计，满足避光保存要求，保温性能优；门体采用低于90°自关，90°以上悬停设计，防止用户忘记关门、便于用户取拿存储物；
▲ | ☆8、双压缩机、双制冷系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用；
▲ | ☆9、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度冷藏室均匀性≤±3℃，波动性≤±3℃；
▲ | ☆10、安全系统：具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式（报警时，报警灯光及代码同时闪烁），标配远程报警接口；多重故障报警类型，可实现高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，可以选配485接口；
▲ | ☆11、数据存储：选配USB接口模块，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性，不必插入U盘等外接设备即可实现数据的自动存储。用户需求数据时，可以插入USB自动导出数据。
12、数据打印：选配针式温度记录打印机，冷藏、冷冻室同时打印；可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可保存一年；
13、温度监控：产品配有两个测试孔，方便客户接入温度监控设备，对箱内温度进行监测；
▲ | ☆14、箱内配置：冷藏室配有3个蘸塑搁架；冷冻室配有2个蘸塑搁架，可以选配2个抽屉；
15、柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然；
16、固定移动：产品配有4个脚轮和2个平衡底脚，移动方便，固定可靠；
▲ | ☆17、安全保障：冷藏室、冷冻室各配置一个锁扣，每个锁扣均可外挂锁，冷藏室配置1个暗锁，满足多人管理的安全要求；
18、运行安全：当冷藏或者冷冻室传感器损坏后，自动进入安全运行模式并报警，压缩机按照周期启停运行；
19、停电报警：内置大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时；
20、冷藏室配置自动化霜功能，不必人工除霜；
21，当门打开，冷藏内灯亮，内风机停，保障箱内温度稳定，实现节能降耗。
22，换热设计：冷冻室为隐藏蒸发器设计，箱内空间利用率高，冷冻室双重密封，结霜少；
▲ | ★23、物联通讯：产品标配Wifi接口(可改制替换为485接口)，用户可通过接口连网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过手机端提醒.
-20度冰箱（3台）
1、有效容积≥531L，温度范围-10°C～-30°C可调节；
▲ | 2、微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃；
3、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警；
▲ | 4、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口；
▲ | 5、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；
▲ | 6、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时；
▲ | 7、采用HC环保制冷剂和制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂不能高于150g；
8、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量；
9、采用碳氢高效压缩机，更节能环保;
10、德国EBM风机，高效制冷，使用寿命更长；
11、设定-30℃的特性点温度均匀性小于3℃，提供实验室符合CNAS\CMA资质的检验报告；
▲ | 12、立式双门结构，优化嵌入式双密封条设计，LBA整体发泡，发泡层厚度≥80mm，密封保温效果好
13、内藏式蒸发器设计，金属喷粉内胆，防腐蚀，制冷快；
14、箱内大空间，搁架间距上下可调，便于存放不同尺寸的物品；
15、门锁+锁鼻一体式手把门锁设计，即可一把钥匙一把锁，又可外加挂锁，可随意配置任意挂锁，实现多人管理；
▲ | 16、具有2个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度；
17、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定；
18、可选配圆盘式温度记录仪，RS485或USB接口或USB接口+打印机其一;
▲ | 19、整机输入功率≤300W，耗电量低至3.5Kwh/24h，提供实验室符合CNAS\CMA资质的检验报告。
▲ | 20、稳定运行噪音小于40分贝，提供实验室符合CNAS\CMA资质的检验报告。
▲ | 21、具有完善认证证书，医疗器械注册证、CE认证、UL认证等
备注：本清单中所列的参考品牌仅作为说明并没有限制性，如出现了参考品牌则默认添加“或相当于”字样。