附件1：

新型冠状病毒核酸检测试剂盒技术参数

1、新型冠状病毒核酸检测试剂（荧光PCR法）

①至少含2019⁃nCoV基因的两个位点 （开放读码框 1a/b、核壳蛋白N或包膜蛋白E）；

②包括内源性内标检测系统；

③试剂盒的分析灵敏度至少为 500copies/ml；

④与 2019 新型冠状病毒种属相近或引起症状相似的其他病原体以及人基因组 DNA 无交叉反应；

⑤样本中存在的常用的抗病毒治疗药物，对试剂盒的检测结果无干扰。

2、采样拭子和保存液

①保存液的量大于2ml/每管；

②保存液管为螺旋盖，能预防液体溢出；

③保存液含核酸酶抑制剂，能防止核酸降解；

④保存液能使病毒蛋白高级结构受到破坏，降低其感染和致病能力；

⑤采样拭子能够满足多部位的采样（鼻咽、口咽等），易于折断。