附件1：

内镜清洗消毒可追溯系统采购项目需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内镜洗消追溯系统控制工作站 | 3 | 台 | 1、23.8英寸 - i5-10500 集显 - 内存8G - 512G固态 |
| 2 | 内镜洗消追溯系统软件 | 3 | 套 | 1、手工洗消 1.1、记录清洗----漂洗----消毒----终末消毒----干燥等环节的开始时间、操作人员、内镜编号；可按照实际清洗流程进行实时的配置调整。 1.2、步骤审核，错误时中断并报警。 2、机器洗消 2.1、记录操作人员、内镜编号、清洗开始和结束时间。 2.2、步骤审核，错误时中断并报警。 3、检查间内镜使用管理 3.1、记录内镜使用过程信息，包括病人信息、内镜信息、护士、医生、台号、使用时间、结束时间、使用时长。 3.2、与内镜管理信息系统对接，方便操作。提供智能启动接口，供其他系统调用，启动时，同步加载病人信息。 3.3、具有修正功能：使用时，如特殊情况（比如因为病人原因或者镜子原因，临时不用这个镜子了）可及时修正内镜信息；但必须有记录和管理员权限。 3.4、床旁预处理：记录预处理的操作人员、开始结束时间、内镜编号；并根据检查的结束时间（和内镜信息管理系统对接），判断预处理是否符合要求。 4.查询追溯统计 4.1、可完整记录内镜消毒过程，包括操作人员、时间、内镜、每个清洗步骤时间等信息；可追溯每个循环的内镜使用过程，包括检查医师、时间、内镜、患者等信息。 4.2、可查询每个循环内内镜的消毒和使用信息，并支持多条件查询；可查询每个内镜当前的状态。 4.3、工作量统计、设备使用率统计、内镜数据统计、成本核算，所有数据都应支持打印、EXCEL导出。 4.4、支持实时内镜状态主动监测，可在大屏中滚动播放。 4.5、测漏管理，每次或每日登记手工洗消流程的测漏结果，汇总自动洗消机测漏结果。 5.信息相关功能 5.1、同其他系统对接支持。 5.2、具有独立的备份与恢复程序。备份数据可自动刻录存储于硬盘中。当数据损坏或者丢失时，可将备份数据导入存储服务器中。备份数据可在任意一台计算机上打开浏览。 |
| 3 | RFID智能识别器 | 50 | 个 | 1、尺寸:105"70*12mm 2、工作温度:-10t +85℃ 3、供电电源:5V 4、读卡距离:3-10m 5、存诸温度:-20 t +85℃ |
| 4 | RFID智能识别卡（设备卡） | 120 | 个 | 6、频率:860~960Mhz 7、协议:ISO18000-6Type B 8、容量:96-128位EPC 9、编码64bitsUID 10、内存:2048Bits |
| 5 | RFID智能识别卡（人员卡） | 25 | 个 | 1、封装材质：ABS/PVC+进口滴胶（硬胶/软胶） 2、读写距离：2-10cm 3、工作温度：-20°C~55°C 4、擦写寿命：10万次 5、封装工艺：超声波自动植线/自动碰焊 |
| 6 | 内镜洗消追溯系统硬件（串口盒） | 7 | 个 | 1、即插即用，自动选择IRQ和I/O地址，PCI转8S扩展卡 2、支持PCI IRQ共享 3、支持1个以上的卡系统 4、可连接多个串口 |
| 7 | 读卡器集中供电器 | 3 | 个 | 1、充电器适用形式: 直充 2、充电协议: DCP BC1.2 3、输出功率：18w 4、多口供电 |
| 8 | 读卡器单一供电器 | 15 | 个 | 1、充电协议： QC2.0 2、输出功率：18w 3、单口供电 |
| 其他要求： 1、乙方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 2、软件质保期限贰年，硬件质保期限叁年，质保期内免费保修，系统终身维护。 3、交货期：自签订合同之后起 30天。 4、交货地点：广东省人民医院 5、保修服务要求： 项目; 关键控制点; 衡量内容; 目标. 服务响应时间; 现场响应能力; 工作时间; 7x24（0:00AM--23：59PM）. 紧急故障（系统瘫痪）; 响应时间; <=2小时. 严重故障（系统性能受损）; 响应时间; <=4小时. 一般故障（系统运行正常）; 响应时间; <=8小时. 服务周期; 硬件故障恢复; 工作时间; 7x24（0:00AM--23：59PM）. 紧急故障（系统瘫痪）; 硬件故障恢复周期; <=24小时 超过24小时提供配件备机. 严重故障（系统性能受损）; 硬件故障恢复周期; <=48小时. 一般故障（系统运行正常）; 硬件故障恢复周期; <=72小时. |