## 16层实验室家具
广湾十八16楼实验室家具清单及报价表
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 技术参数
仪器室（6）
1 | 实验台 | 2900*750*850 | 1 | 台 |  |  | 1.全钢落地结构，台面：20mm厚欧神诺陶瓷板；前梁: 采用国内大型钢材厂家产品例如上海宝钢或同等品牌，约40mm×60mm×1.5mm冷轧钢方型钢材，连接处由专用连接件(模具开发)连接，表面经酸洗磷化、抛光后采用环氧树脂静电粉末喷涂，喷体表面厚度不小于75μm以上； 2.柜体：采用1.0mm厚以上国内大型钢材生产厂家钢材例如上海宝钢或同等品牌，冷轧钢板双层夹心结构，内设加强筋，中间填充隔音材料，构造表面经酸洗磷化、抛光后采用环氧树脂静电粉末喷涂，喷体表面厚度不小于75μm以上，有防锈、防腐蚀、耐有机溶剂等功能，最后经高温固化；外观浑然一体，整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度； 3.柜门、抽屉：采用1.0mm厚优质冷轧钢板例如上海宝钢或同等品牌，内外双层扣合式，内填充隔音材料，构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，具有耐酸碱、防潮防锈，使用寿命长等优点，各柜体方便功能标示，柜门内侧配置门扣组及橡胶缓冲垫； 4.试验台下箱体层板：采用1.0mm厚以上国内大型钢材生产厂家钢材，例如上海宝钢或同等品牌冷轧钢板，内设加强筋。表面经酸洗磷化、抛光后采用环氧树脂静电粉末喷涂，喷体表面厚度不小于75μm以上，最后经高温烘烤制作而成，有防锈、防腐蚀、耐有机溶剂等功能。其中60%左右的带柜门的实验柜内置活动层板，每20mm可自由上下调节高度。层板由四个层板扣支撑，承重为大于30公斤/平方米 5.拉手：采用铝合金一字拉手，防酸碱、耐腐蚀、耐磨，外观大方，线条流畅，手感好；滑轨：静音三节滑轨；合页：采用SUS304不锈钢优质合页，具有耐腐蚀、防潮、防锈，使用寿命长等优点；合页：1.5mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断，柜门开启角度可达180度。 6.高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。
2 | 铝线盒+二三插+连接线 | 西门子/施耐德 | 6 | 套 |  |  | 铝线盒采用铝合金材料，模具一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔万能插座（ISO认证），适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。
仪器室（5）
1 | 实验台（弧长） | 5050*750*850 | 1 | 台 |  |  | 全钢落地结构，台面：20mm厚欧神诺陶瓷板；
2 | 铝线盒+二三插+连接线 | 西门子/施耐德 | 10 | 套 |  |  | 铝线盒采用铝合金材料，模具一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔万能插座（ISO认证），适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。
实验室（2）
1 | 中央台（回型框配活动柜） | 4000*1500*850 | 2 | 台 |  |  | 全钢回框结构，台面：20mm厚优陶瓷板；模块化结构，配普通款活动柜
2 | 试剂架 | 3940*400*800 | 1 | 台 |  |  | 钢制立柱，层板采用12mm磨砂玻璃双层单面磨砂玻璃，层板可调
3 | 试剂架 | 3220*400*800 | 1 | 台 |  |  | 钢制立柱，层板采用12mm磨砂玻璃双层单面磨砂玻璃，层板可调
4 | PP大号水盆+三口水龙头 | 500*400*300 | 1 | 套 |  |  | 实验室专用水盆，高分子PP材质，模具成型，耐强酸、碱腐蚀，抑菌，易清洁，平整不变形。配套高分子PP下水器、滤片、阻水盖、PP去水提笼。实验室专用水龙头，三口，铜质铸件、陶瓷阀芯，高亮度环氧树脂喷涂，防锈耐腐蚀，配PP水嘴，可拆卸，以便连接循环管或真空嘴等特殊用处。
5 | 桌上型洗眼器 | 博朗/台雄 | 1 | 套 |  |  | 单口
6 | 铝线盒+二三插+连接线 | 西门子/施耐德 | 28 | 套 |  |  | 铝线盒采用铝合金材料，模具一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔万能插座（ISO认证），适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。
7 | 紧急落地冲淋洗眼器 | 上海台雄 | 1 | 台 |  |  | 采用304不锈钢，强度高，结构牢固；适合安装在地面上，方便简便；通过拉手杆/推手板，开启方便迅速；表面抛光处理或环氧树脂粉末喷涂处理
仪器室（4）
1 | 实验台（弧长） | 3700*750*850 | 1 | 台 |  |  | 全钢落地结构，台面：20mm厚欧神诺陶瓷板；
2 | 铝线盒+二三插+连接线 | 西门子/施耐德 | 8 | 套 |  |  | 铝线盒采用铝合金材料，模具一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔万能插座（ISO认证），适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。
仪器室（3）
1 | 实验台（弧长） | 9100（弧）*750*850 | 1 | 台 |  |  | 全钢落地结构，台面：20mm厚欧神诺陶瓷板；
2 | PP大号水盆+三口水龙头 | 500*400*300 | 1 | 套 |  |  | 实验室专用水盆，高分子PP材质，模具成型，耐强酸、碱腐蚀，抑菌，易清洁，平整不变形。配套高分子PP下水器、滤片、阻水盖、PP去水提笼。实验室专用水龙头，三口，铜质铸件、陶瓷阀芯，高亮度环氧树脂喷涂，防锈耐腐蚀，配PP水嘴，可拆卸，以便连接循环管或真空嘴等特殊用处。
3 | 铝线盒+二三插+连接线 | 西门子/施耐德 | 18 | 套 |  |  | 铝线盒采用铝合金材料，模具一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔万能插座（ISO认证），适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。
4 | 实验台 | 2900*750*850 | 1 | 台 |  |  | 全钢落地结构，台面：20mm厚欧神诺陶瓷板；
5 | 铝线盒+二三插+连接线 | 西门子/施耐德 | 6 | 套 |  |  | 铝线盒采用铝合金材料，模具一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔万能插座（ISO认证），适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。
仪器室（1）
1 | 实验台 | 2860*750*850 | 1 | 台 |  |  | 全钢落地结构，台面：20mm厚欧神诺陶瓷板；
2 | 实验台 | 1750*750*850 | 1 | 台 |  |  | 全钢落地结构，台面：20mm厚欧神诺陶瓷板；
3 | 转角实验台 | 1000*1000*850 | 1 | 台 |  |  | 全钢落地结构，台面：20mm厚欧神诺陶瓷板；
4 | PP大号水盆+三口水龙头 | 500*400*300 | 1 | 套 |  |  | 实验室专用水盆，高分子PP材质，模具成型，耐强酸、碱腐蚀，抑菌，易清洁，平整不变形。配套高分子PP下水器、滤片、阻水盖、PP去水提笼。实验室专用水龙头，三口，铜质铸件、陶瓷阀芯，高亮度环氧树脂喷涂，防锈耐腐蚀，配PP水嘴，可拆卸，以便连接循环管或真空嘴等特殊用处。
5 | 铝线盒+二三插+连接线 | 西门子/施耐德 | 5 | 套 |  |  | 铝线盒采用铝合金材料，模具一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔万能插座（ISO认证），适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。
仪器室（2）
1 | 实验台（弧长） | 5350*750*850 | 1 | 台 |  |  | 全钢落地结构，台面：20mm厚欧神诺陶瓷板；
2 | 实验台 | 2000*750*850 | 1 | 台 |  |  | 全钢落地结构，台面：20mm厚欧神诺陶瓷板；
3 | 铝线盒+二三插+连接线 | 西门子/施耐德 | 14 | 套 |  |  | 铝线盒采用铝合金材料，模具一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔万能插座（ISO认证），适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。
仪器室（6）
1 | 实验台 | 2860*750*850 | 1 | 台 |  |  | 全钢落地结构，台面：20mm厚欧神诺陶瓷板；
2 | 实验台 | 2200*750*850 | 1 | 台 |  |  | 全钢落地结构，台面：20mm厚欧神诺陶瓷板；
3 | 转角实验台 | 1000*1000*850 | 1 | 台 |  |  | 全钢落地结构，台面：20mm厚欧神诺陶瓷板；
4 | 铝线盒+二三插+连接线 | 西门子/施耐德 | 10 | 套 |  |  | 铝线盒采用铝合金材料，模具一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔万能插座（ISO认证），适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。
仪器室（5）
1 | 实验台（弧长） | 5350*750*850 | 1 | 台 |  |  | 全钢落地结构，台面：20mm厚欧神诺陶瓷板；
2 | 实验台 | 2000*750*850 | 1 | 台 |  |  | 全钢落地结构，台面：20mm厚欧神诺陶瓷板；
3 | 铝线盒+二三插+连接线 | 西门子/施耐德 | 14 | 套 |  |  | 铝线盒采用铝合金材料，模具一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔万能插座（ISO认证），适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。
实验室（1）
1 | 中央台（回型框配活动柜） | 4000*1500*850 | 2 | 台 |  |  | 全钢回框结构，台面：20mm厚优陶瓷板；模块化结构，配普通款活动柜
2 | 试剂架 | 3940*400*800 | 1 | 台 |  |  | 钢制立柱，层板采用12mm磨砂玻璃双层单面磨砂玻璃，层板可调
3 | 试剂架 | 3220*400*800 | 1 | 台 |  |  | 钢制立柱，层板采用12mm磨砂玻璃双层单面磨砂玻璃，层板可调
4 | PP大号水盆+三口水龙头 | 500*400*300 | 1 | 套 |  |  | 实验室专用水盆，高分子PP材质，模具成型，耐强酸、碱腐蚀，抑菌，易清洁，平整不变形。配套高分子PP下水器、滤片、阻水盖、PP去水提笼。实验室专用水龙头，三口，铜质铸件、陶瓷阀芯，高亮度环氧树脂喷涂，防锈耐腐蚀，配PP水嘴，可拆卸，以便连接循环管或真空嘴等特殊用处。
5 | 桌上型洗眼器 | 博朗/台雄 | 1 | 套 |  |  | 单口
6 | 铝线盒+二三插+连接线 | 西门子/施耐德 | 28 | 套 |  |  | 铝线盒采用铝合金材料，模具一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔万能插座（ISO认证），适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。
7 | 紧急落地冲淋洗眼器 | 上海台雄 | 1 | 台 |  |  | 采用304不锈钢，强度高，结构牢固；适合安装在地面上，方便简便；通过拉手杆/推手板，开启方便迅速；表面抛光处理或环氧树脂粉末喷涂处理
仪器室（4）
1 | 实验台（弧长） | 9100（弧）*750*850 | 1 | 台 |  |  | 全钢落地结构，台面：20mm厚欧神诺陶瓷板；
2 | PP大号水盆+三口水龙头 | 500*400*300 | 1 | 套 |  |  | 实验室专用水盆，高分子PP材质，模具成型，耐强酸、碱腐蚀，抑菌，易清洁，平整不变形。配套高分子PP下水器、滤片、阻水盖、PP去水提笼。实验室专用水龙头，三口，铜质铸件、陶瓷阀芯，高亮度环氧树脂喷涂，防锈耐腐蚀，配PP水嘴，可拆卸，以便连接循环管或真空嘴等特殊用处。
3 | 铝线盒+二三插+连接线 | 西门子/施耐德 | 8 | 套 |  |  | 铝线盒采用铝合金材料，模具一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔万能插座（ISO认证），适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。
4 | 实验台 | 2900*750*850 | 1 | 台 |  |  | 全钢落地结构，台面：20mm厚欧神诺陶瓷板；
5 | 铝线盒+二三插+连接线 | 西门子/施耐德 | 24 | 套 |  |  | 铝线盒采用铝合金材料，模具一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔万能插座（ISO认证），适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。
仪器室（3）
1 | 全钢通风柜 | 1500*850*2350 | 1 | 台 |  |  | 1.台面：20mm厚欧神诺平板陶瓷板。台面覆盖整个下柜平面，以防止药水从侧板边缘泄漏至下柜造成危险。性能具体要求符合URS指标。 2.柜体：柜体采用厚1.0mm及以上国内大型钢材生产厂家钢材，例如上海宝钢或同等品牌冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，其构造设计对爆炸有释压作用；下柜柜身采用1.0mm厚度国内大型钢材生产厂家钢材，例如上海宝钢或同等品牌冷轧钢板制作，内置承重钢支架，所有钢构件表面经酸洗、磷化处理后，表面经酸洗、磷化、表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，喷涂厚度平均值不小于75um，耐酸碱、防潮、防锈，承重性能好，使用寿命长，美观大方。 3.柜门：采用1.0mm厚以上国内大型钢材生产厂家，例如上海宝钢或同等品牌冷轧钢板，内外双层扣合式，内填充隔音材料，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，钢构件表面经酸洗、磷化、表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐酸碱、防潮、防锈，承重性能好，整体结构性强，使用寿命长，美观大方。 4.导流板、内衬板：采用5mm厚抗倍特板。内衬板和内导流板的固定采用无铆钉设计和专用防腐材料连接件。所有的内衬板及导流板为可拆卸结构，方便清洗、拆装、更换。三段导流式设计，解决柜内气体涡流现象,更有效排放不同密度气体，抽风无死角，能有效排除有毒气体，耐强酸碱腐蚀。 5.配电总成：带漏电保护开关、微电脑集成线路板、交流接触器二次控制线路。控制电箱，安装在下柜，方便检修。 6.视窗：采用约6mm厚防爆钢化玻璃，滑动自如，可停于任意位置，窗框由表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理的铝合金型材连接而成，耐磨、轻滑，视窗开启高度在20mm≤H≤750mm，可随意停留。视窗由特种材质同步带与柜内平衡装置连接，有效耐强酸碱腐蚀环境，使用寿命超长。 7.噪声要求：室内<52dB，室外<62dB。 8.照明：采用全罩式灯座设计(配散热孔) ，内置飞利浦或其他同等品牌日光灯，照度≥300LUX，不与柜体内气体接触，易更换和维修。 9.插座：采用220V/16A带盖五孔插座,与线槽紧密镶嵌，外观大方且方便、实用，符合IP44要求。小巧、美观，可匹配各种仪器插座。 10.玻璃滑槽：上下推动玻璃轻滑且无噪音，使用寿命长，高级材质制作，美观、设计人性化。 11.内侧检修门：采用耐酸碱PP密封胶条，配有检修窗口，易于维护。 12.水盆：采用PP材质的水盆。（品牌：台雄、博朗或同等品牌）。 13.水龙头：采用实验室专用瓷阀阀芯铜质水龙头，表面喷环氧树脂，具备防酸、防碱。7字水龙头，出水嘴为铜质尖嘴型，高头。管体部份采用无铅铜管制作，表面经烤漆喷涂处理，具备防锈耐腐蚀，陶瓷阀门芯。出水嘴亦可拆卸，内有成型螺纹，可方便循环水等用水水管。（品牌：台雄、博朗或同等品牌） 14. 合页：SUS304不锈钢优质合页，具有耐腐蚀、防潮、防锈，使用寿命长等优点。 15.拉手：采用PP或不锈钢制拉手，防酸碱、耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理、外观大方，线条流畅，手感好。 16.补风装置：通风柜前端补自然风，从室外送风形成屏障（风帘）气流，更好的调节室内温度，从而达到节能效果，同时也解决了抽风时室内产生负压所需。 17.冷凝接液槽：通风柜集气罩配有冷凝接液槽，由软管导流到台面上的水槽中，便于废液的收集及防止冷凝后的废液外流滴至台面。
2 | 实验台（弧长） | 2970*750*850 | 1 | 台 |  |  | 全钢落地结构，台面：20mm厚欧神诺陶瓷板；
3 | 铝线盒+二三插+连接线 | 西门子/施耐德 | 6 | 套 |  |  | 铝线盒采用铝合金材料，模具一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔万能插座（ISO认证），适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。
仪器室（1）
1 | 实验台 | 2770*750*850 | 1 | 台 |  |  | 全钢落地结构，台面：20mm厚欧神诺陶瓷板；
2 | 实验台 | 1220*750*850 | 1 | 台 |  |  | 全钢落地结构，台面：20mm厚欧神诺陶瓷板；
3 | 转角实验台 | 1000*1000*850 | 1 | 台 |  |  | 全钢落地结构，台面：20mm厚欧神诺陶瓷板；
4 | 铝线盒+二三插+连接线 | 西门子/施耐德 | 6 | 套 |  |  | 铝线盒采用铝合金材料，模具一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔万能插座（ISO认证），适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。
仪器室（2）
1 | 实验台（弧长） | 4400*750*850 | 1 | 台 |  |  | 全钢落地结构，台面：20mm厚欧神诺陶瓷板；
2 | 铝线盒+二三插+连接线 | 西门子/施耐德 | 8 | 套 |  |  | 铝线盒采用铝合金材料，模具一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔万能插座（ISO认证），适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。
学术研讨室
1 | 实验台 | 8585*750*850 | 1 | 台 |  |  | 全钢落地结构，台面：20mm厚欧神诺陶瓷板；
2 | 铝线盒+二三插+连接线 | 西门子/施耐德 | 16 | 套 |  |  | 铝线盒采用铝合金材料，模具一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔万能插座（ISO认证），适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。
3 | 实验台 | 6500*750*850 | 1 | 台 |  |  | 全钢落地结构，台面：20mm厚欧神诺陶瓷板；
4 | PP大号水盆+三口水龙头 | 500*400*300 | 1 | 套 |  |  | 实验室专用水盆，高分子PP材质，模具成型，耐强酸、碱腐蚀，抑菌，易清洁，平整不变形。配套高分子PP下水器、滤片、阻水盖、PP去水提笼。实验室专用水龙头，三口，铜质铸件、陶瓷阀芯，高亮度环氧树脂喷涂，防锈耐腐蚀，配PP水嘴，可拆卸，以便连接循环管或真空嘴等特殊用处。
5 | 铝线盒+二三插+连接线 | 西门子/施耐德 | 12 | 套 |  |  | 铝线盒采用铝合金材料，模具一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔万能插座（ISO认证），适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。
洗涤室
1 | 实验台 | 1900*750*850 | 1 | 台 |  |  | 全钢落地结构，台面：20mm厚欧神诺陶瓷板；
2 | PP大号水盆+三口水龙头 | 500*400*300 | 1 | 套 |  |  | 实验室专用水盆，高分子PP材质，模具成型，耐强酸、碱腐蚀，抑菌，易清洁，平整不变形。配套高分子PP下水器、滤片、阻水盖、PP去水提笼。实验室专用水龙头，三口，铜质铸件、陶瓷阀芯，高亮度环氧树脂喷涂，防锈耐腐蚀，配PP水嘴，可拆卸，以便连接循环管或真空嘴等特殊用处。
3 | 铝线盒+二三插+连接线 | 西门子/施耐德 | 2 | 套 |  |  | 铝线盒采用铝合金材料，模具一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔万能插座（ISO认证），适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。
4 | 器皿柜 | 900*450*2000 | 1 | 台 |  |  | 全钢结构，柜体.柜门采用1.0mm厚优质冷轧钢板制作，所有钢制件表面经过酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂处理，抗倍特冲孔层板,带一个PVC接液槽，铝合金一字型拉手，304不锈钢合页
5 | 试剂柜 | 900*450*2000 | 1 | 台 |  |  | 全钢结构，柜体及柜门采用1.0mm优质冷轧钢板，所有钢件喷涂环氧树脂粉末，304不锈钢合页，铝合金一字型拉手。配三块活动层板。
纯水间
1 | 实验台 | 5000*750*850 | 1 | 台 |  |  | 全钢落地结构，台面：20mm厚欧神诺陶瓷板；
2 | 铝线盒+二三插+连接线 | 西门子/施耐德 | 10 | 套 |  |  | 铝线盒采用铝合金材料，模具一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔万能插座（ISO认证），适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。
合价
说明：1、以上报价含运输、安装及税费
2、以上家具质保期为五年
3、交货期：合同签订后30天内
4、家具最终采购数量及颜色以我院下单确认为准
报价单位：
联 系 人：
联系电话：
报价日期：