## Sheet1
表格1：广东省人民医院高效液氮存储箱采购项目调研表（请填写绿色单元格）
公司名称 | 品牌 | 型号 | 是否完全满足▲需求 | 是否原装进口 | 质保期后维保费率（%） | 质保期 | 报价设备现在用医院
[5 empty] | 5% | 3年
表格2：高效液氮存储箱参数要求（请填写绿色单元格） | [6 empty] | 符合参数请打√
数量：1套
降温模块：
1、温度范围：+50℃~ -180℃
2、容量：34L
3、样品容纳能力：可放1.2/2ml冻存管架1个(含5个支架，161冻存管/支架),容量805支；或放0.25/0.5ml脉管架8个(40孔/支架),容量320支
4、▲降温速率：0.1~99.9℃/min
5、加热速率：0.1~10.0℃/min
6、温度偏差：≤2℃（降温过程中腔体内两点间温差）
7、控制方式：微电脑控制
8、程序控制：样品温度/腔体温度
9、显示屏：4x20液晶显示
10、▲可用程序：≥6个预设程序，≥10个用户设定程序
11、第三方认证：UL、CE
12、▲规格尺寸WxHxD,mm：外部≤960x540x787,内部≥330x300x330
13、▲双电磁阀可以增加 LN2 的注入量，实现温度的精确控制并加快冷冻速度以实现最佳的细胞存活率
14、专利的空气操作系统和液氮环串联工作，用于精确的温度控制和均一性，防止冻存样品过早“结晶”
15、▲内置风扇（带防护网），提供水平层流循环风，均匀分散注入的液氮，确保冷冻市内样品温度的均一性
16、背光液晶显示屏可同时显示冷冻室和样本温度以及运行状态
17、当冷冻室和样本温度控制在 1℃以内时，预冷却步骤将会自动开始，当达到保持时间时，音频指示器将会响起以提醒操作者，如果电源中断持续时间不超过10秒，系统将可持续操作；电源中断持续时间超过10秒，将会发出声音/视频警报
18、304型不锈钢构造，球形衬垫可以确保冰箱门紧密密封；PTFE 绝热材料可以防止降温仪门受冻封闭
储存部分:
1. 兼容气相和液相两种储存方式；
2. 内部容积≥790L；
3. 大储存容量，小占地面积，可容纳2ml冻存管≥40000只；
4. ▲采用真空绝热层及径管偏移设计，罐体总容量超过790升；冻存管存放支架平台下的液氮量≥133升。气相储存时保证箱体内最低温度达到-185℃以下，确保生物样品长期存储，且提供最低的液氮消耗量；
5. ▲两个探头实时探测箱体温度, 精确度为±1.0°C。可及时告知用户箱体内的最高温度和最低温度，具有用户自定义温度报警功能；
6. ▲液位测量精度为+/-13mm，分辨率为2.5mm。更准确检测液位高度并实时显示；
7. ▲具有热气体旁路控制功能，可在液氮灌注启动前将罐体内和管道内的升温氮气转移到环境中，直到系统达到设定温度，降低额外液氮消耗；
8. 台阶设计人性化，降低取样站立位置到罐口的高度，方便取样，且上下安全；
9. ▲液氮填充系统双电磁阀控制，有效防止单电磁阀故障可能导致的液氮满溢和样品污染；
10. ▲智能化微处理器控制器，大屏幕LCD显示器可实时显示罐体内最高温度，最低温度，液面高度和每天液氮消耗量。控制器具有密码锁定功能，防止无关人员修改参数；
11. 具有一键除雾功能，方便寻找样本；
12. 具有两个RS485数据输出接口和dry contract 远程报警输出接口，可轻松采集和监控罐体运行数据。并可通过RS485接口串联多个储存罐，实现同时控制，同时设定、修改参数、以及同时开启液氮自动灌注的功能；
13. ▲罐口外侧有专用的第三方探头接口，可轻松接入第三方监控探头；
14. ▲认证标准：CE认
配置清单：
降温系统 1个
液氮储存罐 1台
液氮供给罐 2个
100孔冻存架 16个
25孔冻存架 12个
操作软件 1套
备注：以上▲参数均需满足，请提供相应图文说明或检测报告、供应商资质证明等资料请以Excel版本发送至指定邮箱。