## 设备类
附件一：广东省人民医院床边消毒机采购调研表
日期： 年 月 日
序号 | 公司 | 品牌型号 | 是否符合供应商资质（请附上附件） | 单次消毒时间 | 机器尺寸（mm） | 消毒罩尺寸（是否可以容纳整床床垫、枕头、被子） | 消毒效果（请提供检测证书） | 设备在用医院/学校 | 质保期 | 故障响应时间（几小时到院） | 由于部分病床无窗，使用时是否存在使安全隐患 | 机器优势（简略陈述3-5点）
1 | [8 empty] | 已固定三年 | _小时
经调研和会议讨论，综合比较质量、服务、价格等情况，选取 为本项目合作单位。
参与调研人员： | [5 empty] | 项目负责人：
处室负责人：
分管副院长：
院长：
备注：床垫尺寸：190mm*81mm*10mm
|  |  | 床单位臭氧消毒机参数要求 | [5 empty] | 符合请打“√”
|  |  | 主要技 术要求 | 1、杀菌因子：臭氧。臭氧消毒机具有两路或四路输出，开机15min，臭氧输出浓度：≥500mg/m³；正常臭氧消毒浓度≥1200mg/ m3提供检测报告。
2、床袋（或罩）密闭时臭氧泄漏≤0.02mg/m3。
3、机身采用简洁流畅的外型设计，外壳采用优质阻燃复合材料ABS工程塑料，表面光滑。模具一体成型保证了产品的一致性；对电击的防护措施：产品属I类。
4、结构形式：移动式底部有3个供移动的滑轮，设备顶部有方便推动的一体成型把手；背部有不少于2个专用储存柜而非网兜，用于存放床罩、床袋、抽气与充气管路、可拆卸的制式电源线。
5、检修的便捷性：设备主要部件（臭氧发生装置、电动球阀等）可从设备底部抽拉出来；控制板等电控系统，可以通过顶部机盖轻松取出，即可实现方便地检修。
6、具有国家知识产权局颁发的软件著作权登记证书，以证实制造商具有自主知识产权；同时具有国家级权威实验室出具的嵌入式软件产品检测报告，证实设备软件的功能性、安全可靠性、易用性、易安装性、适应性。证实用户文档的完整性、正确性、一致性、易理解性、易浏览性。
7、消毒程序为自动控制，一键启动操作，无需人工值守。
8、采用专用抽、充气技术，使臭氧能更好地渗透到物体内部消毒；具有解析还原残余臭氧功能臭氧消毒机设有臭氧解析器，能将消毒完成后的残余臭氧全部分解成净化空气，对人对环境安全无害。臭氧残留量≤0.16 mg/m。
9、消毒效果：开启60-90分钟后对大肠杆菌8099的杀灭对数值≥3.00，对金黄色葡萄球菌ATCC6538杀灭对数值≥3.00，对白色念珠菌杀灭对数值≥3.00，请出具相关检测报告。
10、能有效去除附着在物体上的各种异味、血腥味、霉味、大小便味等。对消毒物品有增白的作用
11、设备程序运行采用抽气-消毒-密闭-解析的模式，彩色中文触摸屏操作系统具有手动和自动功能，各个程序阶段时间均可根据实际需求预先手动设置，设置范围为0~999min，可轻松完成个性化的消毒需求且操作简便。
12、输入功率：≤300W，宽电压设计，适用于电压波动的地方使用。
13、正常工作条件：
1)供电电源： 220V±22V 50Hz±1Hz
2)相对湿度：60-80%
3)环境温度：5℃～40℃
4)大气压力： 70kPa～106kPa
14、整机外形尺寸≤长614×宽545×高973mm，不占用客户过多面积。
15、不锈钢陶瓷臭氧放电管使用寿命≥10000h。
16、具有风机故障报警功能，具有臭氧管故障报警功能。
|  |  | 资质要求 | 1、生产厂家具有ISO9001、ISO13485质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证，ISO45001职业健康安全管理体系认证，提供证明文件。
2、提供床单位臭氧消毒机安全卫生评估报告。
3、供应商应为具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人企业，营业执照合格有效。
4、供应商应具备同类产品采购服务的经验。需提供至少3个业绩（2015年至今）的合同或发票复印件或中标通知书。
5、供应商必须提供原厂供货证明及原厂质保承诺函。
6、产品通过CE认证（提供证书复印件）
|  |  | 售后服务 | 1、产品质量保证，实行“三包”原则，“三包期”为三年，在三包期内维修方式：一、免费更换设备的所有零部件（含臭氧发生器、管等）；二、在保修期内设备出现的故障，需在8小时内响应，接到通知后1个工作日之内到现场服务，免费进行维修，直至故障完全排除，设备完全恢复正常为止。三、经维修无法正常工作的，需送一台新机器进行更换。严格遵守中华人民共和国的相关法律和法规对货物提供“三包”等售后服务，三包期后实行终身维修，只收取材料成本费，特此承诺。
2、在广东有完善的售后服务网络，并且获得医疗设备（消毒类）售后证书。提供资质证书
备注：以上所有参数均需填写是否符合，请提供相应图文说明或检测报告，供应商资质证明请以附件提交。该表格会作为合同附件，请谨慎填写