## Sheet1
表格1：广东省人民医院采购项目调研表（请填写绿色单元格）
公司名称 | 品牌 | 型号 | 是否完全满足▲需求 | 是否原装进口 | 质保期后维保费率（%） | 质保期 | 报价设备现在用医院
[5 empty] | 5% | 5年
表格2：气相液氮罐参数要求（请填写绿色单元格） | 符合参数请打√
数量：3套
1.工作条件：
1.1适用于气温为摄氏-20°C至+40°C，相对湿度小于90%的环境条件下运输和存放。
1.2适用于在电源220V/50Hz，气温摄氏+5°C至+30°C，相对湿度30-85%的环境条件下，能够正常运行工作。
1.3符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
2.技术规格：
▲2.1大型气相液氮罐，750升≤液氮容积（液氮容量）≤800升，液氮罐内部样品存储量：2ml冻存管≧42000支。
▲2.2大型气相液氮罐罐体直径小于1100mm，灌口直径小于450mm，罐体总高度低于1450mm。
▲2.3罐体空重小于320公斤，罐体满重（充满液氮后的重量）小于960公斤。
▲2.4罐体内部结构有分扇区，有可控的转盘，便于存取样品，转盘底部平台液氮容量小于120L。
▲2.5静态液氮日损耗量小于7.5L。
▲2.6气相存储条件下冻存架顶部冻存盒温度维持在-190°C或更低。
2.7具备自动进液和补液功能，双进液电磁阀，当正在工作的电磁阀出现故障时，另一个可自动切换继续工作。具备热气旁路，进液和补液时，可自动排除管道中的高温气体。
2.8双铂金温度检测探头，顶部和底部各一个。预留第三方检测探头位置，以检验监控器监控数据的准确性。
2.9液氮液面变化感应精度为0.1英寸。
▲2.10触摸屏控制器系统和电子部分全封闭翻盖式设计，铰链式开启方式，将所有电子器件和管道完全覆盖在内部，保护连接线和管路，提高液氮罐的安全性和可靠性。顶部盖板易于开启做保养和维护，且开盖固定螺栓带内置助力弹簧，更轻巧方便。
▲2.11数据可随时导出和保存，控制器可存储不少于3万条数据信息。控制器应同时具备RS485和以太网通讯端口。
2.12控制器可设置多种用户参数，显示罐体内温度，液氮液面高度，并提供用户定制密码和安全密码设定。
2.13控制器具备声音/可视报警功能，报警内容包括但不限于：高/低温报警，高/低液位报警，超时加液报警，电源故障，罐盖长时间开启，以及通讯故障等。
▲2.14配置原装进口柔性真空加液软管。
▲2.15罐口顶部有平顶设计，可作为工作台放置冻存架。
2.16具有一体式可折叠双层脚踏梯。
2.17每台罐体配置：气相液氮罐主罐（含触屏控制器），原装进口真空加液软管，冻存架（可国内配套采购），230升液氮补给罐（可国内配套采购），适用于中国标准的电源连接线。以及不锈钢冻存架提升装置（可国内配套采购）。
3、服务要求
▲3.1 质保期为5年
▲3.2 质保期后维保费率为合同总价5%
▲3.3 故障响应时间为：3小时内到场
4、供应商资质要求
▲4.1供应商应为具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人企业，营业执照合格有效。
▲4.2 供应商应具备同类产品采购服务的经验。需提供至少3个业绩（2015年至今）的合同或发票复印件或中标通知书。
▲4.3 供应商必须提供原厂供货证明及原厂质保承诺函。
备注：以上▲参数均需满足，请提供相应图文说明或检测报告、供应商资质证明等资料请以Excel版本发送至指定邮箱。