## Sheet1
表格1：广东省人民医院采购项目调研表（请填写绿色单元格）
公司名称 | 品牌 | 型号 | 是否完全满足▲需求 | 是否原装进口 | 质保期后维保费率（%） | 质保期 | 报价设备现在用医院
[5 empty] | 5% | 3年
表格2：真空离心浓缩仪参数要求（请填写绿色单元格） | 符合参数请打√
1.工作条件：
1、温度：15—35
2、湿度：≤75%
3、平稳的水平面、带接地电源、机器周围至少留30cm空间
4、电压：220±10V 50Hz
2.技术规格：
1、转数：≥1400rpm
2、真空度：≤20hPa（20mbar）
▲3、转子最大容量：144x0.5ml，96x1.5/2ml，6x50ml，2x96孔板
4、泵容量：≥1.7m3/h
▲5、温度范围：室温、30℃、45℃、60℃
6、全套系统噪音水平：≤50 dB(A)
7、可以浓缩0.2ml-50ml的不同试管
8、免维护抗化学腐蚀PTFE隔膜真空泵；
9、耐化学腐蚀的不锈钢离心腔；
10、减压阀自动真空释放，安全盖锁，操作简便安全；免维护膜泵；
11、自动排出冷凝水的功能，延长了直接与蒸汽接触的所有组件的使用寿命；
12、配置清单：主机1台，1个标配转子-48x1.5/2.0ml，产品说明书1份
3、服务要求
▲3.1 质保期为3年
▲3.2 质保期后维保费率为合同总价5%
▲3.3 故障响应时间为：3小时内到场
4、供应商资质要求
▲4.1供应商应为具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人企业，营业执照合格有效。
▲4.2 供应商应具备同类产品采购服务的经验。需提供至少3个业绩（2015年至今）的合同或发票复印件或中标通知书。
▲4.3 供应商必须提供原厂供货证明及原厂质保承诺函。
备注：以上▲参数均需满足，请提供相应图文说明或检测报告、供应商资质证明等资料请以Excel版本发送至指定邮箱。