## 家具
骨科实验家具报价清单表
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 储物柜（非标） | 800*400*1800 | 6 | 台 |  |  | 全钢结构，柜体及柜门采用1.0mm优质冷轧钢板，所有钢件喷涂环氧树脂粉末，304不锈钢合页，铝合金拉手。配三块活动层板。
2 | 全钢落地边台（非标，满柜） | 1100*900*800 | 1 | 台 |  |  | 全钢落地结构，台面：30mm厚的大理石台面；前梁用约40mm×60mm×1.5mm冷轧钢方型钢材，连接处由专用连接件(模具开发)连接，表面经酸洗磷化、抛光后采用环氧树脂静电粉末喷涂；柜体、柜门和抽屉用1.0mm厚冷轧钢板双层夹心结构，内设加强筋，中间填充隔音材料，构造表面经酸洗磷化、用环氧树脂静电粉末喷涂；表面喷涂，其中60%左右的带柜门的实验柜内置活动层板，可自由调节高度。层板由四个层板扣支撑，承重为大于100公斤/平方米，铝合金一字拉手，柜门开启角度可达180度。高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。
3 | 全钢落地边台（非标，非满柜，2块台面拼接） | 2000*1200*800 | 2 | 台 |  |  | 全钢落地结构，台面：30mm厚的大理石台面；前梁用约40mm×60mm×1.5mm冷轧钢方型钢材，连接处由专用连接件(模具开发)连接，表面经酸洗磷化、抛光后采用环氧树脂静电粉末喷涂；柜体、柜门和抽屉用1.0mm厚冷轧钢板双层夹心结构，内设加强筋，中间填充隔音材料，构造表面经酸洗磷化、用环氧树脂静电粉末喷涂；表面喷涂，其中60%左右的带柜门的实验柜内置活动层板，可自由调节高度。层板由四个层板扣支撑，承重为大于100公斤/平方米，铝合金一字拉手，柜门开启角度可达180度。高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。
| 铝线盒+插座 | 西门子/施耐德 | 6 | 套 |  |  | 铝线盒采用铝合金材料，模具一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔万能插座（ISO认证），适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。
4 | 全钢落地边台 | 900*750*850 | 2 | 台 |  |  | 全钢落地结构，台面：12.7mm厚伟特理化板，边缘加70mm宽的厚边，总厚度26mm；前梁用约40mm×60mm×1.5mm冷轧钢方型钢材，连接处由专用连接件(模具开发)连接，表面经酸洗磷化、抛光后采用环氧树脂静电粉末喷涂；柜体、柜门和抽屉用1.0mm厚冷轧钢板双层夹心结构，内设加强筋，中间填充隔音材料，构造表面经酸洗磷化、用环氧树脂静电粉末喷涂；表面喷涂，其中60%左右的带柜门的实验柜内置活动层板，可自由调节高度。层板由四个层板扣支撑，承重为大于30公斤/平方米，铝合金一字拉手，柜门开启角度可达180度。高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。
5 | PP大号水盆+单口水龙头 | 500*400*300 | 2 | 套 |  |  | 实验室专用水盆，高分子PP材质，模具成型，耐强酸、碱腐蚀，抑菌，易清洁，平整不变形。配套高分子PP下水器、滤片、阻水盖、PP去水提笼。实验室专用水龙头，单口，铜质铸件、陶瓷阀芯，高亮度环氧树脂喷涂，防锈耐腐蚀，配PP水嘴，可拆卸，以便连接循环管或真空嘴等特殊用处。
6 | 全钢通风柜(台式) | 1500*850*2350 | 2 | 台 |  |  | 1.台面：12.7mm厚伟特实芯理化板，边缘加70mm宽的厚边，总厚度26mm。台面覆盖整个下柜平面，以防止药水从侧板边缘泄漏至下柜造成危险。性能具体要求符合URS指标。 2.柜体：柜体采用厚1.0mm及以上国内大型钢材生产厂家钢材，例如上海宝钢或同等品牌冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，其构造设计对爆炸有释压作用；下柜柜身采用1.0mm厚度国内大型钢材生产厂家钢材，例如上海宝钢或同等品牌冷轧钢板制作，内置承重钢支架，所有钢构件表面经酸洗、磷化处理后，表面经酸洗、磷化、表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，喷涂厚度平均值不小于75um，耐酸碱、防潮、防锈，承重性能好，使用寿命长，美观大方。 3.柜门：采用1.0mm厚以上国内大型钢材生产厂家，例如上海宝钢或同等品牌冷轧钢板，内外双层扣合式，内填充隔音材料，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，钢构件表面经酸洗、磷化、表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐酸碱、防潮、防锈，承重性能好，整体结构性强，使用寿命长，美观大方。 4.导流板、内衬板：采用5mm厚抗倍特板。内衬板和内导流板的固定采用无铆钉设计和专用防腐材料连接件。所有的内衬板及导流板为可拆卸结构，方便清洗、拆装、更换。三段导流式设计，解决柜内气体涡流现象,更有效排放不同密度气体，抽风无死角，能有效排除有毒气体，耐强酸碱腐蚀。 5.配电总成：带漏电保护开关、微电脑集成线路板、交流接触器二次控制线路。控制电箱，安装在下柜，方便检修。 6.视窗：采用约6mm厚防爆钢化玻璃，滑动自如，可停于任意位置，窗框由表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理的铝合金型材连接而成，耐磨、轻滑，视窗开启高度在20mm≤H≤750mm，可随意停留。视窗由特种材质同步带与柜内平衡装置连接，有效耐强酸碱腐蚀环境，使用寿命超长。 7.噪声要求：室内<52dB，室外<62dB。 8.照明：采用全罩式灯座设计(配散热孔) ，内置飞利浦或其他同等品牌日光灯，照度≥300LUX，不与柜体内气体接触，易更换和维修。 9.插座：采用220V/16A带盖五孔插座,与线槽紧密镶嵌，外观大方且方便、实用，符合IP44要求。小巧、美观，可匹配各种仪器插座。 10.玻璃滑槽：上下推动玻璃轻滑且无噪音，使用寿命长，高级材质制作，美观、设计人性化。 11.内侧检修门：采用耐酸碱PP密封胶条，配有检修窗口，易于维护。 12. 合页：SUS304不锈钢优质合页，具有耐腐蚀、防潮、防锈，使用寿命长等优点。 13.拉手：采用PP或不锈钢制拉手，防酸碱、耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理、外观大方，线条流畅，手感好。 14.冷凝接液槽：通风柜集气罩配有冷凝接液槽，由软管导流到台面上的水槽中，便于废液的收集及防止冷凝后的废液外流滴至台面。
7 | 全钢落地边台 | 2800*1000*850 | 1 | 台 |  |  | 全钢落地结构，台面：12.7mm厚伟特理化板，边缘加70mm宽的厚边，总厚度26mm；前梁用约40mm×60mm×1.5mm冷轧钢方型钢材，连接处由专用连接件(模具开发)连接，表面经酸洗磷化、抛光后采用环氧树脂静电粉末喷涂；柜体、柜门和抽屉用1.0mm厚冷轧钢板双层夹心结构，内设加强筋，中间填充隔音材料，构造表面经酸洗磷化、用环氧树脂静电粉末喷涂；表面喷涂，其中60%左右的带柜门的实验柜内置活动层板，可自由调节高度。层板由四个层板扣支撑，承重为大于30公斤/平方米，铝合金一字拉手，柜门开启角度可达180度。高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。
8 | 铝线盒+插座 | 西门子/施耐德 | 3 | 套 |  |  | 铝线盒采用铝合金材料，模具一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔万能插座（ISO认证），适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。
9 | 全钢落地边台 | 2880*750*850 | 1 | 台 |  |  | 全钢落地结构，台面：12.7mm厚伟特理化板，边缘加70mm宽的厚边，总厚度26mm；前梁用约40mm×60mm×1.5mm冷轧钢方型钢材，连接处由专用连接件(模具开发)连接，表面经酸洗磷化、抛光后采用环氧树脂静电粉末喷涂；柜体、柜门和抽屉用1.0mm厚冷轧钢板双层夹心结构，内设加强筋，中间填充隔音材料，构造表面经酸洗磷化、用环氧树脂静电粉末喷涂；表面喷涂，其中60%左右的带柜门的实验柜内置活动层板，可自由调节高度。层板由四个层板扣支撑，承重为大于30公斤/平方米，铝合金一字拉手，柜门开启角度可达180度。高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。
10 | PP大号水盆+单口水龙头 | 500*400*300 | 1 | 套 |  |  | 实验室专用水盆，高分子PP材质，模具成型，耐强酸、碱腐蚀，抑菌，易清洁，平整不变形。配套高分子PP下水器、滤片、阻水盖、PP去水提笼。实验室专用水龙头，单口，铜质铸件、陶瓷阀芯，高亮度环氧树脂喷涂，防锈耐腐蚀，配PP水嘴，可拆卸，以便连接循环管或真空嘴等特殊用处。
11 | 铝线盒+插座 | 西门子/施耐德 | 2 | 套 |  |  | 铝线盒采用铝合金材料，模具一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔万能插座（ISO认证），适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。
12 | LED显示屏 | 参考尺寸2280*1750 | 1 | 台 |  |  | 数视达，壁挂式广告机竖屏高清超薄电子标牌楼宇电梯单机拔插U盘播放远程网络播放立式广告液晶屏，98英寸，安卓八核，2G+8G，网络版（安装条件，承重大于100公斤）。
小计
| 运输费 | [5 empty] | 广州市内，三楼以下或电梯可用
安装调试费
不含税价
| 含税合价 | [5 empty] | 13％增值税专用发票

## 通风
暖通部分报价清单表
序号 | 名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注
通风柜室内直排风系统
1 | 圆形管道离心风机 | TSK315-0.22KW-220V | 2 | 台 |  |  | 洛森
2 | 风机进出风口变径 |  | 4 | 个 |  |  | 厂家自制
3 | 风机减震垫 |  | 2 | 套 |  |  | 国产
4 | 防腐软接 |  | 4 | 个 |  |  | 厂家自制
5 | 风机、风管支吊架 |  | 2 | 项 |  |  | 厂家自制
6 | PVC风管 | φ250 | 10 | m |  |  | 祥塑
7 | PVC90°弯头 | φ250 | 4 | 个 |  |  | 祥塑
8 | PVC45°弯头 | φ250 | 1 | 个 |  |  | 祥塑
9 | 电动调节阀(含控制面板、控制电源线) | φ250 | 2 | 个 |  |  | 厂家自制
10 | 风机动力电源线 | ZR-YJV-3*2.5mm2 | 30 | m |  |  | 粤缆/环市/亚洲
11 | 镀锌线管 | JDF25 | 30 | m |  |  | 联标/劲泰隆
12 | 工频控制系统 | 0.22kw（含电控箱、继电器、断路器等） | 2 | 套 |  |  | 正泰
13 | 排风防雨百叶（防虫网） | 1000*600 | 1 | 个 |  |  | 文质/中境
14 | 百叶连接软件 |  | 1 | 个 |  |  | 厂家自制
15 | 固定玻璃窗开孔及防水修复(若为钢化玻璃，需更换玻璃，费用另计） | 1000*600 | 1 | 个 |  |  | 现场施工
16 | 通风柜的排风机与电动调节阀联动启停 |  | 1 | 项 |  |  | 现场施工
17 | 安装辅材 | 含螺丝螺栓、玻璃胶及其他施工耗材等 | 1 | 项 |  |  | 国产
18 | 室内脚手架 |  | 1 | 项 |  |  | 现场施工
小计
| 运输搬运费 | 广州市内，三楼以下或电梯可用
工程管理费
不含税价
| 含税合价 | 13％增值税专用发票

## 汇总
报价汇总表
项目名称： 报价日期：2020-06-29
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 实验家具 | 0 | 详见分项报价表
2 | 通风部分 | 0 | 详见分项报价表
| 工程总造价 | 0
| 大写 | 0
项目经理: 报价: 批准: 客户确认：