## 目录清单（第二批）
目 录 清 单
项目序号 | 项目名称
项目一 | 胸腔镜微创手术器械一批
项目二 | 乳腺肿瘤手术器械一批
项目三 | 胸部手术器械一批
项目四 | 手术床配件一批
项目五 | 体位垫一批
项目六 | 硬质灭菌盒一批
项目七 | 颅底显微器械一批
项目八 | 小儿腔镜手术器械一批
项目九 | 肝移植血管吻合精细手术器械一批
项目十 | 无损伤血管器械一批
项目十一 | 显微血管器械一批
项目十二 | 胰腺手术精细腔镜器械一批

## 项目一
项目一：胸腔镜微创手术器械一批
适用范围：适用于直径1.5-2cm大小的单孔内操作复杂的胸腔内手术
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 大头淋巴结钳 | 1、总长340mm左右；2、指环式；3、头部弯15度左右，有齿，齿为单槽齿，头长70mm左右，头宽10mm左右，圆头。 | 把 | 6
2 | 小头淋巴结钳 | 1、总长340mm左右；2、指环式；3、头部弯15度左右，有齿，齿为单槽齿，头长70mm左右，头宽6mm左右，圆头。 | 把 | 6
3 | 海绵钳 | 1、总长340mm左右；2、指环式；3、头部弯25度左右，弯形无齿，头部长60mm左右，头宽10*15mm，圆形头。 | 把 | 6
4 | 海绵钳 | 1、总长340mm左右；2、指环式；3、头部弯10度左右，有齿，头部长80mm左右。 | 把 | 6
5 | 持针钳 | 1、总长340mm左右；2、指环式；3、头部弯形，长度15mm左右，4、碳钨合金镶片。 | 把 | 6
6 | 胸腔组织钳 | 1、总长340mm左右；2、指环式；3、头部弯25度左右，有齿，头长70mm左右，头宽4mm左右，无损咬合齿。 | 把 | 3
7 | 吸引管 | 1、总长420mm左右，直径6mm左右；2、两通手柄；3、杆为半圆形，弯度60度左右，头为圆形，配二头左右。 | 个 | 6
8 | 穿刺器 | 1、不带螺纹；2、直径5mm左右，总长70mm左右。 | 个 | 3
9 | 胸腔手术剪 | 1、总长340mm左右；2、指环式；3、头部弯10度左右，头长35mm左右，小尖头。 | 把 | 6
10 | 胸腔镊 | 1、总长340mm左右；2、指环式；3、头部弯10度左右，头长35mm左右，无损齿。 | 把 | 3
11 | 胸腔止血钳 | 1、总长340mm左右；2、指环式；3、头部弯60度左右，有齿，齿为双槽齿，头长70mm左右，头宽3*3mm左右，圆形头。 | 把 | 6
12 | 胸腔止血钳 | 1、总长340mm左右；2、指环式；3、头部弯15度左右，有齿，齿为双槽齿，头长70mm左右，头宽3*3mm左右，圆形头。 | 把 | 6
13 | 胸腔止血钳 | 1、总长340mm左右；2、指环式；3、头部弯45度左右，有齿，齿为双槽齿，头长70mm左右，头宽3*3mm左右，圆形头。 | 把 | 6
14 | 胸腔止血钳 | 1、总长340mm左右；2、指环式；3、头部弯形有齿，齿为双槽齿，弯125度左右，头部长60mm左右，头宽3*3mm左右，钩形头。 | 把 | 3
15 | 胸腔止血钳 | 1、总长340mm左右；2、指环式；3、头部弯形，至少配六个头：三弯三直，血管阻断用。 | 把 | 2
16 | 胸腔止血钳 | 1、总长340mm左右；2、指环式；3、头部弯120度左右，有齿，齿为双槽齿，头长70mm左右，头宽3*3mm左右，圆形头，血管阻断用。 | 把 | 2
合 计 |  |  |  | 76

## 项目二
项目二：乳腺肿瘤手术器械一批
序号 | 手术器械名称 | 单位 | 数量
1 | 钛夹钳 | 把 | 5
合 计 |  |  | 5

## 项目三
项目三：胸部手术器械一批
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 牵开器 | 叶宽34mm左右，叶高14mm左右，臂长108mm左右，打开宽度为72mm左右，用于新生儿。 | 把 | 1
2 | 牵开器 | 叶宽48mm左右，叶高15mm左右，臂长140mm左右，打开宽度为96mm左右，用于婴幼儿。 | 把 | 1
3 | 主动脉止血钳 | De Backy无损伤止血钳，工作端35mm左右，长度245mm左右，加强型。 | 把 | 2
4 | 斯坦基切线咬合止血钳 | De Backy无损伤止血钳，工作端50mm左右，长度260mm左右，加强型。 | 把 | 2
5 | 精细镊 | 工作端2.8mm左右，长度240mm左右。 | 把 | 1
6 | 精细镊 | 工作端2.0mm左右，长度240mm左右。 | 把 | 1
合 计 |  |  |  | 8

## 项目四
项目四：手术床配件一批
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 马镫型托腿架 | 1、万向调节，符合人体工程学； 2、固定夹多种边轨制式可选，可满足欧美、台湾、日本、国产等不同类型手术床，并带快接功能，可实现在床旁边轨任意位置无障碍扣入； 3、气助力马镫形腿架采用浮动式设计，自适应膝关节屈曲度，防止膝关节损伤； 4、靴子软垫完全包裹病人足部、踝关节及部分小腿，采用捏放式操作，可单手控制，不影响无菌区； 5、截石位角度、膝关节屈曲角度可精确调节并有刻度定量显示； 6、靴子底部应带左右脚图形区分及正确使用图示说明， 调节角度：向上≥80°；向下≥30°； 外展角度≥25°，内收角度≥9°； 最大病人载重≥150 Kg； 7、可用于妇科、泌尿、普外等复杂截石位手术。 | 套 | 1
2 | 脚挡 | 1、采用PUR硬性海绵材质； 2、挡板固定于导轨两侧，角度调节≥90°； 3、体位架金属材料由镍铬合金构成，一次性成型； 4、体位架软性材料由PUR和SFC材料制成，体位垫厚度≥8cm，透气不透水，可自动塑性，最大程度减少患者在手术过程中褥疮产生的可能性； 5、体位架的万能连接夹头咬合齿轮密度＜1mm，从而可达到万向定位需求，并且可满足欧美、台湾、日本、国产等不同手术床导轨的尺寸； | 套 | 1
合 计 |  |  |  | 2

## 项目五
项目五：体位垫一批
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 小儿俯卧位体位垫 | ≥4种规格型号 | 个 | 4
合 计 |  |  |  | 4

## 项目六
项目六：硬质灭菌盒一批
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 硬质灭菌盒 | 1.盒盖为特种塑料聚合材料，受到撞击、跌落等外力作用情况不会发生密封不严等问题； 2.无菌屏障系统，无使用次数限制，与灭菌盒整体使用寿命相同，≥10年，无耗材，节约成本； 3.灭菌盒自带指示装置，可用作辨别灭菌盒是否被开启指征； 4.双侧把手符合人体工程学，90°自停式设计，保护医务人员双手不被夹持； 5.配置要求：盒体加盒盖的外周尺寸，550×270×160mm（长×宽×高，每一项数值允许±5mm的偏差）。 | 个 | 30
2 | 硬质灭菌盒 | 1.盒盖为特种塑料聚合材料，受到撞击、跌落等外力作用情况不会发生密封不严等问题； 2.无菌屏障系统，无使用次数限制，与灭菌盒整体使用寿命相同，≥10年，无耗材，节约成本； 3.灭菌盒自带指示装置，可用作辨别灭菌盒是否被开启指征； 4.双侧把手符合人体工程学，90°自停式设计，保护医务人员双手不被夹持； 5.配置要求：盒体加盒盖的外周尺寸，270×270×160mm（长×宽×高，每一项数值允许±5mm的偏差）。 | 个 | 20
合计 |  |  |  | 50

## 项目七
项目七：颅底显微器械一批
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 枪状显微镊 | 长280mm左右，枪型，管式，迷你型。 | 把 | 1
2 | 显微剪 | 长200mm左右，枪状，下尖弯，短头。 | 把 | 1
3 | 弹簧头皮拉钩 | 长180mm左右，钝。 | 把 | 1
4 | 枪状显微镊 | 长225mm左右，工作端0.6mm，枪状，无齿。 | 把 | 1
5 | 枪形组织剪 | 长165mm左右，直，指圈，枪形精细。 | 把 | 1
6 | 枪形组织剪 | 长165mm左右，上弯，指圈，枪形精细 | 把 | 1
7 | 显微剪 | 长265mm左右，枪状，尖头，直头。 | 把 | 1
8 | 显微剪 | 长265mm左右，枪状，尖头，左弯。 | 把 | 1
9 | 显微剪 | 长265mm左右，枪状，尖头，右弯。 | 把 | 1
10 | 精细取瘤镊 | 长265mm左右，工作端2mm左右，直头。 | 把 | 1
11 | 精细取瘤镊 | 长265mm左右，工作端4mm左右，直头。 | 把 | 1
12 | 显微持针钳 | 长265mm左右，直头。 | 把 | 1
13 | 显微持针钳 | 长265mm左右，弯头，精细。 | 把 | 1
14 | 动脉瘤夹钳 | 长280mm左右，枪型，管式，标准型。 | 把 | 1
15 | 动脉瘤夹钳 | 长280mm左右，枪型，管式，迷你型。 | 把 | 1
16 | 显微剪 | 长180mm左右，管式，直头。 | 把 | 1
17 | 显微剪 | 长180mm左右，管式，右弯。 | 把 | 1
18 | 显微剪 | 长180mm左右，管式，左弯。 | 把 | 1
19 | 显微剪 | 长180mm左右，管式，上弯。 | 把 | 1
20 | 无损伤镊 | 长180mm左右，工作端1.8mm左右，直，无损伤。 | 把 | 1
21 | 显微镊 | 长140mm左右，工作端0.3mm左右，直型，平台，精细，圆柄。 | 把 | 1
22 | 显微镊 | 长140mm左右，工作端0.3mm左右，弯型，平台，精细，圆柄。 | 把 | 1
合计 |  |  |  | 22

## 项目八
项目八：小儿腔镜手术器械一批
序号 | 手术器械名称 | 单位 | 数量
1 | 弯分离钳 | 把 | 2
2 | 弯剪刀 | 把 | 1
3 | 无创抓钳 | 把 | 1
4 | 持针钳 | 把 | 1
5 | 鼠牙抓钳 | 把 | 1
6 | 电凝钩 | 把 | 1
7 | 吸引器 | 把 | 1
8 | 3mm左右十字穿刺器 | 把 | 2
9 | 5mm左右十字穿刺器 | 把 | 2
合 计 |  |  | 12

## 项目九
项目九：肝移植血管吻合精细手术器械一批
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 斯坦基切线咬合止血钳 | 265/50mm左右，加强型，直。 | 把 | 1
2 | 血管钳 | 精细分离钳,长120mm左右。 | 把 | 2
3 | 结扎分离钳 | 小直角钳,长230mm左右。 | 把 | 1
4 | 无损伤血管阻断钳 | 无损伤阻断钳，工作端长度86mm左右，总长度195mm左右。 | 把 | 1
5 | 无损伤阻断钳 | 无损伤阻断钳，弯型，工作端长度42mm左右，总长度145mm左右。 | 把 | 1
合 计 |  |  |  | 6

## 项目十
项目十：无损伤血管器械一批
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 无损伤阻断钳 | 无损伤阻断钳，工作端角度45度左右，总长度125mm左右。 | 把 | 1
2 | 无损伤阻断钳 | 无损伤阻断钳，S弯型，总长度125mm左右。 | 把 | 1
3 | 无损伤阻断钳 | 无损伤阻断钳，工作端长度24mm左右，总长度160mm左右。 | 把 | 1
4 | 无损伤阻断钳 | 无损伤阻断钳，总长度265mm左右。 | 把 | 1
5 | 无损伤阻断钳 | 无损伤阻断钳，总长度240mm左右。 | 把 | 1
6 | 无损伤阻断钳 | 无损伤阻断钳，总长度245mm左右。 | 把 | 1
7 | 无损伤阻断钳 | 无损伤阻断钳，双弯型，总长度115mm左右。 | 把 | 1
8 | 显微镊 | 头端钻石涂层，头宽1mm左右，平头，直型，长度185mm左右。 | 把 | 1
9 | 显微镊 | 头端钻石涂层，头宽1mm左右，平头，直型，长度210mm左右。 | 把 | 1
10 | 显微镊 | 头端钻石涂层，头宽1mm左右，无损伤齿，直型，长度210mm左右。 | 把 | 1
11 | 无损伤镊 | 无损伤碳钨合金镶片镊，头宽1mm左右，直型，长度200mm左右。 | 把 | 2
12 | 显微持针器 | 头端钻石涂层，圆柄，总长度210mm左右，夹持缝线5/0以下。 | 把 | 1
合 计 |  |  |  | 13

## 项目十一
项目十一：显微血管器械一批
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 直显微镊 | 显微解剖镊，直型，头宽0.3mm左右，长度160mm左右。 | 把 | 1
2 | 直显微镊 | 显微解剖镊，直型，头宽0.4mm左右，长度160mm左右。 | 把 | 1
3 | 弯显微镊 | 显微镊，头端弯型，头宽0.3mm左右，长度150mm左右。 | 把 | 1
4 | 微血管夹 | 血管夹，工作端长度6mm左右，夹闭力30-40G左右。 | 把 | 1
5 | 哈巴狗夹 | 迷你血管夹，直型，头端长度14mm左右，总长35mm左右。 | 把 | 1
6 | 哈巴狗夹 | 迷你血管夹，弯型，头端长度14mm左右，总长35mm左右。 | 把 | 1
7 | 哈巴狗夹 | 迷你血管夹，直型，头端长度19mm左右，总长45mm左右。 | 把 | 1
8 | 哈巴狗夹 | 迷你血管夹，弯型，头端长度19mm左右，总长45mm左右。 | 把 | 1
9 | 哈巴狗夹 | 有角，头端长度10mm左右，总长45mm左右。 | 把 | 1
10 | 哈巴狗夹 | 直，头端长13mm左右，总长50mm左右。 | 把 | 1
11 | 直显微组织剪 | 直型，总长160mm左右。 | 把 | 1
12 | 弯显微组织剪 | 弯型，总长150mm左右。 | 把 | 1
13 | 直显微持针钳 | 直型，总长150mm左右。 | 把 | 1
合 计 |  |  |  | 13

## 项目十二
项目十二：胰腺手术精细腔镜器械一批
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 长分离抓钳 | 长弯头双开，直径5mm左右，长360mm左右。 | 把 | 1
2 | 大直角分离钳 | 大直角双开，直径10mm左右，长360mm左右。 | 把 | 1
3 | 无创肠钳 | 钳头开窗上翘，无创细齿，直头单开，直径5mm左右，长360mm左右。 | 把 | 2
合 计 |  |  |  | 4