## Sheet1
垂直送风式等离子空气消毒机及洁净罩参数清单 数量：3套
*1、提供消毒产品卫生安全评价报告；
*2、病毒杀灭性能：开机作用时间4分钟内对不小于30m³的试验舱内有代表性的病毒（流感病毒或其它病毒）杀灭率≥99.99%，提供消毒产品检测机构出具的检测报告
3、病毒杀灭性能：开机作用时间15分钟内对不小于30m³的试验舱内有代表性的病毒（流感病毒或其它病毒）完全杀灭，消毒后空气中病毒数量应为未检出或0，提供消毒产品检测机构出具的检测报告；
*4、细菌杀灭性能：整机运行30分钟内对不小于200m³房间内自然菌杀灭率≥99.9%，提供具有CMA认证的消毒产品检测机构出具的检测报告；
*5、细菌杀灭性能：整机运行不超过5分钟对不小于20m³的试验舱内白色葡萄球菌杀灭率达到100%，提供具有CMA认证的消毒产品检测机构出具的检测报告；
6、细菌杀灭性能：设备单独等离子模块（去除机器内所有过滤器模块，仅保留等离子模块）运行不超过10分钟对不小于20m³的试验舱内白色葡萄球菌杀灭率达到100%，提供具有CMA认证的消毒产品检测机构出具的检测报告；
*7、真菌杀灭性能：整机运行不超过5分钟对不小于20m³的试验舱内黑曲霉杀灭率达到100%，提供具有CMA认证的消毒产品检测机构出具的检测报告；
8、臭氧残留：在开机状态下测试60分钟，臭氧残留量不高于0.001㎎/m³，提供具有CMA认证消毒产品检测机构出具的检测报告；
*9、洁净空气量：洁净空气量>3000m³/h,提供具有CMA认证消毒产品检测机构出具的检测报告;
*10、等离子体密度最高值应≥2.6×1019m-³，提供中科院等离子体物理研究所检测报告；
11、远程监控：设备配备无线物联网卡，可实现智能无线远程监控维保功能，核心部件运行情况和报警记录实时传输至云数据服务器，并终生自动保存详细运行记录，物联网卡及云数据服务器终生免费使用，提供远程监控总服务器监控现场截图；
12、人机界面：设备人机对话界面友好，采用真彩触摸屏幕，触摸屏尺寸≥6寸；
13、智能操作：设备操作界面可智能存储50组以上房间尺寸数据，方便设备在不同尺寸的房间自动匹配使用风量，提供房间尺寸数据存储操作界面截图。
*14、灭菌记录无纸化存储：设备外置USB接口，可连接U盘等存储设备，设备运行记录时间、温度、风量等重要运行参数实时存储至U盘，运行记录存储容量量≥8年，提供USB存储实景照片；
15、记录阅读：提供灭菌记录查看上位机软件，可智能追溯、查阅任意时段的灭菌记录，灭菌记录可打印，上位机软件终生免费使用，免费升级，提供上位机软件使用界面截图；
16、扩展功能：设备带有洁净罩扩展接口，可与洁净罩配套使用；
17、洁净罩可以与等离子空气消毒机主机进行无缝对接，合理限定消毒区域，罩内可迅速实现并保持5级无菌洁净水平，等离子空气消毒机独立作用于病房可让病房达到6级无菌洁净水平。（提供已验收客户洁净罩内实现5级、房间内达到6级的细菌和尘埃粒子检测报告）；
*18、信息管理系统：提供骨髓移植中心消毒设备信息管理系统1套，信息管理系统可安装于移植中心管理人员办公室，管理人员可实时查看每台消毒设备的实时运行状态，并可通过权限远程操作每台设备，设备运行记录、易损件使用时限、维修记录、保养记录等可智能实时存储于管理系统。方便设备智能管理，信息管理系统终生免费使用、免费升级，提供信息管理系统主要操作界面截图。
19、所提供等离子空气消毒机主机均可与信息管理系统智能无线连接；
20、洁净罩提供可调100-230次/h的空气置换率；
21、洁净罩内部净高≥2045mm；
22、洁净罩系统采用LED环绕照明装置，照明装置带有无线遥控器，非有线开关式的无线遥控器可以任意置于患者易触碰位置，方便危重患者自行使用 ，提供使用现场照片；
23、洁净罩内装有电视机，电视机尺寸≥28英寸，电视观看角度可根据病号要求调整，提供使用现场照片；
*24、洁净罩内配备有无线呼叫系统，呼叫终端可以任意置于患者易触碰位置，呼叫主机可任意置于医务人员易观测位置，方便危重患者紧急情况呼叫使用，提供使用现场照片；
25、洁净罩四周隔帘采用提拉锁紧式锁扣锁紧，方便病号进出；
26、洁净罩四周均有可与等离子空气消毒主机连接的接口，可提供不少于6个方位与等离子空气消毒机实现无缝对接。
27、洁净罩设备可以组合拆卸收放，自带脚轮，可锁紧，可移动。
备注:报价含3年的质保期及耗材费用。