## Sheet1
内镜洗消用水处理设备参数清单 数量：1套
1、工作条件与电气参数:
1.1能在环境温度+5℃—+40℃及相对湿度30-60%的条件下工作；
1.2能使用AC 380V三相五线，50Hz连续工作；
2、产水量及水质：
2.1▲产水量：≥1800 L/hr，产水水质符合内镜室无菌水的水质标准要求（符合WS507-2016中的要求）；
2.2产水水质：电导长期<10us/m ，细菌内毒素＜10cfu/100ml；
2.3 ▲供内镜洗消设备使用的无菌水水压应≥4bar；
3.设备性能：
3.1源水供水采用动态稳压系统，禁止采用气囊泵、电磁阀、浮球阀等控制方式；
3.2系统运行不得有滞水区域，保证细菌滋生控制在较低水平；
3.3▲系统从自来水入口到反渗水回水口，所有与水接触的材料均使用卫生级材料，不允许使用UPVC等有化学析出风险的材料；
3.4 系统噪声≤60db，并提供噪声控制方案；
3.5 设备待机时，具备对反渗透膜及供水管路进行定时冲洗功能；
3.6 设备具备源水缺水检测功能，设备具备低电压、过电压、电机过流、过热、过载等保护功能，设备故障时声光报警，并自动指示故障点；
3.7 设备依据用水量的动态变化实现自动补水，操作控制实现全自动开关机；
3.8 设备具有防淹水功能，保护内镜中心安全；
3.9 盐去除率≥99.8%；
3.10 ▲具有双极反渗透系统；
3.11 ▲储水罐容量≥2000L；
3.12 ▲系统配置过流式紫外线消毒装置，纯水储罐、供水管路采用化学消毒方式；
3.13▲设备有每日臭氧抑菌工艺：自动抑菌，确保细菌控制；
3.14供水分配系统回水端有恒压装置；
3.15▲设备采用SUS304卫生级管道， 氩弧焊焊接工艺，整套系统无盲端、死角；
3.16▲设备采用无死腔厚壁SUS304不锈钢膜壳；
3.17设备具有反渗透膜面冲冼功能；
4.控制系统及其他：
4.1 触摸屏控制面板，中文界面菜单；
4.2 ▲设备依据用水量的动态变化实现自动补水，操作控制实现全自动开关机；
4.3 控制系统中能够实现对设备的主要参数进行个性化、人性化修改及设置，是产品运行在最佳状态；
4.4 可配置专用软件实现远程控制，控制界面与主机界面一致，并可实现手机APP控制功能。
内镜洗消用水处理设备配置如下:
原水动态稳压系统
机械过滤器
活性炭吸附装置
软化系统
精密过滤器
一级反渗装置
二级反渗装置
纯水存储、输送系统
消毒装置（含紫外线杀菌器、臭氧发生器等）
电控系统