广东省人民医院智慧病房建设（二期）项目需求

- 项目名称和建设范围

  - 项目名称：广东省人民医院智慧病房建设（二期）项目

1.2 建设范围：惠福分院两个病区（每个病区20间病房，41张床），主体楼胃肠外科一个病区（11间病房、41张床）。

- 采购清单

采购设备及数量如下：

| 序号 | 标的名称 | 技术规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护士站一体化交互大屏 | 详见3.1.2、护士站一体化交互大屏 | 3 | 台 |
| 2 | 智慧病区一体化工作站 | 详见3.1.3、智慧病区一体化工作站 | 1 | 套 |
| 3 | 智慧病房床旁交互屏 | 详见3.2.2、智慧病房床旁交互屏 | 123 | 台 |
| 4 | 床旁交互屏支架 | 详见3.2.3、床旁交互屏支架 | 123 | 个 |
| 5 | 智慧病房门口屏 | 详见3.3.2、智慧病房门口屏 | 51 | 台 |
| 6 | 智慧病房床头屏 | 详见3.3.3、智慧病房床头屏 | 123 | 台 |
| 7 | 双面走廊屏 | 详见3.3.4、双面走廊屏 | 6 | 台 |
| 8 | 护士站可视对讲主机 | 详见3.3.5、护士站可视对讲主机 | 3 | 台 |
| 9 | 卫生间呼叫器 | 详见3.3.6、卫生间呼叫器 | 51 | 个 |
| 10 | 智能呼叫系统软件(含床旁交互系统) | 详见3.3.7、智能呼叫系统软件(含床旁交互系统) | 1 | 套 |
| 11 | 多功能体征采集仪 | 详见3.4.2、多功能体征采集仪 | 6 | 套 |
| 12 | 智能床垫 | 详见3.5.2、智能床垫系统 | 123 | 套 |
| 13 | 智能输液监控系统终端 | 详见3.5.3、智能输液监控系统终端 | 123 | 台 |
| 14 | 护理监测大屏 | 详见3.5.4、护理监测大屏 | 3 | 台 |
| 15 | 全闭环输液管理系统软件 | 详见3.5.5、全闭环输液管理系统软件 | 1 | 套 |
| 16 | 医生移动工作站 | 详见3.6、医生移动工作站 | 6 | 台 |
| 17 | 护士移动工作站 | 详见3.7、护士移动工作站 | 6 | 台 |
| 18 | 48口交换机 | 详见3.8、48口交换机 | 9 | 台 |
| 19 | 系统集成服务 | 详见3.9 系统集成服务 | 1 | 项 |

- 详细配置参数

3.1、智慧病区交互大屏系统

3.1.1、总体要求

智慧病区交互大屏系统需作为临床数据和信息处理中枢，具有自然流畅的操作体验，友好的用户界面及数据处理功能。与护理信息系统深度集成，大幅减少一线护士工作量，降低人为差错，减少潜在风险，提升护理质量、效率和安全性，提高患者满意度。

3.1.2、护士站一体化交互大屏

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屏体参数 | 屏幕尺寸≥65英寸 ；显示比例 16:9 ；显示分辨率 ≥3840*2160； |
| 2 |  | 亮度 ≥350cd/m2 ；对比度 1200:1 ；可视角度178° ；色彩度1.07B ； |
| 3 |  | 显示屏寿命 ≥60000小时 ； |
| 5 |  | 网络接口 LAN、WIFI（2T2R）、Bluetooth； |
| 8 |  | 触摸类型：业界超薄触控框（高度≤5mm）； |
| 9 |  | 触摸点数：≥20点； |
| 10 |  | 输入方式：手指、触摸笔等不透光物体； |
| 11 | 整机参数 | 产品尺寸 (mm)：≥1288.7x863.5x80.9mm； |
| 14 |  | 产品重量：净重：≤36.3KG ； |
| 15 |  | 整机功率：≤150瓦； |
| 16 |  | 音频喇叭：≥8W*2 ； |
| 17 |  | 输入电压：AC~100-240V (50/60Hz)； |
| 18 |  | 工作环境： 0-40℃ 20%∽80%RH 无凝结物； |
| 19 |  | 存储环境： -20∽60℃ 5%∽95%RH 无凝结物； |
| 20 | 质量保障 | 具备中国强制认证CCC证书； |
| 21 |  | 具备中国节能产品认证中心颁发的CECP认证证书； |
| 22 |  | 内置Cloud CMS信息发布系统，并提供软件著作权； |
| 23 |  | 具备国家无线电监测中心SRRC无线认证； |
| 24 | 整机需求 | 全金属防爆材质机身，有护眼模式； |
| 25 |  | 采用原装IPS高亮商用屏； |
| 26 |  | 纳米真空镀膜钢化技术：硬度莫氏7级、防撞、防爆； |
| 27 |  | AG防眩光技术：抗光干扰，提高图像画面质量； |
| 28 |  | 四边超窄设计≤1.52cm，超大屏幕占比； |
| 29 |  | 可支持落地和壁挂两种安装方式； |
| 30 |  | 采用前置大功率立体声音响； |
| 31 |  | 整机开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。在节能待机状态下可实现节能90%以上； |
| 32 |  | 前置USB、 HDMI2.0接口（支持双通道）； |
| 33 |  | 双频双WIFI模块（2.4G/5G），机器在连接外部无线网络的同时也可发射热点； |
| 34 |  | HDMI OUT输出接口，通过HDMI连接线可将会议平板上显示或者书写的内容同步显示到其他大屏设备上； |
| 35 |  | RTC功能：支持开机信号源设定、无信号切换设定、开关机时间点设定； |
| 36 |  | 支持开放式可插拔规范接口OPS和OPS-C； |
| 37 | 功能需求 | 支持WIFI无线连接和网口有线连接，内置双WIFI模块和有线网络模块； |
| 40 |  | 内置PC一体化，选配OPS电脑后可实现双系统随心切换（Window10和Android）； |
| 41 |  | 在嵌入式安卓操作系统下，能对读取到的外接多媒体USB文件进行自动归类，可快速分类查找文本、图片、多媒体等文件，检索后可直接在界面中打开； |
| 42 |  | 在机器联网状态下，客户可通过在线升级方式，实时免费获取最新版软件体验； |
| 43 |  | 白板功能： 1)、支持更改白板界面背景，提供多种默认背景色选择； 2)、支持画笔笔触粗细以及书写颜色切换（内置多种书写颜色选择）； 3)、支持多人同时书写，方便会议过程中高效讨论和交流想法； 4)、支持撤销和返回操作，针对白板书写过程中的误操作可以进行一键还原； 5)、支持多种擦除方式：手势擦除、精细点擦、圈选擦除和滑动清屏； 6)、白板下支持多种保存方式：扫描二维码保存、保存到本地、邮件发送、保存到U盘； 7)、会议纪要保存格式有三种选择：白板文件格式（可在机器上打开进行二次编辑）、图片格式和PDF格式； 8)、支持添加白板书写页数，最多支持添加100页，支持预览已添加页面书写内容。 9)、支持白板书写界面插入图片，图片可进行缩放、拖拽移动、删除、置于上下层等快捷操作； 10)、支持原笔迹书写功能，可实现原笔迹笔锋书写效果，还原真实书写体验漫游模式下支持手势拖曳和缩放功能。 |
| 44 |  | 任意通道下可通过手势在屏幕上调取快捷菜单，菜单将主页、返回、菜单、多任务管理、批注、调节屏幕亮度及音量、信号源选择等常用功能整合到同一中控菜单下； |
| 45 |  | 无线投屏：支持安卓、iOS、Windows等设备通过无线WIFI进行传输，用户可快速将移动设备上的文档、图片、音乐、视频、桌面等内容投到大屏进行互动；另外也可通过电视镜像按钮获取大屏上的内容； |
| 46 |  | 同屏互动：支持单屏、二分屏、四分屏随意切换；手机、电脑、平板连接机器热点后，最多可实现任意4台设备画面在大屏上分屏显示； |
| 47 |  | 屏幕群组：打开无线投屏中屏幕群组开关，可以实现一台设备投多台大屏功能； |
| 48 |  | 智能蓝牙书写笔：翻页、书写、批注、一键搞定，五种画笔颜色随意切换，让会议更高效简单； |
| 49 |  | 内置欢迎词软件：提供多种欢迎词模板, 用户可任意编辑欢迎词背景图片、文本内容及位置，编辑完成后可保存为自定义模板； |
| 50 |  | 视频会议：可兼容市面上大部分视频会议软件，快速高效实现远程视频沟通功能； |
| 51 |  | 适配信息发布软件：在非会议时间可做信息发布使用，采用“B/S”架构，拥有跨平台解决方案，基于网络平台，采用分布式区域管理技术，可以有效整合各种多媒体资源，实现远程控制、发布和管理节目。 |

3.1.3、智慧病区一体化工作站

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 病区信息 | 支持显示病区内基本信息，如医院LOGO、日期时间、科室、病区名称、值班护士等； |
| 2 | 患者状态 | 支持依据病患状态统计病患人数，病患状态如：病人总数、护理级别、病危、病重、当日入院、当日出院、当日入科、当日出科、今日手术、明日手术、异常值、高危等； |
| 3 | 患者详情 | 支持医护能够查看患者的详细医嘱，提供医护人员浏览病患详细资料。病患详细数据包含床号及病历号、病患个人资料、诊断、护理级别、护理团队、病人费别、缴款状况、医嘱状态、医嘱内容等信息； |
| 4 | 护理标识展示 | 通过深度对接HIS系统，动态展示患者的护理标识，如患者的护理等级、病情状态、过敏信息、饮食类型等； |
| 5 | 危机值提醒项 | 对接护理护理系统，显示患者危急值信息，可以对接护理系统，查看具体的评估信息，同时可以对危急值进行消息提醒，以便护士及时进行关注； |
| 6 | 智能备忘管理 | 支持备忘事项的有效期设定和患者绑定，以实现有效期到期、患者转科或出院等情况时，也支持重要备忘事项的置顶显示； |
| 7 | 患者分类 | 根据患者的实际情况，对患者进行快速分类，方便护理人员快速定位某类患者，如特级护理患者、病危患者、病重患者、我的关注患者等 |
| 8 | 患者个性化服务提醒 | 实时智能展示并提醒住院患者个性化温馨提醒，比如近期生日情况，给予患者及时、个性化的祝福等； |
| 9 | 病区培训 | 支持上传多形式文件材料，进行病区培训； |
| 10 | 呼叫显示 | 支持呼叫信息护理大屏终端同步实时提醒，并以显著方式提示； |
| 11 | 业务对接 | 支持与医院现有业务系统对接，实时显示输液监控、生命体征设备等第三方设备数据。 |
| 12 | 交班信息 | 对接移动护理系统，获取多个班次交班信息，可以显示班次的医护信息、病区患者分类统计数据，鲜明颜色分类显示重点患者，显示详细展示患者基本信息、诊断信息、病情摘要等信息，便于护士进行交班及查看； |
| 13 | 系统设置 | 卡片大小显示设置：设置患者病区概览大小；护理等级样式设置：设置护理等级样式及颜色；床位卡片排列：设置按床号排序或按入院时间；隐私设置：设置患者姓名、患者性别等隐私信息特殊设置。 |

3.2、床旁智能交互系统

3.2.1、总体要求

床旁智能交互系统应深度连接医院内部系统，确保呈现给患者的信息及时且准确。通过床旁智能交互系统的全病程管理功能，能够帮助患者在住院过程中，对于自身的治疗、康复病程安排充分知悉，减少焦虑，从而使得患者能更好地配合医护人员展开工作，更好地参与到医疗过程和治疗决策当中。做到拓展医院与患者之间的连接通道，使患者能更全面地了解医院的医疗流程。辅助医生和护士更高效地为患者输出医疗服务，使医院的信息化建设完成闭环。

3.2.2、智慧病房床旁交互屏

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | ≥四核，1.8Ghz及以上 |
| 2 | RAM | ≥2GB |
| 3 | 存储 | ≥16GB |
| 4 | 操作系统 | Android 8.1及以上 |
| 5 | 触摸屏 | ≥10点电容式触摸 |
| 6 | LCD屏 | ≥15.6英寸高清屏 |
| 7 | 分辨率 | ≥1920*1080 |
| 8 | NFC | 支持NFC 13.56MHz |
| 9 | 喇叭 | 内置喇叭 |
| 10 | 前置摄像头 | ≥500W |
| 11 | 扩展功能 | 支持物联网扩展功能，能对接物联网扫描枪； |
| 12 | 床旁信息展示 | 基本信息:显示患者的基本信息、责任医生护士和护理等级、护理标识、医护人员照片等信息 |
| 14 |  | 医院信息：支持医院官网链接、院内信息呈现、全院通知公告推送等；以图文的形式显示医院介绍、科室介绍等信息； |
| 15 |  | 费用信息:支持多维度查看费用信息，显示费用余额、医保类型和累计支出，可以显示每日费用清单、分类总览、每日分类统计等； |
| 16 |  | 检查检验信息:支持显示检查检验项目清单及结果报告； |
| 17 | 信息交互功能 | 消息提醒:实现缴费提醒、手术提醒、检查化验预约及时提醒； |
| 18 |  | 手工配置不同消息推送模板，定时、批量进行推送； |
| 19 |  | 支持全院消息推送和单人、多人消息推送； |
| 20 |  | 支持护士通过可视对讲终端向患者发送语音消息，以及调取后台文字消息模板向患者发送文字消息； |
| 21 |  | 服务评价:患者可对医院综合服务、医生、护士等进行满意度评价； |
| 22 |  | 告知书确认:患者可直接阅读告知书并确认签名，签名文件可以PDF形式传回电子病历系统进行存档、查阅 |
| 23 |  | 床旁支付结算:对接医院支付平台，患者在出院时可以直接在床旁通过二维码缴费进行出院结算 |
| 24 | 全病程管理功能 | ①智能消息提醒:系统自动向患者发送治疗检查项目、用药说明及注意事项等消息提醒，提高服务质量； ②内容更新提醒:院内宣教资料更新时，主动提示患者在终端查看; ③项目安排提醒:医护人员可以给患者安排相应的治疗或康复项目时，主动提示患者在终端查看; ④消息状态监控:患者接收到各类消息后，医护人员可以查看到患者是否已经阅读该消息，以提高服务质量; ⑤今日安排/清单:患者可以在终端查询到今天需要做的事项及安排，提升患者康复效果及满意度； |
| 25 | 健康宣教 | 图文宣教:护士可以推送公共类图文类宣教资料到患者终端，以供患者反复学习查阅； |
| 26 |  | 视频宣教:护士可以推送公共类视频宣教资料到患者终端，以供患者反复学习查阅； |
| 27 |  | 康复助手:护士可以针对患者的住院阶段，配置并推送个性化精准化宣教材料，以供患者学习查阅； |
| 28 |  | 宣教反馈:患者学习完相关宣教材料后，可以通过终端反馈宣教的效果，护士可以查看到相关反馈，以提升宣教效果； |
| 29 |  | 宣教打卡:需要医护人员指导的宣教内容，管理者可以设置宣教打卡，监督医护人员打卡进行宣教； |
| 30 | 本地资讯 | 本地视频观看:患者可以在终端观看本地电影视频等娱乐内容； |
| 31 |  | 本地音乐欣赏:患者可以在终端欣赏本地音乐戏剧等娱乐内容； |
| 32 |  | 本地小游戏:患者可以在终端欣赏本地小游戏等文娱内容； |
| 33 |  | 本地电子书:患者可以在终端阅读本地电子书等文娱内容； |
| 34 |  | 精选:可以挑选精彩的文娱内容优先呈现给患者； |
| 35 | 运维功能 | 定时熄屏:护士可以控制终端在工作期间开关屏的时间，以方便患者休息； |
| 36 |  | 批量升级:终端系统可以方便地进行系统软件批量升级； |
| 37 |  | 状态监控:可以监控患者终端设备状态； |
| 38 |  | 断网重连:在弱无线网络环境下，能够较好的改善患者使用的体验感； |
| 39 |  | 巡视记录:系统自动记录医护人员刷卡时间； |
| 40 | 呼叫业务管理 | ①手柄呼叫：配置手柄供患者直接呼叫； ②呼叫联动：系统终端与医护主机、门牌等多终端联动，共同完成整体呼叫; ③可视通话：可与门牌、护士站主机实现视频通话； |
| 41 | 业务系统对接 | 支持对接第三方业务系统，如院内点餐、护工聘请、IPTV等 |

3.2.3、床旁交互屏支架

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安装方式 | 壁挂式； |
| 2 | 臂长 | ≥1200mm； |
| 3 | 升降范围 | ≥500mm； |
| 4 | 重量 | ≤3.4kg； |
| 5 | 升降寿命 | 多于20 万次； |
| 6 | 产品资质 | 提供由第三方检测机构出具的CE检测报告、抑菌检测报告、升降寿命数检测报告。 |

3.3、智能呼叫系统

3.3.1、总体要求

系统需采用最新IP网络技术，用于医生、护士与病床病人之间的呼叫、视频对讲等。同时，可为患者和家属提供完善的信息显示和查询功能。提高医院管理的透明度，改善医患关系。

3.3.2、智慧病房门口屏

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安装方式 | 壁挂式安装，与墙面无缝隙，墙面部分厚度不超过10.4mm； |
| 2 | 屏幕规格 | ≥15英寸； |
| 3 | 分辨率 | ≥1920*1080； |
| 4 | CPU | ≥8核，主频≥2.0GHz； |
| 5 | 门灯 | 自带≥3色门灯，支持自定义编辑显示色； |
| 6 | 存储 | ≥2G RAM/16G ROM； |
| 7 | 摄像头 | 前置≥1300万像素，支持AF自动对焦； |
| 8 | 喇叭 | 内置喇叭； |
| 9 | 麦克风 | 内置麦克风，降噪防啸叫高清通话； |
| 10 | 系统版本 | Android 9.0及以上； |
| 11 | 连接方式 | 支持WiFi 2.4G/5G双频段/蓝牙5.0/NFC； |
| 12 | 供电方式 | 支持POE供电/支持12V2A电源供电，支持Reset复位功能； |
| 13 | 网络接口 | RJ45； |
| 14 | 日期显示 | 支持实时日期时间的显示 |
| 15 | 病房信息显示 | 支持病房号，病床号显示，患者及床位一览，当床位数量较多时，支持翻页阅览； |
| 16 | 医护信息显示 | 支持科室主任，主治医生，护士长，责任护士姓名及照片等的显示； |
| 17 | 呼叫提醒 | 支持当病房床位患者有呼叫时，对应床位颜色变化红色提示； |
| 18 | 门灯 | 根据不同的呼叫类型和系统预警信息，后台分配调度门口屏的指示灯发出不同颜色的提醒指示； |
| 19 | 语音提示 | 支持新短消息、呼叫存储等语音及弹窗提醒； |
| 20 | 信息查阅 | 支持医院简介查阅、病区介绍等相关应用功能查看； |
| 21 | 自定义提示 | 支持自定义提示和公告，智能提示患者家属、发布欢迎领导公告等消息； |
| 22 | 息屏设置 | 支持夜间可通过系统自定义熄屏时间段。 |

3.3.3、智慧病房床头屏

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屏幕规格 | ≥10.1英寸； |
| 2 | 分辨率 | ≥800*1280； |
| 3 | CPU | ≥四核，主频2.0GHz； |
| 4 | 触摸操作 | ≥10点电容触控； |
| 5 | 存储 | ≥2G RAM/16G ROM； |
| 6 | 摄像头 | 前置≥1300万像素，支持AF自动对焦； |
| 7 | 喇叭 | 内置喇叭； |
| 8 | 麦克风 | 双硅MIC，降噪防啸叫高清通话； |
| 9 | 系统版本 | Android 10.0及以上； |
| 10 | 连接方式 | 支持WiFi 2.4G/5G双频段/蓝牙5.0/NFC； |
| 12 | 网络接口 | 支持RJ45； |
| 13 | 呼叫 | 支持数字IP呼叫，支持床头屏物理按键呼叫，屏幕触摸呼叫，智能手柄呼叫； |
| 14 | 呼叫手柄 | 磁吸式固定，方便取放；具备红色醒目呼叫按键、通话取消键、手电筒按键；手柄线为弹簧线设计，最大长度≥2.0米；内置降噪抗干扰麦克风； |
| 16 | 安装方式 | 病房设备带镶嵌式安装； |
| 17 | 患者信息显示 | 床号、患者姓名、ID号、性别、年龄、诊断、入院日期、药物过敏、饮食事项、护理等级、安全警示等信息；可通过字体、颜色对重要信息针对性设置； |
| 18 | 医护人员信息 | 主治医生信息介绍，责任护士信息介绍； |
| 19 | 患者呼叫 | 呼叫护士站管理机，实现对讲功能，通过声光图文反应在护士站主机、对应的病房门口终端、走廊终端上； |
| 20 | 患者查询 | 可查询住院费用信息（医保类型、总费用、每日费用清单、剩余金额、欠费信息等）、检查检验报告结果； |
| 21 | 宣教资料 | 可点播院内宣教文章、视频（医院介绍、特色医疗、专家介绍、就诊流程、住、出院流程、健康宣教、饮食指引、保健康复知识等）； |
| 22 | 呼叫增援 | 护士护理过程遇到紧急事态需要增援，通过床头屏呼叫护士站或医生办公室，通过声光图文反应在病房门口终端、病区走廊终端、护士站管理机上。 |

3.3.4、双面走廊屏

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏 | 双面液晶显示； |
| 2 | 操作系统 | Android7.1及以上； |
| 3 | 安装方式 | 悬挂式安装； |
| 4 | 屏幕规格 | ≥28.5英寸； |
| 5 | CPU | 主频≥1.8GHZ，≥4核； |
| 6 | 连接方式 | Wifi，蓝牙； |
| 7 | 供电方式 | 支持三相AC220V； |
| 8 | 病区信息显示 | 日期时间，温湿度实时信息； |
| 9 | 病区呼叫提示 | 病区呼叫信息提示并区分紧急呼叫和普通呼叫，并语音播报； |
| 10 | 自定义公告 | 自定义提示和公告，院领导视察欢迎词呈现； |
| 11 | 外扩管理 | 支持外扩喇叭输出接口，语音播报管理。 |

3.3.5、护士站可视对讲主机

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安装方式 | 桌面式摆放于护士站； |
| 2 | 屏幕规格 | ≥15.6英寸/全高清屏（FHD）； |
| 3 | CPU | ≥8核，主频≥2.0GHz； |
| 4 | 分辨率 | ≥1920*1080； |
| 5 | 存储 | ≥4G RAM/64G ROM ； |
| 6 | 前摄像头 | 前置≥1300万像素+AF自动对焦； |
| 7 | 系统版本 | Android 9.0及以上； |
| 8 | 触摸操作 | ≥10点触控； |
| 9 | 连接方式 | 支持Wi-Fi 802.11b/g/n/ac协议,2.4G/5G双频段; 支持蓝牙5.0协议及NFC； |
| 10 | 供电方式 | 支持POE供电/支持12V2A电源供电； |
| 11 | 日期显示 | 主界面当前实时日期时间的显示； |
| 12 | 病区床位显示 | 病区床位数量、患者姓名、床位号、护理等级、空床位床位号显示等； |
| 13 | 应答查询 | 可查询历史呼出时间及床位号记录； |
| 14 | 通话记录 | 可查询护士站对讲终端和各分屏之间的通话记录，可查询病房呼入历史通话记录； |
| 15 | 呼叫对讲 | 支持同床头屏设备、门牌屏设备的语音呼叫对讲或可视呼叫对讲； |
| 16 | 广播功能 | 通过护士站主机，向病区内所有床头屏、门口屏发出呼叫，对整个病区进行广播； |
| 17 | 双全工呼叫 | 支持音频通话与可视对讲，护士通过医护主机可以与患者、值班室的医护人员进行双工对讲； |
| 18 | 息屏设置 | 息屏功能设置，一段时间不操作后自动进入息屏。 |

3.3.6、卫生间呼叫器

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体材质与设计 | ABS+PC+UV(超抗菌）材质，正面有一颗呼叫按钮，支持医院消毒级清洁 |
| 2 | 安装方式 | 标准86盒式镶嵌安装 |
| 3 | 防水防护等级 | IPX8防水防护等级 |
| 4 | 工作时间 | 24小时持续工作 |
| 5 | 呼叫功能 | 呼叫时有明显的声光报警提示 |
| 6 | 拉绳操作 | 超大红色醒目紧急呼叫按钮及拉绳设计，便于患者在紧急情况进行操作 |

3.3.7、智能呼叫系统软件(含床旁交互系统)

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 软件整体要求 | 能与HIS、LIS、PACS等医院现有信息系统联网，将患者的住院信息和护理信息自动发布到各个护理通讯终端，为患者诊疗、护理方案的选择搭建一个优越的硬件平台； |
| 2 |  | 采用分层化、多用户结构设计，具有强大的可裁减性和可扩展性，能够基于医院的实际需求，通过灵活的应用层组件进行定制和维护。 |
| 3 |  | 基于网络服务器环境，满足数字化医院要求，能很好地与第三方产品集成，实现信息共享、通信交换、数据管理和统计分析。 |
|  |  | 支持无网络环境下（是指服务器网络中断，但床旁屏之间的接入层网络可以正常通信）的基本呼叫功能 |
| 4 |  | 具有极高的实用性和用户友好性，为医、护、患提供了贴近其使用习惯的操作界面、简捷的操作过程和详尽的在线帮助。 |
| 5 |  | 支持24小时连续运行，支持处理快速、大量的实时业务，支持管理复杂、关系的数据库表，完全面向对象的程序设计保证了程序编制的高效率。 |
| 6 | 病区患者管理 | ①支持床头卡设置（含患者信息、显示信息、护理信息等）； ②支持管床人员设置（管床人员列表、管床信息、管床人员设置等）；③消息推送管理（推送模板设置、消息查看、消息推送记录、新推消息、推送频率、自定义等）； ④护理任务推送。 |
| 7 | 健康宣教 | ①宣教记录（含宣教反馈、宣教记录等）； ②病区宣教（含宣教内容查看、宣教管理分类、宣教资料库等）； ③个性化宣教（含图形化宣教、康复计划宣教等）； ④宣教路径（含新增宣教路径等）； ⑤推送设置（含推送时间设置、关联材料设置等） |
| 8 | 服务评价 | ①问卷设置（含新建问卷、问卷题目设置、问卷关联信息等）； ②结果统计（含问卷结果统计、问卷筛选统计、问卷结果导出等） |
| 9 | 签名管理 | ①发布告知管理（含个性化签名文件发布、按照病区名称、状态、患者床号、姓名进行筛选等）； ②全院告知文件库（含新建告知模板、内容包括“文件名称”、“文件内容”、“标题内容”以及添加相应控件等） |
| 10 | 病区信息 | ①护理小组设置； ②公共信息设置（医院介绍、科室介绍等）； ③员工信息（员工信息查看、修改、批量导入等）； ④巡检信息（查看巡检信息，包含床号、患者姓名、医护工号、医护姓名、职业和巡查时间等） |
| 11 | 点餐管理（对接） | 菜谱管理、点餐统计等 |
| 12 | 生活娱乐 | ①支持资讯资料库； ②支持视频资料库； ③支持电子书资料库； ④音乐资料库等 |
| 13 | 设备管理 | ①设备状态统计(显示床旁、门口屏、呼叫等设备的信息；按照病区、设备状态、后台地址、未升级的平板、重启过的平板等信息进行筛选，设备状态筛选项需包含正常、网络断开、设备异常、推送离线、视频异常等信息)； ②静默升级管理(支持硬件设备进行静默升级，设备包含床旁、门口屏、探视、呼叫设备等硬件；支持APK信息展示版本号、包名、包类型等信息，并支持选择病区升级，支持上传APK包)； ③硬件管理（支持床旁、门口屏、呼叫设备硬件监控。可显示MAC地址、是否异常、异常次数、稳定率、正常天数、重置日期、病区、床号、固件版本、最新日志时间等；支持只看异常设备；支持拉取日志）； ④设备内存管理（支持总空间设置、按需求（医疗专用区、生活娱乐区、系统空间）进行分配内存；支持白名单配置，支持批量切换服务器，支持单病区切换服务器等） |
| 14 | 全院配置中心 | ①支持智能消息设置，可设置超时时间提醒、每日定时提醒或不设超时; ②支持下载设置，支持高速下载起止时间，并对病区下载进行排序; ③支持医院导航设置，控制前台院内导航的显示与隐藏; ④支持全院问卷设置，支持全院问卷打印，可导出标准版、紧凑版，支持多维度统计设置，支持统计公式是否启用; ⑤支持全院护理图标设置，包含护理等级、饮食类型、过敏史、警告类型等类型图标； ⑥支持综合数据展示平台，包含消息推送、呼叫、健康宣教、问卷发布、签名文件等功能的开启与关闭; ⑦支持健康点餐配置; ⑧支持全院通知配置; ⑨支持宣教反馈配置，支持宣教统计、宣教签字配置，支持配置患者反馈选项并可配置是否反复提交反馈; ⑩支持检查检验注意事项的新建与编辑配置; ⑪支持签名文件中患者信息控件的配置; ⑫支持医院信息平台设置，用以控制平板端医院信息的显示与隐藏; ⑬支持定时重启设置、系统安全设置、功能配置。 |
| 15 | 病区配置中心 | ①支持签名配置，包含签名提交时间设置、医护签名位置设置、医护签名方式设置、签名认真设置以及可控制支持人脸识别控制; ②支持对平板端首页样式进行设置，包括图标样式、排列样式、左上角样式、背景样式等; ③支持平板端顶部告知的显示与隐藏; ④支持平板端健康宣教设置，包括公共宣教设置、宣教反馈设置、宣教指导设置、宣教记录导出的开启与关闭; ⑤支持小游戏设置，支持适度游戏管理、定时温馨提醒设置; ⑥支持音乐控制，控制音乐开启与关闭，音乐开始时间段、单次最大音乐时长、每天最大音乐时长、定时温馨提醒等; ⑦可对视频内容进行控制，控制视频开启与关闭，视频开始时间段、单次最大视频时长、每天最大视频时长、定时温馨提醒等; ⑧支持对护理图标控制，包括护理图标的开启与关闭、自动获取护理标签的开启与关闭、以及护理图标类型设置; ⑨支持护理信息首页设置，包括护理信息栏设置、患者识别码设置、内容展示设置、样式设置等; ⑩支持对问卷设置，包括填写记录查看和问卷打印样式的选择; ⑪支持悬浮页面控制，悬浮按钮的显示与隐藏以及二维码设置; ⑫支持亮度、音量设置，可设置开关屏时间，休眠，亮度、音量及朗读设置; 支持医护界面配置，可对医护界面进入方式、自动退出时间进行设置; ⑬支持空床设置，可对空床屏保及空床关屏进行设置; ⑭支持个人中心配置，针对输液监护的相关设置; ⑮支持责任护士配置，可对操作模式进行配置; ⑯支持床旁监护配置，主要用于配置第三方体征采集设备; ⑰支持互动交流配置，支持吉祥物相关配置; ⑱支持门牌设置，可对图片压缩进行开启或关闭；支持床号设置，手动排序和自动规则排序两种模式; 支持消息提醒设置，各模块的提醒开启，支持手术提醒内容，支持自定义提醒内容; 支持待办事项配置; 支持医嘱提醒配置支持费用查询配置，支持缴费充值方式设置，支持缴费提醒额度配置。 |
| 16 | 综合数据展示平台 | ①使用情况概览（支持按时间段、病区查看整体硬件数量、消息推送、健康宣教、问卷发布、签名文件等）； ②宣教质量监控（支持对宣教反馈质量进行查看，可查看各病区的宣教人数、人均宣教、宣教总数、宣教已读、覆盖率、知晓率、已掌握、已了解、一般、不太了解、完全不懂、未反馈等数据）。 |
| 17 | 基础管理设置 | ①用户管理（支持用户管理，按账号、姓名、角色、组织机构等信息进行创建，支持状态是否启用; 支持列表显示用户的基本信息，支持列表中可进行上传用户签名、绑定工卡、解绑工卡、重置密码、解锁登录等操作）； ②角色管理（支持角色管理，可编辑每个角色在各系统的菜单权限，可进行按钮权限设置）； ③菜单管理（支持各系统菜单名称、描述进行编辑，支持禁用菜单）；④组织机构管理:（支持进行组织机构管理，显示机构编号、名称、授权状态等信息）； ⑤登录管理（支持登录失败次数和锁定时间）； ⑥定时器管理（支持定时器管理，显示名称、描述等信息，并配置开关）；⑦版本信息（支持版本信息展示，支持病区名称、项目名称、类型进行筛选，支持列表更新以获取最新版本信息）； ⑧授权账号管理（支持授权账号管理） |

      - 3.4、生命体征信息管理系统

        - 3.4.1、总体要求

需支持与电子病历系统无缝对接，实现自动生成体征数据采集计划、完成护理记录单、体温单等相关文书记录表单，自动记录异常数据及分类保存等功能。

        - 3.4.2、多功能体征采集仪

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 具备无创血压（NIBP）、脉搏氧饱和度（SpO2）、脉率（PR）、体温（TEMP）等基本参数测量功能，产品具备国家食品药品监督管理局颁发的二类及以上医疗器械注册证； |
| 2 | ≥8英寸TFT LED背光显示器，分辨率800x600，标配触摸屏； |
| 3 | 系统支持点测模式、常规模式测量模式功能，可根据科室需要灵活切换测量模式； |
| 4 | 具有双报警灯，分为生理报警灯和技术报警灯，方便观察； |
| 5 | 系统具备数据掉电存储和数据自动上传功能； |
| 6 | 非接触式红外耳式体温计测量体温，无交叉感染风险； |
| 7 | 血氧：测量范围为1 ％ ～100％； 在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）； |
| 8 | NIBP静态压力测量范围：0-300mmHg，精度±3mmHg； |
| 9 | NIBP具有手动、自动、连续测量模式； |
| 10 | NIBP具有整点测量功能，更符合临床记录习惯，提高护理效率； |
| 11 | 具有冻结回放查询，打印功能； |
| 12 | 支持有线和2.4/5GHz双频WiFi无线网络通信； |
| 13 | 系统支持条形码扫描器，可快速读取一维、二维码信息； |
| 14 | 标配检测仪台车，支持收纳脉氧夹、血压袖带、体温计等传感器组件，整洁好清理 |
| 15 | 产品通过CE认证、FDA认证，提升安全可靠性； |
| 16 | 内置锂电池，工作时长大于8小时； |

      - 3.5、患者安全管理系统

        - 3.5.1、总体要求

通过以患者信息、床位信息、智能输液监控、连续体征监测、病区环境监测为数据来源，连通院内系统，通过一体化大屏显示输液进度、环境温度、患者体征、患者信息、患者体动及在离床等信息，实现面向主动护理的信息的集成显示与监控。

        - 3.5.2、智能床垫系统

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 监测垫尺⼨(长* 宽)：≥840mm * 580mm； |
| 2 | 指示灯状态：灯熄灭：设备未通电；红⾊长亮：设备已通电，设备处于故障状态；蓝⾊长亮：设备未连接到⽹络；绿⾊长亮: 设备处于离床状态；绿⾊闪烁：设备处于在床状态； |
| 3 | 通讯⽅式：Wi-Fi（802.11 bgn），4G+Wi-Fi（802.11 bgn），Bluetooth，WiFi，LoRA，2G/4G，POE等多种数据传输⽅式； |
| 4 | 实时⼼率数值：40～200 bpm； |
| 5 | 实时呼吸率数值：6～45 rpm； |
| 6 | 实时体动监测：微弱、中度、⼤幅体动； |
| 7 | 实时BCG信号更新频率：⼼率/呼吸率 BCG信号新频率≤1次/秒； |
| 8 | 实时HRV数值：0～100； |
| 9 | 实时在离床推送：⽤户可设置阈值，满⾜阈值条件后3秒内推送预警； |
| 10 | 实时⼼率异常推送：⽤户可设置阈值，满⾜阈值条件后3秒内推送预警； |
| 11 | 实时呼吸率异常推送：⽤户可设置阈值，满⾜阈值条件后3秒内推送预警； |
| 12 | 历史⼼率数值：40～200 bpm，获取7*24 ⼩时的历史⼼率数值； |
| 9 | 历史呼吸率数值：6～45 rpm，获取7*24⼩时的历史呼吸率数值； |
| 10 | 历史体动频率分布：0～200，获取7*24⼩时的历史体动频率分布数值； |
| 11 | 睡眠报告：可生成完整睡眠周期睡眠报告包括睡眠质量、⼊睡时长、睡眠时间、睡眠效率、睡眠障碍、醒来时间、上床时间、起床时间等； |
| 12 | 供电⽅式：5V/1A 适配器； |
| 13 | ⼯作温度：0℃～40℃； |
| 14 | 存储温度：-15℃～60℃； |

        - 3.5.3、智能输液监控系统终端

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 输液监测器 |  |  |
| 1 | 重量 | ≤120g (含标准电池) |
| 2 | 指示灯 | 有不同颜色可明显区分状态的指示灯 |
| 3 | 监测量程 | 0-2000 g |
| 4 | 测量精度 | 0-500g量程范围内精度为±1g；500-2000g量程范围内精度为±0.5% |
| 5 | 自动校准 | 为简化医护人员的流程，支持充电过程中自动校准 |
| 6 | 监测方式 | 重力 |
| 7 | 充电方式 | 支持无线充电 |
| 8 | 无线通信标准 | 蓝牙 |
| 9 | 产品认证 | 产品具有无线电发射设备型号核准证书，要求加盖厂商公章。 |
| 10 | 电池安全 | 产品电池通过危险货物运输UN38.3认证，需提供产品检测报告或认证证书并加盖厂商公章； |
| 11 | 安全认证 | 产品电池通过化学技术安全（MSDS）测试，需提供产品检测报告或认证证书并加盖厂商公章。 |
| 充电系统 |  |  |
| 1 | 功能 | 与“输液监测器”配套使用，提供充电功能 |
| 2 | 支持充电设备数 | ≥8个输液监测器 |
| 3 | 充电方式 | 无线充电 |
| 4 | 使用设备 | 内置无线充电接收装置 |
| 5 | 产品认证 | 产品通过GB 4943.1-2011,GB/T9254-2008,GB 17625.1-2012标准，需提供产品检测报告或认证证书并加盖厂商公章。 |
| 适配箱 |  |  |
| 1 | 适配箱 | 可支持≥6台充电系统的统一连接 |

        - 3.5.4、护理监测大屏

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 护理监测大屏 |  |  |
| 1 | 等级 | 工业级 |
| 2 | 可视面积 | ≥964mm×561mm |
| 3 | 可视角度 | 典型值 H: ≥178º,V: ≥178º |
| 4 | 色彩度 | ≥1.07B |
| 5 | 操作系统 | 原生态安卓系统5.1或以上版本 |
| 监控中心BI |  |  |
| 1 | 显示功能与监控 | 针对每个床位患者显示姓名、性别、年龄、床号、入院天数，输液袋容量、输液液体剩余量、输液速率、输液瞬间时速、当前输液速度下的预估输液剩余时间、倒数计时，在床、离床、体动、心率、呼吸率等内容。 |
| 2 | 输液监测 | 实时显示所有进行输液监测的床位患者的输液状态，包括剩余液量、预估剩余时间等。根据配置，显示输液药物名称和剩余液量刻度标尺以及剩余液量百分比 |
| 3 |  | 系统显示和报警支持夜间模式，夜间时段交互终大屏停止语音报警 |
| 4 | 智能床垫监测 | 实时显示并监测所有床位的患者在床信息，包括但不限于在床、离床、体动等信息。 |
| 5 |  | 支持离床超时报警功能； |
| 6 |  | 支持患者在床体征监测包括心率、呼吸率等，具有异常实时预警等功能。 |
| 7 | 患者信息显示 | 患者信息如出入院等信息的显示。 |
| 8 | 数据统计 | 病人等级、床位、患者、输液量预警的数量。 |
| 9 | 输液异常 | 输液滴速异常显示。正常滴速：下限<=滴速<=上限 |
| 10 | 患者呼叫 | 患者报警显示。 |
| 11 | 体征监测 | 患者体征的滚动显示。 |
| 12 | 余液量提醒 | 剩余液量低于预设的警戒值提醒。余液量支持语音播报提醒。 |
| 13 | 剩余时间提醒 | 页面显示当前输液剩余时间 |
| 14 | 滴速提醒 | 滴速超过预设的警戒值范围提醒（PC端设置提醒阈值）。滴速支持语音播报提醒。 |
| 15 | 低电提醒 | 输液监测器剩余电量低于5%提醒。 |

        - 3.5.5、全闭环输液管理系统软件

| 序号 | 功能模块 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| PC端 |  |  |  |
| 1 | 登录 | 登录 | 登录可启动安全验证 |
| 2 | 智能提醒 | 余液量提醒 | 剩余液量低于预设的警戒值提醒。 |
| 3 |  | 剩余时间提醒 | 剩余输液时间提醒 |
| 4 |  | 滴速提醒 | 显示当前输液滴速，超出预设范围提醒 |
| 5 |  | 低电提醒 | 输液监测器剩余电量低于5%提醒。 |
| 6 |  | 特别提醒 | 剩余液量低于15或10ml（根据设置）单独列表特别提醒。 |
| 7 |  | 紧急提醒 | 剩余液量低于5ml时，紧急提醒：输液一览床位列表上仅大写显示该床号，提醒输液即将完成。 |
| 8 |  | 提醒方式 | 提醒方式为UI闪烁提醒、通知声音提醒以及语音播报提醒。 |
| 9 | 输液管理 | 患者列表 | 显示患者基本信息。 |
| 10 |  |  | 支持自定义分组显示和提醒，方便护士排除干扰针对性的管理自己设定的患者，包括全科患者、我的患者；支持只显示提醒床位，聚焦当前需要处理的患者床位。 |
| 11 |  |  | 支持查询患者的基本信息。 |
| 12 |  |  | 可根据科室、患者住院号或姓名进行查询。 |
| 13 |  | 患者信息查询 | 可查看系统各科室的输液记录信息。可根据科室、床号、输液状态、选定日期进行查询。 |
| 14 |  | 输液监测 | 实时显示所有进行输液监测的床位患者的输液状态，包括剩余液量、预估剩余时间等。 |
| 15 |  |  | 支持多路输液监测，并实时显示各路输液的剩余液量和滴速。 |
| 16 |  |  | 支持24小时连续输液，并实时显示剩余液量和滴速。 |
| 17 |  |  | 可以查看某床位的输液详情。输液详情包括剩余液量和滴速变化趋势图及输液医嘱信息。 |
| 18 |  |  | 支持根据皮肤管理的配置，在床位图标上显示输液药物信息 |
| 19 |  |  | 支持根据皮肤管理的配置，在床位图标上显示输液剩余液量刻度标尺和剩余百分比 |
| 20 |  | 提醒信息 | 可查看输液提醒信息，包含提醒时间、类型、内容，可根据科室、床号、处理状态、选定时间段进行查询。 |
| 21 |  |  | 默认保留最近三天的提醒日志信息。 |
| 22 |  |  | 提醒信息统计查看，包括滴速过快时长、次数；滴速过慢时长、次数。 |
| 23 |  | 输液记录查询 | 可查看系统各科室的输液记录信息。支持按床位查询特定时段的数量总量 |
| 24 |  | 输液合格率查询 | 支持查询全院/各科室对应日期段、时间段内的输液合格率，统计输液总数、滴速过快、过慢的输液袋数，以及滴速正常的比率 |
| 25 |  | 提醒准确率汇总 | 可查询系统的提醒准确率汇总表信息。可根据日期进行查询。 |
| 26 |  | 接瓶时间查询 | 按病区查询接瓶次数、平均接瓶时间。可根据病区、输液时间段查询。 |
| 27 |  |  | 按床位查询接瓶次数、输液时间、接瓶时间接瓶人及输液开始和结束时间。可根据病区、输液时间段、床号、接瓶人进行查询。 |
| 28 |  | 输液记录查询 | 支持按床位查询特定时段的数量总量 |
| 29 | 输液统计 | 输液量统计 | 可查询系统各科室的输液量统计图，包含输液总次数和总输液量统计。 |
| 30 |  | 设备使用统计图 | 可查询看各科室对应日期内输液监测器的使用总次数、按启动键的次数和未按启动键的次数统计数据。 |
| 31 |  | 提醒准确率趋势图 | 可查询系统各科室的提醒准确率趋势图，方便科室进行人员安排和工作调控。 |
| 32 |  | 全院输液统计图 | 可查询全院输液统计信息。 |
| 33 | 设备管理 | 输液监测器管理 | 可查询监测器设备信息。 |
| 34 |  | 输液监测器管理 | 可智能管理所有的输液监测器，对监测器进行查看、绑定、修改绑定和删除。 |
| 35 |  | 物联网中枢管理 | 可查看物联网中枢设备状态，查看物联网中枢在线与否。 |
| 36 |  |  | 支持对系统的物联网中枢进行管理，包括物联网中枢信息的查看、修改设置和删除 |
| 37 |  | 设备异常提示 | 可监测分析监测器和物联网中枢的设备状态，当设备出现异常时给予提示方便维护。 |
| 38 |  | 输液容器管理 | 可智能管理所有输液容器, 包含增加、删除、修改输液容器信息等，自动计算容器总重量 |
| 39 |  | 输液袋附加物管理 | 可对输液袋附加物进行管理，包括输液袋附加物的查看、新增、修改和删除。 |
| 40 | 系统设置 | 常用设置 | 支持对系统的外观显示、功能、以及阀值进行设置或修改默认设置。 |
| 41 |  | 夜间模式设置 | 支持夜间模式的开启和时间段设置。 |
| 42 |  | 重点关注床位 | 支持只显示用户管理范围的床位，方便用户聚焦重点关注患者。 |
| 43 |  | 患者分组 | 支持根据患者输液状态过滤输液监测界面的显示对象，如输液中患者、全部患者、全部床位。 |
| 44 |  | 输液监测床位布局 | 支持输液监测界面显示床位个数和布局的设置，方便根据病区实际床位数灵活配置。 |
| 45 |  | 预警范围设置 | 支持设置输液监测预警范围，如输液滴速、剩余液量和剩余时间等。 |
| 46 |  | 提醒开关设置 | 支持提醒功能打开和关闭。 |
| 47 |  | 用户管理 | 支持系统用户管理，可新增、删除和编辑用户信息。 |
| 48 |  | 床位管理 | 支持床位管理，包含床位的增加、删除等操作。 |
| 49 |  | 皮肤管理 | 支持输液监测页面内容及显示风格的常规设置。 |
| 50 |  | 病区管理 | 支持病区管理，包含病区的增加、删除等操作。 |
| 51 |  | 日志下载 | 支持下载系统服务器的日志、物联网中枢日志以及数据库备份。 |
| 52 |  | 皮重适配方式设置 | 支持皮重适配方式设置 |
| 53 |  | 系统诊断 | 支持查看系统各个模块当前状态，查看异常监测器，异常物联网中枢，扫描核对而未使用监测器，误报次数较多的监测器，误报次数较多的规格等信息。方便系统维护。 |
| PDA端 |  |  |  |
| 1 | 输液监测 | 输液监测 | 实时显示输液监测床位患者的输液状态，包括剩余液量、滴速、预估剩余时间等。 |
| 2 |  | 多路输液 | 支持多路输液监测，并实时显示各路输液的剩余液量和滴速以及剩余时间。 |
| 3 |  | 连续输液 | 支持24小时连续输液并实时显示各路输液的剩余液量和滴速以及剩余时间。 |
| 4 |  | 输液详情查询 | 查看某床位患者的输液详情，包括输液起止时间、输液进度、剩余液量、剩余时间以及滴速变化和剩余液量趋势图，对接后可显示输液医嘱信息。 |
| 5 |  | 皮重校正 | 支持输液容器皮重校正，避免相近规格产生的近似皮重影响监测精度。 |
| 6 |  | 附加物校正 | 支持输液过程中的附加物校正，避免因附加物重量影响监测精度。 |
| 7 |  | 遮光附加物 | 遮光药物自动适配附加物（需对接医嘱） |
| 8 |  | 患者分组 | 支持自定义分组显示和提醒，方便护士排除干扰针对性的管理自己设定的患者，包括全科患者、我的患者；支持只显示提醒床位，聚焦当前需要处理的患者床位。 |
| 9 |  | 患者信息查看 | 支持查看患者的基本信息。 |
| 10 |  | 手动结束当前输液 | 可手动结束当前输液，以响应输液中途停止等不需要输液提醒的临床特殊情况。 |
| 11 |  | 滴速提醒范围个性化设置 | 支持输液滴速提醒范围的个性化设置，满足特殊药物的特定要求；支持病区默认滴速设置值提示。 |
| 12 | 智能提醒 | 余液量提醒 | 剩余液量低于预设的警戒值提醒。剩余液量低于预警值提醒。余液量支持语音播报提醒。 |
| 13 |  | 剩余时间提醒 | 实时显示剩余时间。 |
| 14 |  | 滴速提醒 | 滴速超过预设的警戒值范围提醒。滴速支持语音播报提醒。 |
| 15 |  | 低电提醒 | 输液监测器剩余电量低于5%提醒。 |
| 16 |  | 提醒方式 | 提醒方式为短消息、移动终端震动、UI闪烁提醒和语音。 |
| 17 |  | 锁屏提醒 | 锁屏界面上以弹出框和震动的方式进行输液提醒，支持灭屏状态声音提醒和锁屏界面显示提醒信息，包含剩余液量过低提醒、滴速提醒、物联网中枢离线提醒、监测器低电提醒等。 |
| 18 |  | 提醒响应处理 | 可对提醒进行响应和处理。 |
| 19 |  | 提醒查看 | 支持查看所有待处理和已经处理的提醒。根据响应处理状态过滤查看。 |
| 20 | 体征采集 | 体征采集 | 支持对输液患者的生命体征进行采集，包含体温、血压、脉搏、呼吸、心率、血氧、疼痛和尿量等。 |
| 21 |  | 采集时间 | 可以选择体征采集的时间点。 |
| 22 | 输液统计 | 输液量统计 | 可查看系统各科室的输液量统计图，包含输液总次数和总输液量统计。 |
| 23 |  | 全院输液统计图 | 支持全院和本科室的输液总袋数和总输液量的统计信息查看。 |
| 24 |  | 全年输液统计图 | 支持当日、本周、本月和全年输液总袋数和总输液量的统计信息查看。 |
| 25 | 监测器管理 | 监测器查看 | 可查看监测器设备信息，根据低电、离线和在线状态查看。 |
| 26 |  |  | 可根据床号过滤查看输液监测器信息。 |
| 27 |  | 监测器绑定 | 可智能管理所有的输液监测器，对监测器进行绑定、修改绑定。 |
| 28 | 物联网中枢管理 | 物联网中枢查看 | 可根据在线、离线状态查看物联网中枢信息。 |
| 29 |  |  | 可根据房号过滤查看物联网中枢信息。 |
| 30 |  | 物联网中枢清理 | 可对异常物联网中枢的提醒信息进行清理。 |
| 31 | 设置 | 应用设置 | 支持对系统的科室切换。 |
| 32 |  |  | 支持输液监测床位范围的设置。 |
| 33 |  |  | 支持绑定方式的切换，默认临时绑定。 |
| 34 |  |  | 支持数据刷新频率的设置，可设置5、10、30、60秒。 |
| 35 |  |  | 支持余液量提醒开关设置。 |
| 36 |  |  | 支持余液量中文语音提醒开关设置。 |
| 37 |  |  | 支持余液量提醒震动提醒开关设置。 |
| 38 |  |  | 支持滴速异常提醒开关设置。 |
| 39 |  |  | 支持物联网中枢异常显示开关设置。 |
| 40 |  |  | 支持监测器低电提醒开关设置。 |
| 41 |  |  | 支持物联网中枢异常声音提醒开关设置。 |
| 42 |  |  | 支持自定义提醒滴速开关设置。 |
| 43 |  |  | 支持提醒状态栏提醒开关设置。 |
| 44 |  |  | 支持输液默认附加物开关设置。 |
| 45 |  |  | 支持和服务器时间同步设置。 |
| 46 |  |  | 支持屏幕解锁后是否跳转到输液监控系统的开关项设置。 |
| 47 |  | 应用设置权限管理 | 支持对应用设置的权限管理，有权限的人，才能进入应用设置页面进行相应操作，保证系统安全。 |
| 48 |  | 网络设置 | 支持系统网络服务器IP和端口测试连接和保存设置。 |
| 49 |  | 问题上报 | 支持录入特定床号输液监控系统的异常状态，包括常见问题及输液袋规格，方便技术人员及时定位并解决问题。 |

      - 3.6、医生移动工作站

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 材质：采用铝合金及ABS医用级塑料材质，外观精致、结构合理、便于清洁； |
| 2 | 升降方式：脚踩气动升降装置，升降灵活、操作轻盈、升降力度出厂前可调节。台面可升降34cm（76-110cm可调）,显示器可升降； |
| 3 | 电脑升降：支持前后视角调节，支持可顺时针转动90°，支持水平转动330°，仰角0-100°，电脑支架升降是无极气动升降； |
| 4 | 尺寸：台面尺寸490mm*460mm，台面上方显示器立柱高度30cm； |
| 5 | 脚轮：双面超静音医用4英寸脚轮，四轮八面着地更平稳，二前轮刹车，表面材质采用高级静音聚氨酯材质。底盘采用铝合金材质，表面处理烤漆或喷塑； |
| 6 | 重量：≤35Kg； |
| 7 | 台面自带把手、方便移动。满足一体机携带，一体机升降支架固定后可上下左右灵活调节； |
| 8 | 配备扫描仪悬挂架，隐藏式键盘鼠标抽，可收缩隐藏； |
| 9 | 桌面一体无缝，一次成型；把手铝合金材质一体成型。台面和键盘抽都带有隐藏式副工作台。台面副工作台尺寸：330mm×250mm，键盘抽副工作台尺寸：235*180mm； |
| 10 | 安全性：万向静音脚轮，方便随时锁定； |
| 11 | 产品标配：电脑电池一体机升降支架、工作台面、键盘鼠标托盘、四个脚轮（两个带刹车）、底座、手消架； |
| 12 | 兼容性：可配一体机、分体机、IPAD、打印机、加装抽屉； |
| 13 | 屏幕尺寸：21.5英寸高清显示屏,分频率1920*1080P； |
| 14 | 处理器：Intel酷睿,I5 8代； |
| 15 | 内存： 8G； |
| 16 | 硬盘: 128G固态； |
| 17 | 网卡:千兆无线网卡；单网口； |
| 18 | 无线：无线wifi + 蓝牙； |
| 19 | 电池续航：≥8个小时 |
| 20 | 操作系统支持：XP Windows7/10 |
| 21 | 触摸 : 非屏触摸屏、支持无线键盘、鼠标。 |

      - 3.7、护士移动工作站

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整车采用塑钢结合，强度高，耐磨性好，有抗氧化、抗腐蚀及护菌技术，外观精致，结构坚固，操控性良好； |
| 2 | 采用铝合金拉伸一体成型，台面模具一次成型，美观可靠，柜体及抽屉部分采用优质冷轧钢板外表喷塑，结实耐用，美观大方； |
| 3 | 前后双把手方便移动；显示器支架可上下升降，并330°旋转，支持前后视角调节，支持可顺时针转动90°，支持水平转动330°，仰角0-100°，电脑支架升降是无极气动升降。方便用户操作使用，提升工作效率；配一体机电脑使用；4个静音脚轮，两个带刹车，符合医疗安规感染管控，非粘毛屑万向轮，克服各类地板，静音、防缠绕；安全可靠，颜色柔和、美观大方； |
| 4 | 台面和键盘抽都带有隐藏式副工作台。台面副工作台尺寸：330mm×250mm，键盘抽副工作台尺寸：235*180mm，抽屉键盘托可隐藏； |
| 5 | 620*490*1300mm； |
| 6 | 净重：≤50KG； |
| 7 | 抽屉尺寸：75mm、150mm、290mm 三种高度尺寸可随意搭配。有药品盒子和格栅分隔板，可放置各种不同药品，大抽屉可放置输液瓶（袋）等大件药品； |
| 8 | 可选外挂配件：利器盒，收纳盒，垃圾筒； |
| 9 | 标准配置：工作台面（带把手）、隐藏式键盘鼠标抽、鼠标座、四个脚轮（两个带刹车）、导滑柱、电脑电池一体机升降支架、抽屉柜体、手消架； |
| 10 | 屏幕尺寸：21.5英寸高清显示屏 分频率1920*1080P ； |
| 11 | 处理器：Intel酷睿 I5 8代 ； |
| 12 | 内存： 8G DDR3； |
| 13 | 硬盘: 128G SSD固态 MSATA端口； |
| 14 | 网卡：千兆网卡， 无线wifi + 蓝牙； |
| 15 | 功能接口:1个开关键 / 1个电源接口 /1个VGA接口 / 1个HDMI接 口 / 6个USB接口(2*UBS3.0 4*USB2.0) / 1个麦克风接口 / 1个耳 机接口 / 1个com接口； |
| 16 | 触摸 : 非触摸屏配置； |
| 17 | 电池续航:≥8个小时； |
| 18 | 电量显示 : 桌面软件监控、报警； |
| 19 | 扩充附件:无线键鼠； |
| 20 | 操作系统支持：XP Windows7/10、Linux。 |

      - 3.8、48口交换机

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能 | 交换容量≥300Gbps，包转发率≥150Mpps； |
| 2 | MAC地址 | MAC 地址表≥16K； |
| 3 | 端口 | 整机48个千兆电口，支持POE+，4个万兆SFP+端口； |
| 4 | 电源 | 支持可热插拔模块化双电源，配置720W电源模块； |
| 5 | 功能协议 | 支持静态路由、RIP、STP/RSTP/MSTP协议； |
| 6 | QoS | 支持SP、WRR、SP+WRR队列调度算法，支持WRED拥塞避免，支持802.1p、TOS、DSCP、EXP优先级映射； |
| 7 | ACL | 支持双向ACL，支持端口ACL，支持VLAN ACL； |
| 8 | 安全 | 支持ARP防攻击、IP Source Guard、广播风暴抑制、支持端口隔离； |
| 9 | DHCP | 支持DHCP Snooping； |
| 10 | CPU防护 | 支持CPU防护； |
| 11 | 链路聚合 | 支持 IEEE 802.3ad(链路聚合)，并支持跨设备链路聚合； |
| 12 | 管理功能 | 支持 RMON、SNMP V1/V2/V3、SSH/Telnet 等管理方式； |
| 13 | 产品认证 | 支持 Portal 认证、支持MAC认证、支持IEEE 802.1x； |
| 14 | 产品资质 | 产品相应型号具备信息产业部入网许可证。 |

      - 3.9 系统集成服务

医院智慧病房建设的技术复杂性高，既是一个系统建设项目，需要从整体、全局和长远的应用发展角度考虑问题；也是一个具体的建设项目，需要具体落实设计、施工和应用管理等方面的工作。需要建立一个完整的项目组织管理体系及实施进度规划，完成系统的集成与建设。

        - 3.9.1、项目相关系统接口开发及集成要求

(1)、定制开发的接口应实现对集成第三方产品软件的支持，在系统的高并发和大容量的基础上提供安全可靠的接入；

(2)、提供完善的信息安全机制，以实现对信息的全面保护，保证系统的正常运行，应防止大量访问，以及大量占用资源的情况发生，保证系统的健壮性；

(3)、提供有效的系统的可监控机制，使得接口的运行情况可监控，便于及时发现错误及排除故障；

(4)、保证在充分利用系统资源的前提下，实现系统平滑的移植和扩展，同时在系统并发增加时提供系统资源的动态扩展，以保证系统的稳定性；

(5)、在进行扩容、新业务扩展时，应能提供快速、方便和准确的实现方式；

(6)、智能呼叫系统的呼叫事件需集成到PDA等移动终端，支持2路或以上呼叫事件的响应，方便护士及时处理；

(7)、智能呼叫系统呼叫事件能够在系统终端包括护士站交互大屏、床旁交互屏、病房门口屏、双面走廊屏、护士站对讲主机等多终端联动，协同处理呼叫事件，共同完成整体呼叫的协同处理；

(8)、护士站一体化交互大屏交互系统支持智能输液终端、智能床垫等设备的扩展和接入，方便在智慧病区大屏交互系统进行集中展示和处理。

        - 3.9.2、项目集成管理方面的要求

(1)、需要有项目详细的实施方案和进度计划表；

(2)、需要提供实施团队组成、工作内容、投入人员、项目进程表及需采购人配合等内容；

(3)、所有系统都必须按要求完成安装调试，必须按医院具体情况和要求做好施工并完成系统对接工作，保证系统的安全性和稳定性；

(4)、需提供详细的培训计划：包括系统管理员的培训、操作骨干的培训和科室管理人员、操作人员的培训方法和内容；

(5)、需要提供详细的系统试运行方案。

        - 3.9.3、项目集成建设相关的工艺和材料要求

(1)、需符合国家综合布线规范要求，线缆主材采用符合国内外标准的Cat6或以上级别阻燃双绞线，综合布线配套材料必须与线缆主材为同一品牌，且为国内外知名品牌。

(2)、各信息点须进行FLUKE测试。

(3)、选用的辅材例如：管材、桥架、膨胀管、自攻丝、胶布、扎带、分色标签等，必须采用品质优良的正规厂家产品。

(4)、施工须遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

(5)、严格落实安全文明施工，不得打扰院方医务人员、患者及其他相关人员的正常工作作息。

(6)、货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

(7)、标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

- 交货日期

(一)供货方须在院方支付合同首款后的三个月内向院方提交采购清单中的物品。

(二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。

- 交货方式

(一)供货方应按时将货物送至院方指定货运详细地址。

(二)交货完成的有效证明：供货方送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供货方两方的签字方有效。

- 安装要求

(一)供货方负责合同项下设备的安装调试，并按院方要求，免费提供本项目下设备的搬迁工作。

(二)供货方应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。

(三)供货方需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

（四）如果病房因装修搬迁，中标人应无条件配合，免费拆装设备一次；

（五）由于院方原因造成项目工期拖延超过半年以上，允许中标人申请对已完成的部分项目内容进行分阶段验收。

- 保修服务

(一)整机保修；保修期自验收合格之日起计算。

(二) 所有硬件产品求提供为期至少三年的保修服务，软件产品提供为期至少三年的维护服务，提供售后服务承诺函。

(三)在免费维护期结束前，须由供货方和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由供货方负责修复，在修复之后，供货方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

(四)超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。

（五）售后服务：

| 项目 | 关键控制点 | 衡量内容 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务响应时间 | 现场响应能力 | 工作时间 | 7x24（0:00AM--23：59PM） |
|  | 紧急故障（系统瘫痪） | 响应时间 | <=30分钟 |
|  | 严重故障（系统性能受损） | 响应时间 | <=1小时 |
|  | 一般故障（系统运行正常） | 响应时间 | <=2小时 |
| 服务周期 | 硬件故障恢复 | 工作时间 | 7x24（0:00AM--23：59PM） |
|  | 紧急故障（系统瘫痪） | 硬件故障恢复周期 | <=2小时 超过4小时提供配件备机 |
|  | 严重故障（系统性能受损） | 硬件故障恢复周期 | <=4小时 |
|  | 一般故障（系统运行正常） | 硬件故障恢复周期 | <=24小时 |

（六）项目维护期间，需提供有一年或以上工作经验，有计算机、网络等相关专业大专或以上学历的驻场人员提供维护服务，要求提供承诺函。

- 培训

供货方应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。

供货方应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错，并保证培训效果。

- 合同款支付方式

(一)合同签订后，在收到供货方开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。

（二）合同所有设备（产品）运至院方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），且收到供货方开具相应金额正式发票后，支付至结算审核价的95%。

（三）合同所有设备（产品）的保修期满后，由院方甲方对供货方在服务期内应完成任务进行确认并通过，且收到供货方开具相应金额正式发票后，向供货方支付结算审核价的5%。