广东省人民医院新内镜室内镜图文工作站软硬件采购（10套）项目需求

- 系统配置：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 软件 |  |  |  |
| 1 | 内镜工作站系统软件 | 10 | 套 |  |
| 二 | 硬件 |  |  |  |
| 1 | 内镜工作站硬件 | 10 | 套 |  |
| 2 | 标清采集卡 | 10 | 套 |  |
| 3 | 高清采集卡 | 10 | 套 |  |

- 系统参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术参数及性能配置说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 软件 |  |  |
| 1 | 内镜工作站系统软件 | 10 | 1、使用SQL Server等数据库。 2、所有检查数据集中存储在同一数据库和服务器。 3、可无缝对接科室原有内镜信息网络系统互联互通。 4、读写本人创建的病历资料、读写删除、管理员等多级权限。 5、可以按各功能模块分别授权。 6、支持高清、标清图像采集，可同时采集动、静态图像，且采集数量无限制。 7、在内镜图像不冻结时也能采集清晰的静态图像。 8、动、静态图像采集可由一个脚踏开关控制。 9、图像采集参数能保存多组不同设置。 10、可支持双通道采集，同时采集两路图像的动态和静态录像。 11、在编辑A病人报告时能采集B病人的图像。 12、图像采集窗口不显示时也能采集图像。 13、支持内镜手柄采集图像（不用脚踏开关）(提供软件功能截图)。 14、提供自动取景框功能，自动识别裁剪黑边(提供软件功能截图)。 15、典型病历报告模板，并提供范句插入功能。 16、填写式报告：结构化的报告模板设计，医师只需用鼠标选择即可迅速完成一份诊断报告。用户可自定义描述项目和描述内容，描述内容可采用下拉框选择成不同内容。 17、提供自动排版功、可以对诊断术语进行快速维护修改。 18、在图像列表下方能显示部位和印象说明、图像可方便地导出。 19、根据图像数量多少自动调整图像栏的高度。 20、提供形状标注。 21、能对图像进行部位和病变说明。 22、提供多个部位示意图以供选择。 23、图像批量删除、图像批量导出。 24、图像在不同病历间复制、剪切、粘贴。 25、可选择需要打印的图像，并能按打印顺序显示。 26、报告单字体和行间距可随时调整，当描述太多时可自动缩小打印字体以适应打印页面。 27、提供打印1-30幅图打印格式打印图像。 28、打印界面下仍然可以调出病历资料修改保存诊断内容、报告单能输出到WORD文件。 29、自动检测病人是否存在动态录像文件，并列表显示，内置播放器，播放时可抓拍图像，并能调整抓拍图像范围。 30、能按检查号、性别、年龄、检查日期段、检查医师、检查所见、检查结论、病理描述、病理诊断、无痛检查、普通检查、治疗内镜等单个项目或组合在一起进行查询。 31、支持模糊查询：医生、患者姓名、检查所见、检查结果等项目。 32、可将病历列表导出到Excel中，导出的项目应能自由设置。 33、支持单个病历的导出和导入功能，包括文字资料（含病理描述及诊断）和图像资料、提供恢复删除功能及原始图像留底功能。 34、可方便浏览其它人的报告，但不允许修改、可设定报告打印后，报告不允许修改。 35、可设定病历锁定后，报告不允许修改。 36、自定义统计功能：能方便医生统计各内镜检查类型的检查例数、总例数、所占总例数百分比、工作天数，并且用户能自行添加各种统计功能，实现个性化的统计功能。(提供软件功能截图) 37、备份导出后的U盘可在任意windows平台上检索、浏览，操作如同工作站一样。 38、提供内图像检索功能，能按图片所属部位、病变、检查结论、病理诊断等关键词精确检索相关图片，并能查看病历和导出图片。 39、提供手术记录报告单打印功能。能和医院病理诊断报告系统、医院HIS系统对接，能提供打印病理条码功能。（内镜系统提供数据，由his系统发送病理申请单和打印病理条码） 40、支持接收医院信息系统传送的内镜检查申请单，内镜报告回传给医院信息系统。 41、支持调阅医院信息系统提供的WEB程序，查看PACS图像以及电子病历信息。 42按医院信息系统要求定制开发接口，按医院许可范围内获取病人基本信息、病人编号、门诊号、住院号、姓名、性别、年龄、病人类别（门诊、住院、急诊）、收费类型（医保、公医、自费等）、诊疗卡号、申请科室、床号、病区、申请医生、临床诊断、简要病史、身份证号码、手机、住址、邮编等。 43满足电子病历5级以上评审对结构化报告的要求。 |
| 二 | 硬件 |  |  |
| 2 | 内镜工作站 硬件 | 10 | 1、CPU：I7-8700或以上。 2、内存：≥32G。 3、硬盘：≥256GB固态硬盘+2TB机械硬盘。 4、显示器：≥23.8英寸1920*1080分辨率。 |
| 3 | 标清采集卡 | 10 | 1、主机接口 PCI-Express。 2、采集信号：标准PAL、NTSC制信号，可实时采集彩色视频信号。 3、最大分辨率：768×576。 4、采集格式： 支持RGB32、RGB24、RGB16等图像格式。 5、输入路数：≥ 一路BNC和一路S-video视频选一输入，可快速切换。 |
| 4 | 高清采集卡 | 10 | - 主机接口 PCI-Express。 - 采集信号：标准PAL、NTSC制信号，可实时采集彩色视频信号。 - 最大分辨率:1920x1080p@60Hz。 - 采集格式： 支持RGB32、RGB24、RGB16等图像格式。 - 输入路数：≥1路DVI、1路SDI。 |

- 后续维护服务

| 项目 | 关键控制点 | 衡量内容 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务响应时间 | 现场响应能力 | 工作时间 | 7x24（0:00AM--23：59PM） |
|  | 紧急故障（系统瘫痪） | 响应时间 | <=2小时 |
|  | 严重故障（系统性能受损） | 响应时间 | <=4小时 |
|  | 一般故障（系统运行正常） | 响应时间 | <=8小时 |
| 服务周期 | 硬件故障恢复 | 工作时间 | 7x24（0:00AM--23：59PM） |
|  | 紧急故障（系统瘫痪） | 硬件故障恢复周期 | <=24小时 超过24小时提供配件备机 |
|  | 严重故障（系统性能受损） | 硬件故障恢复周期 | <=48小时 |
|  | 一般故障（系统运行正常） | 硬件故障恢复周期 | <=72小时 |

# 软硬件免费维护期从合同标的验收合格之日算起，软件期限为24个月，硬件期限为36个月，在免费维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

# 超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，硬件的维护报价不超过合同硬件部分金额的5%。软件的维护报价不超过合同软件部分金额的8%。

- 合同款支付方式

（1）合同签订后，乙方向甲方指定账户转入金额为合同总价的70%的预付款或提供预付款保函，在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付合同总金额的100%。

（2）合同所有软件、设备（产品）运至院方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收）通过并办理结算后，乙方向甲方提供金额为结算审核价5%的履约保证金或预付款保函后，甲方退还合同总价70%的预付款或预付款保函。

（3）合同所有软件、设备（产品）的保修期满后，由甲方对乙方在服务期内应完成任务进行确认并通过后，退还乙方金额为结算审核价5%的履约保证金或预付款保函。

（4）如为提供预付款保函，保函仅限工商银行、农业银行、中国银行、建设银行，且期限届满 前30天内，仍未达到甲方退还条件的，乙方应立即向银行申请延续保函期限。