## Sheet1
附件：
空气消毒机（嵌入式）报价表
公司名称 | 产品名称 | 品牌型号 | 参数 | 是否符合所有参数 | 质保期 | 单价（万） | 数量 | 报价（万） | 报价产品近三年业绩
| 空气消毒机（嵌入式） |  | 1.消毒机集主动消毒和被动消毒一体,含有杀菌和分解有害气体双重功效,消毒净化因子为等离子体。 2.可以在有人环境下的空气动态消毒,实现人机共处。 3.关键部件为等离子发生器,有效寿命1500小时以上;不得含有中效以上的过滤器,日常使用无需更换耗材,日常维护清洗初级过滤网即可。 4.消毒指标:符合卫生部《医院室内空气消毒技术规范》,提供相关检测报告 5.净化指标:能去除空气中甲醛、苯化合物等有害气体和异味,甲醛去除率≥80% 6.等离子体密度分布达:≥1.3x1016m-3:空气中臭氧量:≤0.16mg/m3,提供相关检测报告 7.规格:①625*625循环风量:≥400m3/h,适应体积;≥50m3,噪声:≤60dB;②1225*625,循环风量;≥1000m3/h,适应体积≥150m3,噪声:≤60dB; 8.电气安全性应符合GB9706.1的要求。正常工作电压:单相AC220V50Hz工作环境:温度范围:5℃-40℃ |  | 统一要求六年 （质保期内厂家负责每月清洗维护，达到院感要求消毒效果，需满足《医院消毒卫生标准》（GB15982-2012）中相关菌落要求，血液透析中心属III类环境（其中的置管间属II类环境）） |  | ①≥50m³消毒机型：需求2台；②≥80m³消毒机型：需求1台；③≥150m³消毒机型：需求11台；以上需求共计14台 |  | 例：1、XXXX医院（XX万）