## 灭菌耗材参数
序号 | 产品名称 | 产品功能描述(FAB) | 备注
1 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡 | 适用于下排气式和预真空式压力蒸汽灭菌时，作为灭菌效果的化学监测。本品为长条形纸材结构，上涂有热敏染料，在一定的温度、湿度和时间作用下，由米白色变为黑色（121℃，20分钟或132℃，3分钟压力蒸汽条件下变色完全），变色完全者为“灭菌合格”。
2 | 环氧乙烷灭菌包内化学指示卡 | 用于环氧乙烷灭菌锅包内灭菌质量好坏的化学监测。适用于环氧乙烷灭菌。长条型结构内有气敏变色化学指示染料,在一定的环氧乙烷浓度,湿度和时间（600mg/LEO，540C，50％相对湿度，作用15分钟颜色为褐色；60分钟颜色为绿色，完全变色。）作用下,颜色由玫瑰色变为绿色（终末点颜色），表明灭菌过程符合要求；如果颜色未达到其终末点，表明灭菌过程不符合要求。
3 | 压力蒸汽灭菌生物培养指示剂 | 用于121℃下排气压力蒸汽和132℃预真空压力蒸汽灭菌效果监测。本品由嗜热脂肪杆菌芽胞片、培养基及塑料外壳组成，在121℃饱和蒸汽条件下，存活时间大于或等于5分钟，杀灭时间小于或等于15分钟。
4 | 环氧乙烷灭菌生物培养指示剂 | 将环氧乙烷灭菌生物培养指示剂放于一标准测试包中，48小时培养后，灭菌管不变色(呈绿色)表示灭菌通过，灭菌管变色(呈黄色)表示灭菌不通过。
5 | 压力蒸汽灭菌生物培养指示剂(快速) | 适用于121℃下排气及132℃预真空式压力蒸汽灭菌器灭菌效果检测。本品通过酶活性的灭活与否，反应嗜热脂肪肝菌芽孢是否存活，从而判断压力蒸汽灭菌结果。荧光阳性表示灭菌失败，荧光阴性表示灭菌合格。
6 | 环氧乙烷灭菌快速生物培养指示剂 | 适用于监测：1、100%环氧乙烷灭菌过程。2、所有氟利昂（CFC）和氢化氟利昂（HCFC）与环氧乙烷混合物的灭菌循环。可用与3M ATTEST阅读器同时使用时，能够迅速可靠地观察环氧乙烷灭菌过程。
7 | 压力蒸汽灭菌标准生物测试包(快速) | 用于132℃预真空压力蒸汽灭菌器的装载过程控制。内含灭菌生物指示剂（快速），可与3M阅读器配合使用时，能够3小时快速检测压力蒸汽灭菌过程的生物监测结果。
8 | 环氧乙烷用快速标准测试包 | 测试包内含有“环氧乙烷灭菌快速生物培养指示剂”，可对常规的环氧乙烷或其它混合型的环氧乙烷气体灭菌过程进行监测，用于环氧乙烷灭菌器的装载过程控制。暴露于环氧乙烷灭菌过程的标签颜色变成绿色。枯草杆菌黑色变种芽胞在特定条件下，存活时间大于或等于15分钟，杀灭时间小于或等于60分钟。
9 | 蒸汽灭菌指示胶带 | 用于压力蒸汽灭菌包外化学监测，显示包裹是否已灭菌过。可使用于棉织物、无纺布、纸和纸塑包装等多种包装材料。直接粘贴于包外，可直接观察变色情况，判断物品包是否通过灭菌处理和初步考核包裹的灭菌质量。可用于下排气式和预真空式（包括脉动）压力蒸汽灭菌的化学监测。本品采用压敏性粘合剂，粘合佳，能粘于各种包裹材料，可起到很固定封包作用。皱纹纸背衬具有较好的伸缩性能和强的拉伸强度，在加热时，不易松解断裂。灭菌后颜色不易褪色。当达到一定的灭菌条件121oC、10分钟；134oC，2分钟，皱纹纸背基上的化学指示条纹会由米白色变成深褐色／黑色。如变色不均匀或不彻底，可提示该包裹未经过符合条件的灭菌处理。无铅染料配方，不含溶剂对操作者更健康，24MM胶带宽粘性好便于书写。
10 | 极速生物指示剂 | 适用于132℃预真空式压力蒸汽灭菌器灭菌效果检测。通过酶活性的灭活与否，反应嗜热脂肪肝菌芽孢是否存活，从而判断压力蒸汽灭菌结果。荧光阳性表示灭菌失败，荧光阴性表示灭菌合格。
11 | 蒸汽灭菌化学测试包 | 适用用于121℃下排气压力蒸汽灭菌或132℃预真空压力蒸汽灭菌器的负荷放行和灭菌质量批量监测。当用于121℃下排气压力蒸汽灭菌或132℃预真空压力蒸汽灭菌等时，若染料条达到或通过ACCEPT区（灭菌通过）时表示达到灭菌条件，若染料条未达到ACCEPT区，停留在REJECT区（灭菌失败）时表示未达到灭菌条件。
12 | 快速高效多酶清洗液 | 可用于各类设备、器具。可用于超声水浴和手工清洗。独有的浓缩多酶配方去除生物膜。迅速、有效、完全分解人体分泌物：蛋白质，粘多糖、碳水化合物、各种脂类。无腐蚀性，可用于各类设备、器具。可用于超声水浴和手工清洗。由完全生物降解物质制造。环保、符合健康标准。快速配方。中性PH值。多酶含量5%，增加硼砂含量5%。
13 | 全能强效多酶清洗液 | 全球专利多酶配方强效生物膜去除力，全面、迅速分解各类医疗污染物，器械兼容性佳，澄清低泡，气味淡雅，成分安全环保。广泛适用于各类自动清洗系统，如长龙清洗机、单腔清洗机、内镜清洗机、超声清洗机以及手工清洗。适用于各类手术器械、口腔科器械、软式内镜、硬式内窥镜、麻醉物品及其他医疗器械。
14 | BD测试包 | 用于检测预真空压力蒸汽灭菌器空气排出效果的试验。采用无纺布材料替代传统的包布，完全按照标准包的打法，将已获得认可的B-D测试纸包入其中，以节省操作时间，通过内里测试纸颜色的变化来判断灭菌器空气排出效果，无铅配方。
15 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡（爬行式） | 适用用于121℃下排气压力蒸汽灭菌或132℃预真空压力蒸汽灭菌器的负荷放行和灭菌质量批量监测。当用于121℃下排气压力蒸汽灭菌或132℃预真空压力蒸汽灭菌等时，通过染料条是否达到或通过安全区（灭菌通过）判断达到灭菌条件是否通过。
16 | 极速生物综合挑战测试包 | 该产品用于压力蒸汽灭菌过程常规检测。该产品用于270°F(132°C)到275°F(135°C)预真空压力蒸汽灭菌器的灭菌监测，一次性生物测试包内含一枚判读时间为24分钟的极速生物指示剂和一枚压力蒸汽灭菌包内化学指示卡（爬行式）。
17 | 环氧乙烷气罐 | 兼容3M 8xl系列环氧乙烷灭菌器。
18 | 环氧乙烷灭菌指示胶带 | 用于环氧乙烷灭菌包的封包以及指示环氧乙烷灭菌过程，适用于消毒供应中心、手术室及其他需要环氧乙烷灭菌包装的临床科室；经温度54℃、相对湿度60%、环氧乙烷气体浓度600mg/L、作用时间20分钟后，环氧乙烷灭菌指示胶带的特殊染料由淡棕色变为绿色，可判定该灭菌包已经过环氧乙烷灭菌处理；如未变色或变色褐色，可提示该包裹未经符合条件的环氧乙烷灭菌处理。
19 | PROTECT-M蛋白残留清洗测试棒 | 评估医疗器械在自动清洗机清洗或手工清洗以后器械上蛋白质的残留量，从而评估清洗的效果。该测试方法应该在器械清洗以后进行，确定清洗是否合格，以确认是否可以进行灭菌操作。测试结果的颜色直接指示所测物品表面蛋白质的残留量，颜色结果可以按照蛋白清洗测试棒上的对照色进行比对。
20 | 效果清洗指示卡 | 符合ISO 15883 标准要求；蓝色，适用于热消毒清洗的温度大于40℃，循环时间大于3分钟。挑战级别高级，指示剂由一个70 x 30 mm的温度稳定载体组成，该载体含有特殊组合的天然有色成分（蛋白质、碳水化合物、脂肪酸和染料）的混合物。指示剂试验污染物无毒，可与大部分清洗剂溶解，并与清洗液一起清扫。 清洁指示剂配方允许检测影响清洗过程结果的所有因素。该指示剂可用于清洁过程的常规控制，并允许监控自动机器的清洗效果，包括具有不同清洗配置的超声波清洗机。
21 | 效果清洗指示卡 | 符合ISO 15883 标准要求；紫红色，适用于热消毒清洗的温度大于50℃，循环时间大于5分钟。挑战级别更高级，指示剂由一个70 x 30 mm的温度稳定载体组成，该载体含有特殊组合的天然有色成分（蛋白质、碳水化合物、脂肪酸和染料）的混合物。 指示剂试验污染物无毒，可与大部分清洗剂溶解，并与 清洗液一起清扫。 清洁指示剂配方允许检测影响清洗过程结果的所有因 素。该指示剂可用于清洁过程的常规控制，并允许监控自动机器的清洗效果，包括具有不同清洗配置的超声波清洗机。
22 | 内镜清洗挑战装置（PCD） | 符合 ISO 15883 标准要求；一套装置里面包含1个挑战装置，1个挑战级别更高级的紫红色指示物360条，3个鲁尔接头。

## 报价
序号 | 产品名称 | 规格 | 包装规格 | 单位 | 年使用量估算 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡 | 8盒 | 8盒/箱 | 盒 | 309
2 | 环氧乙烷灭菌包内化学指示卡 | 4盒 | 4盒/箱 | 盒 | 103
3 | 压力蒸汽灭菌生物培养指示剂 | 100支 | 100支/盒；4盒/箱 | 支 | 1500
4 | 环氧乙烷灭菌生物培养指示剂 | 100支 | 100支/盒；4盒/箱 | 支 | 0
5 | 压力蒸汽灭菌生物培养指示剂(快速） | 50支 | 50支/盒；4盒/箱 | 支 | 500
6 | 环氧乙烷灭菌快速生物培养指示剂 | 50支 | 50支/盒；4盒/箱 | 支 | 0
7 | 压力蒸汽灭菌生物测试包（快速） | 25包 | 25包/箱 | 包
8 | 环氧乙烷灭菌快速生物测试包 | 50包 | 50包/箱 | 包 | 600
9 | 蒸汽灭菌指示胶带 | 24mm*55m | 20卷/箱 | 卷 | 1327
10 | 极速生物指示剂 | 50支 | 50支/盒；4盒/箱 | 支 | 150
11 | 蒸汽灭菌化学测试包 | 64包 | 64包/箱 | 包 | 4275
12 | 快速高效多酶清洗液 | 500ml/瓶 | 10瓶/箱 | 瓶 | 2795
13 | 全能强效多酶清洗液 | 5L/瓶 | 3瓶/箱 | 瓶 | 193
14 | BD测试包 | 30包 | 30包/箱 | 包 | 930
15 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡（爬行式） | 2包 | 2包/箱 | 包 | 167
16 | 极速生物综合挑战测试包 | 24包 | 24包/箱 | 包 | 728
17 | 环氧乙烷气罐 | 12支 | 12支/箱 | 支 | 600
18 | 环氧乙烷灭菌指示胶带 | 19mm*50m | 48卷/箱 | 卷 | 6
19 | PROTECT-M蛋白残留清洗测试棒 | 50支 | 50支/箱 | 支 | 15
20 | 效果清洗指示卡 | 200条 | 200条/包 | 包 | 1
21 | 效果清洗指示卡 | 200条 | 200条/包 | 包 | 1
22 | 内镜清洗挑战装置（PCD） | 1套 | 1套/箱 | 套 | 1
合计

## 报名表格
项目 | 公司名称 | 品牌 | 公司报价（万元） | 公司响应时间 | 在用医院
灭菌系统耗材 （压力蒸汽灭菌、 环氧乙烷灭菌）