## 灭菌耗材参数
序号 | 产品名称 | 产品功能描述(FAB) | 备注
1 | 所有耗材 | ▲适用于医院现有机型，与STERRAD®过氧化氢低温等离子体灭菌器配合使用。
2 | 灭菌器卡匣 | （1）用于过氧化氢低温等离子体灭菌器灭菌，胶囊式设计，过氧化氢原材料纯度大于96%，过氧化氢浓度范围641.0g/L-738.8 g/L（53%-59.5%）（w/w）,5400µL±216µL/粒胶囊。 （2）▲卡匣有射频识别技术，标签需包含但不限于卡匣效期、制造商、插入时间、胶囊状态、完成循环数等信息。
3 | 化学指示卡 | （1）适用于过氧化氢低温等离子体灭菌器包内灭菌质量的化学监测。宽度为9/16英寸±1/16英寸，长度为4英寸±1/16英寸，厚度为0.010英寸±0.0025英寸。涂层油墨印刷后的指示卡条颜色为粉红色/红色。颜色比色条的颜色应为PMS144C。 （2）▲化学指示卡在暴露于过氧化氢之前化学指示条为红色，化学指示卡在暴露于过氧化氢后化学指示条由红色变为黄色或更浅，化学指示条中含有的三乙醇胺与过氧化氢接触后生成氧化三甲胺和水，氧化三甲胺与化学指示条中的苯酚反应使化学指示条由红色变为黄色。 （3）▲取得中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所的检测报告。 （4）与STERRAD®过氧化氢低温等离子体灭菌器配合使用。温度为50℃、作用时间45min，无过氧化氢气体的条件下，化学指示卡未发生颜色改变，符合ISO/FDIS11140-1中对Ⅰ类化学指示物的要求。在温度为50℃、作用时间7s，2.3mg/L过氧化氢气体的条件下，化学指示卡颜色变化符合ISO/FDIS11140-1中对Ⅰ类化学指示物的要求。在温度为50℃、作用时间6min，2.3mg/L过氧化氢气体的条件下，化学指示卡颜色变化符合ISO/FDIS11140-1中对Ⅰ类化学指示物的要求。在温度为50℃、作用时间45min，无过氧化氢气体的条件下，在常温下存放18个月的化学指示卡未发生颜色变化，符合ISO/FDIS11140-1中对Ⅰ类化学指示物的要求。在温度为50℃、作用时间7s，2.3mg/L过氧化氢气体的条件下，在常温下存放18个月的化学指示卡颜色变化，符合ISO/FDIS11140-1中对Ⅰ类化学指示物的要求。在温度为50℃、作用时间6min，2.3mg/L过氧化氢气体的条件下，在常温下存放18个月的化学指示卡颜色变化，符合ISO/FDIS11140-1中对Ⅰ类化学指示物的要求。
4 | 化学指示胶带 | （1）▲适用于过氧化氢低温等离子体灭菌器灭菌质量的化学监测，取得第三方检验认证科技有限公司的检验报告。 （2）化学指示胶带中的指示条宽度为19毫米±1.5毫米，长度为55米±0.9米，无致人体过敏乳胶成分。底涂料厚度应为18±3g/m3。 （3）灭菌处理前颜色应为国际色卡颜色配方指南194C或更深；灭菌处理后颜色应为国际色卡颜色配方指南7515C或更浅。 （4）化学指示胶带经过过氧化氢浓度为2.7mg/L、温度50℃、灭菌时间6min的过氧化氢气体灭菌程序后，过氧化氢化学指示剂胶带的化学指示剂颜色均由红色变为金黄色或稍浅。经无过氧化氢、温度50℃、灭菌时间45min的灭菌程度后，过氧化氢指示胶带的化学指示剂颜色无明显变化，仍为红色。经过氧化氢化浓度为2.7mg/L、温度为50℃、灭菌时间7s的过氧化氢气体灭菌程度后，化学指示胶带的化学指示剂颜色全部无明显变化，仍为红色。符合GB18282.1-2015《医疗保健产品灭菌化学指示物第一部分：通则》的要求。
5 | 带化学指示条包装袋卷 | （1）▲适用于过氧化氢低温等离子体灭菌器灭菌物品的包装。与STERRAD®过氧化氢低温等离子体灭菌器的兼容性经过验证。特卫强包装袋卷应属于杜邦™Tyvek特卫强4057B型号，用于医疗器械包装。 （2）可提供多种尺寸，最大规格袋卷宽度≥500mm。 （3）应符合以下标准：EN868-1和-9，ISO11607-1和-2，ISO11140-1，DIN58953。 （4）▲保证单层和双层包装的器械的有效灭菌，灭菌后有效阻隔微生物达12个月，与经常用于医疗器械的材料不会发生毒理作用，化学指示卡保持24个月的稳定。 ▲（5）STERRAD过氧化氢低温等离子灭菌后的包装袋和卷未检测出过氧化氢残留量。（提供相应检验报告）
6 | 快速生物指示剂 | （1）在57℃±2℃温度的快速培养期环境中，培养30分钟显示检测结果（可升级提速达15分钟显示检测结果）。 （2）▲可通过快速生物检测仪设备内置扫描仪获得生物指示剂信息，并实现结果自动确认和纠错功能。 （3）▲具有匹配功能，可实现快速生物检测仪的测试组与对照组结果匹配（自动），生物监测结果与灭菌循环信息匹配（手动或自动）。 （4）可通过医院购置的过氧化氢低温等离子体灭菌器与器械追溯系统连接，实现数据的信息化管理。 （5）生物监测试管内含菌量为嗜热脂肪芽孢杆菌1.0×10^6，D值为≥1.0秒。符合GB18282.1-2015《医疗保健产品灭菌 生物指示物 第1部分：通则》的要求。 （6）内含化学指示变色。符合GB18282.1-2015《医疗保健产品灭菌 化学指示物 第1部分：通则》的要求。 （7）获得美国FDA 501(k)、欧盟CE认证。

## 报价
序号 | 产品名称 | 规格 | 包装规格 | 单位 | 年使用量估算 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
[6 empty] | 限价（元） | 限价（元）
1 | 100NX型过氧化氢低温等离子体灭菌器卡匣 | 2片/箱 | 2片/箱 | 箱 | 270
2 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷 | 75mm*70m/卷 | 6卷/箱 | 卷 | 20
3 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷 | 100mm*70m/卷 | 6卷/箱 | 卷 | 82
4 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷 | 150mm*70m/卷 | 4卷/箱 | 卷 | 35
5 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷 | 200mm*70m/卷 | 4卷/箱 | 卷 | 100
6 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷 | 250mm*70m/卷 | 4卷/箱 | 卷 | 30
7 | 化学指示卡 | 250片/盒 | 4盒/箱 | 盒 | 188
8 | 过氧化氢气体等离子体灭菌化学指示胶带 | 55米/卷 | 6卷/箱 | 卷 | 20
9 | 过氧化氢低温等离子体灭菌用生物指示剂 | 30支/盒 | 2盒/箱 | 盒 | 48
合计

## 报名表格
项目 | 公司名称 | 品牌 | 公司报价（万元） | 公司响应时间 | 在用医院
灭菌系统耗材 （过氧化氢低温等离子体灭菌）