静脉用药配置中心采购智能化设备的核心参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贴签机 | 1 | 溶媒自动贴标并分类缓存 |
| 2 | 分拣机 | 1 | 成品溶媒的自动分拣 |
| 3 | 药品统排机 | 2 | 药品的智能存取管理 |

- 智能化设备配置清单：贴签机、分拣机、统排机

二、设备具体参数

（一）贴签机

核心参数：

- ▲能与我院HIS、PIVAS等系统无缝链接，能实时与各系统交换数据，有能力提供相应的各类软件接口升级服务。可按医院工作要求设制统排/单排贴签模式。

- ▲设备尺寸小于L2.0m×W1.3m×H2.2m,可兼容市场上不同厂家各规格（50ML-500ML）塑袋输液、塑瓶输液、塑圆瓶进行贴签，贴签平整。

- ▲可采用市场上通用的不干胶空白铜板标签纸及碳带，标签粘贴位置任意指定，误差小。对于不同类型规格的输液，贴签速度不低于1800袋/小时。设备可不停机运行10小时/天，年标签使用量在180万张，碳带600卷。

- ▲设备可对溶媒或标签进行智能核对纠错，通过机器视觉检测溶媒品种、规格是否正确，确保贴签正确率达99.99%。

- 设备具备开机自检功能；报警实时监控、故障快速定位、自助排障建议；实时监控设备运行状态，及时影像反馈显示与回放功能。

- 应达到全流程一个药师即可完成整个打印贴签工作。

- 所有功能均可提供实物图片、视频，并说明工作流程及原理。

（二）分拣机

核心参数：

- ▲能与我院HIS、PIVAS等系统无缝链接，能实时与各系统交换数据，有能力提供相应的各类软件接口升级服务。

- ▲可分拣市场上不同厂家各规格（50ML-500ML）塑袋输液、塑瓶输液、塑圆瓶。

- ▲设备尺寸小于L8.0m×W1.4m× H2.4m，不做任何扩展情况下可满足不小于40个固定分拣仓位，并支持拓展。每个仓位应大于L32cm×W25cm× H25cm。

- ▲确保分拣正确率大于99.99%，保证100%分拣过程无卡袋、丢失、破损等异常。

- ▲对于不同类型规格的成品输液，分拣速度不少于1800袋/小时。

- 每个分拣工位配备独立的电子显示屏，能显示病区已分拣数量、病区名称、未分拣数量等详细内容。可自动提示该病区分拣完成或分拣箱已满。

- 设备具备异常输液袋自动传出功能，对于信息错误（如批次错误、标签模糊）等PIVAS配制流程中出现的相关错误进行拦截，有单独的回收口，便于重新分拣。

- 机器工作异常时，有明显的报警提示。

- 所有功能均可提供实物图片、视频，并说明工作流程及原理。

- （三）统排机

- 核心参数：

- ▲能与我院HIS、PIVAS等系统无缝链接，能实时与各系统交换数据，有能力提供相应的各类软件接口升级服务。接收医嘱信息后自动将药品送至药师面前，并提示所在位置。

- 具有联机、手动两种控制方式，自动接收医嘱信息。

- ▲设备尺寸需小于L3.0m×W1.5m× H2.45m，储药位≥100个，为封闭式，带滑门，可扩展。每套设备可以一分为二，可实现每半套设备独立运行。可储存各种包装形式的药品（盒装药、针剂、粉剂等）。

- ▲进药方式为自动定位并提示入库位置。

- ▲出药方式为垂直上下自动寻址，提示药师取药，手动出药，指定位置出药。

- ▲设备的运转速度：在最慢的情况下，能在2秒内将机内的任一品种或者储药位运转到面前。

- ▲设备有安全保护装置，避免进药、取药时机器突然启动造成人员伤害。

- 所有功能均可提供实物图片、视频，并说明工作流程及原理。

- 三、售后服务要求

- 设备免费质保期至少为3年;使用期内至少1年设现场驻点工程师。

- 应急维修时间安排:24小时响应，一旦接到报修电话，30分钟内派遣有经验的维修工程师到达现场。在广州设有固定的备品、备件供应仓库及渠道。

- 重大故障：设备超过2小时无法恢复正常运行的故障为重大故障，厂家应设有应急预案。一个月内出现重大故障两次以上，需方有权要求供方赔偿相应损失。