## Sheet1
日间手术室恒温箱参数 数量：5套
一、参数要求：
1. 设定温度范围：室温+5℃~80℃(环境温度5℃~35℃)。
2. 有效容积：97L。
3. 外箱尺寸(W×D×H)：580×600×829mm。
4. 内箱尺寸(W×D×H)：450×460×470mm。
5. 净重：56kg。
6. 额定输入功率：220W。
7. 外部材料：喷涂钢板。
8. 内部材料：SUS304不锈钢。
9. 标配两个SUS304不锈钢网架。
10. 采用玻璃丝绵的隔热材料，保温效果更优异。
▲11. 内部材料采用耐腐蚀性极强的SUS304不锈钢板，硅胶发泡密封圈，耐高温无毒无害。
12. 自然对流的空气循环方式，无气体环境要求，安静无噪音。
▲13.微电脑PID模糊逻辑控温方式，让箱内温度更加精准，稳定。
14. 具有按键锁定功能，防止以外操作。
15.控制器面板配有完善的状态形式系统，清晰的显示温度计运行状态等信息，采用绿色数字显示，颜色温和，显示清晰。
16.可设置定时运行及延时启动，运行过程无需操作，定时器的设置范围0min~5999min(带延时运行功能)。
▲17.温度波动范围为±0.2℃(环境温度＋5℃~60℃)，±0.5℃(60~80℃)；温度显示精度可精确到0.1℃；温度均匀性可做到±0.5℃(环境温度20℃，设定温度37℃，无负载)。
▲18.标配过热保护器、断路器（当发生严重的过载或者短路等故障时能自动切断电路）。
19.安全装置：温度偏离报警，门未关报警，传感器故障报警，门开关报警；温度偏离报警；温度偏离报警有记录功能。
二、产品资质：
1. 医疗器械生产企业许可证
2. 中华人民共和国医疗器械注册证
3. ISO13485医疗器械质量管理体系认证