广东省人民医院主体楼门诊气动传输管道迁改项目技术需求

项目范围及要求：

1、项目范围：

负责我院主体楼门诊管道及控制线路的迁改，（包括所涉及的材料供应、安装铺设、拆改恢复、系统恢复费等所有工作），确保移站后系统正常使用。

2、项目要求：
（1）供应商应一次性对我院管道迁改以上要求及其它有关的要求进行整体报价，如在合同执行中发现因乙方未按合同要求响应，导致的相关问题及责任，由承包人承担。

（2）更换的管道必须是以全新的原厂产品提供，以完善、优质的维修保养服务工作，确保所有设备均是在良好优质安全的状态下运行。

（3）供应商需充分考虑该项目实施中所可能发生的一切费用。
项目地址：广州市中山二路106号

工期：合同签订后，自采购人发出项目开工函之日起合计10个日历天内（含订货及施工）完成改造工作。
技术要求

	序号
	技术要求

	1
	型号及制造厂

	1.1
	型号（160型）

	1.2
	制造厂名称：奥地利舒密(Sumetzberger)

	2
	管道

	2.1
	管道外径：160mm；管壁厚度：3.2mm

	2.2
	管道材料具有高耐磨性、防腐性、防火性、抗压性及抗静电性能的PVC管；达到建筑材料标准（国际标准B1级），适用温度-20~+60℃。

	★3.3
	迁改完成后，需确保与原系统兼容运行

	3.4
	转弯半径：800~1200mm。

	3.5
	管道包括直管、弯管、连接套管，用于传输载物桶。

	3.6
	管道穿越楼层等防火分区时，须设置阻火圈；


备注：带“★”标记为实质性技术要求，如有偏离按不合格供应商处理。

其它要求：

1、改造工作需要的所有工具和辅助设施等工程措施由负责改造单位自行解决，现场作业人员的安全由改造单位自己负责。

2、项目施工前应有保障措施，防止因电气联动造成停电等意外发生，应对重点、难点有先进、合理的解决方案，改造方案中的各项措施应具体、安全、可操作性强。

对供应商的总体要求

供应商具有一定规模的、固定的专业设计、施工和管理技术队伍、维护人员，且能提供良好的技术支持。

	序号
	标准、规范名称
	标准号

	1
	《奥地利舒密MP10000操作使用手册》
	SUME-20230608-AIO160-AT1-SYS

	2
	《MP10000-DST工作站安装调试规范》
	SUME-20230608-AIO160-AT1-DST

	3
	《MP10000气压风机安装规范》
	SUME-20230608-AIO160-BRS

	4
	《MP10000系统CCU、LCU安装规范》
	SUME-20230608-AIO160-CCU

	5
	《MP10000系统PC监控安装规范》
	SUME-20230608-AIO160-PCM

	6
	《MP10000系统管道和电缆安装规范》
	SUME-20230608-AIO160-PVCT

	7
	《UL,CE,EMC标准及认证》
	96-271EDOC


六、安装调试

改造施工区域现有其它业务系统设备处于运行状态，供应商应尽力避免影响其正常工作。由供应商提供的设备,其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由供应商负责。管道安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由供应商提供。设备安装、调测过程所涉及的人员费用均由供应商承担。

七、验收和测试

系统在正式投入运行前需进行系统验收。医院将同时就系统的安全性、完整性、易用性、 适用性等进行评测，所有验收和评测的费用包含在总报价内。

八、保修期

从最终验收完成之后，保修期要求不少于3年。

九、工程量清单及付款方式

	序号
	项目
	型号
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	1
	直管
	160×3.2mm
	米
	30
	 
	
	

	2
	弯管
	160×3.2mm
	个
	10
	
	
	

	3
	套管
	160×3.2mm
	个
	22
	
	
	

	4
	电线
	160型
	米
	46
	
	
	

	5
	PVC胶
	160型
	桶
	3
	
	
	

	6
	安装辅材
	160型
	套
	1
	
	
	

	7
	安装费
	
	项
	1
	
	
	

	9
	拆改恢复（含楼板开孔及控制线路套管等）
	
	项
	1
	
	
	

	小计：     元。
	

	合计：    元。
	


注：最终工程量以现场实际为准。付款方式：合同签订后支付30%，设备安装调试完成，验收合格后支付至80%，审计结算通过后支付至97%，质保期满后支付余款。


