## Sheet1
附件一：
真空低温干燥柜公共参数及配置要求（1套）
| 1 | 适用范围：适用于常规医疗器械、硬式内窥镜、呼吸麻醉管道以及各种不耐高温器械及管腔的干燥。
| 2 | 设备干燥温度≤60℃，确保不耐热医疗器械的安全性。
| 3 | 设备内舱尺寸（L*W*H）：≥740*350*300（mm）。
| 4 | 有效容积：采用双舱上下层设计，双舱累计容积≥140L，可对长度大于740mm的硬式管腔进行干燥。
▲ | 5 | 双舱可同时或独立工作，显示屏可同时显示双舱的运行状态的各种信息，最短程序时间≤30分钟。
▲ | 6 | 采用双开门设计，两个门不能同时打开，需实现双门互锁，完全满足污区和洁区分开管理。
| 7 | 处理能力：单舱器械托盘≥2层，每层并配置独立铝制器械筐，最大一次可干燥2～3套硬式内窥镜。
| 8 | 干燥方式：采用低温真空干燥原理，通过反复抽真空并放气循环工作从而达到快速干燥的目的。
| 9 | 干燥时间：表面器械干燥时间≦20分钟，管腔器械干燥时间≦25分钟。
▲ | 10 | 干燥舱结构及材质：优质航空铝合金矩形结构内舱，无焊接、强度高、不变形，具有优质的热传导性，有利于腔体内温度均匀控制，提高干燥性能。
▲ | 11 | 多区控温：采用PID多区加热控制模式，≥6路独立温控系统，温度精度±0.1℃，可对干燥舱及内部隔板进行独立控温，提高干燥效果，缩短干燥时间。
| 12 | 加热系统：每层托盘下方的采用优质铝合金作为均热板，每层均热板均有独立的温控系统，可根据干燥对象设定不同温度。
| 13 | 控制程序：设备采用单片机控制系统，预设6套默认程序，内置≥30种干燥组合模式，用户可根据干燥对象进行参数编辑调整。
| 14 | 记录装置：设备带有打印记录装置，能实时记录干燥过程中的各项物理参数，符合院感的追溯管理要求。
| 15 | 交互界面：采用800*480分辩率≥7寸彩触摸屏作为人机交互界面，可实时显示舱壁温度、层板温度、舱内压力、干燥时间时参数。
| 16 | 门构造：采用大尺寸钢化玻璃，可清晰观察舱内物品状态。
| 17 | 真空系统：采用双级真空泵及高真空电磁阀，可有效保证设备对干燥过程中真空度的要求。
| 18 | 过滤系统：采用无菌高效空气过滤系统，过滤精度≥0.1μm，有效防止器械的二次污染。
| 19 | 信息系统：设备预留追溯接口，可与质量管理追溯系统对接，将设备运行各项数据进行追溯记录。
| 20 | 配置：1) 主机1台；2)器械筐6个；3）操作指南1份；4）说明书2份、合格证1份、验收单2份。