## Sheet1
附件一：
临床药学科新静配中心超声波清洗机、烘干臭氧消毒柜采购项目参数
超声波清洗机（1台）
▲ | 1 | 外尺寸：不大于1100×800×800mm ，水槽容量约120L
▲ | 2 | 仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢，配有专用不锈钢网篮，降音盖
▲ | 3 | 数显设定超声清洗时间，超声时间可调，1-99min总工作时间设定
▲ | 4 | 温度可调: 室温-80℃，可实时显示清洗槽内实际温度
| 5 | 工作时间倒计时显示
| 6 | 工作参数断电记忆功能
| 7 | 加热功率为8000W
| 8 | 超声功率为3600W，频率为28KHz
烘干臭氧消毒柜（2台）
▲ | 1 | 产品功能：臭氧+烘干
▲ | 2 | 外尺寸：不大于950×800×1600mm
▲ | 3 | 机箱容量：≈500L
▲ | 4 | 箱体材质：304不锈钢
▲ | 5 | 臭氧浓度：≥60mg/m³
▲ | 6 | 灭菌率：99.99%
| 7 | 电压电源：220V/50HZ ；额定功率：3000W。
| 8 | 机箱层数：4层；隔板数：4块活动隔板（可抽拉）；门的形式：单开门。
| 9 | 烘干功能温度范围从室温~80℃连续可调，安装有消毒时间及烘干时间定时关机功能。