## 目录
序号 | 目录
1 | 耳鼻喉科
2 | 手术室（包一）
3 | 手术室（包二）
4 | 眼科手术室（包一）
5 | 眼科手术室（包二）
6 | 眼科手术室（包三）
7 | 眼科手术室（包四）
8 | 肾内一科

## 耳鼻喉科
耳鼻喉科
序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 刮匙 | 环形刮匙，可塑形，内径约3mm，头端45°成角，长度25cm左右 | 把 | 1
2 | 刮匙 | 环形刮匙，有弹性，大小约5mm,尖端成角45°，有圆形手柄，长度25cm左右 | 把 | 1
3 | 刮匙 | 环形刮匙，可塑形，内径约5mm，头端45°成角，长度25cm左右 | 把 | 1
4 | 吸引管 | 吸引管6Fr.，可塑形，带水滴形控制孔，LUER接口，工作长度15cm左右 | 根 | 1
5 | 吸引管 | 吸引管，8Fr.，可塑形，带水滴形控制孔，LUER接口，工作长度15cm左右 | 根 | 1
6 | 吸引管 | 吸引管，10Fr.，可塑形，带水滴形控制孔，LUER接口，工作长度15cm左右 | 根 | 1
7 | 吸引管 | 吸引管，12Fr.，带控制孔，LUER接口，工作长度15cm左右 | 根 | 1
8 | 吸引管 | 吸引管，15Fr.，带控制孔，LUER接口，工作长度15cm左右 | 根 | 1
9 | 吸引管 | 吸引管,上弯，直径3mm左右，工作长度15cm | 根 | 1
10 | 吸引管 | 吸引管,成角，外径2.4mm左右，末端上弯呈球型，LUER接口，工作长度13cm左右 | 根 | 1
11 | 吸引管 | 吸引管,成角，外径2.4mm左右，末端下弯呈球型，LUER接口，工作长度13cm左右 | 根 | 1
12 | 吸引管 | 吸引管，成角，外径3mm左右，末端上弯呈球型，LUER接口，工作长度13cm左右 | 根 | 1
13 | 吸引管 | 吸引管,成角，外径3mm左右，末端下弯呈球型，LUER接口，工作长度13cm左右 | 根 | 1
14 | 剥离子 | 剥离子，双头，一端半尖，一端钝头，带刻度，长26cm左右 | 把 | 1

## 手术室（包一）
手术室（包一）
序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 显微组织剪 | 枪型簧式，头端上弯，总长约225mm，工作端约110mm | 把 | 5
2 | 显微组织剪 | 指圈推杆式，头端直头，总长约180mm | 把 | 5
3 | 显微组织剪 | 指圈推杆式，头端翘头，总长180mm | 把 | 5
4 | 柔性吸引管 | 头端3.0mm，15mm处上弯30°，工作端约150mm | 支 | 10
5 | 柔性吸引管 | 头端3.0mm，15mm处下弯30°，工作端约150mm | 支 | 10
6 | 柔性吸引管 | 头端3.0mm，15mm处左弯30°，工作端约150mm | 支 | 5
7 | 柔性吸引管 | 头端3.0mm，15mm处右弯30°，工作端长约150mm | 支 | 5
8 | 显微取瘤钳 | 指圈推杆式，头端直头咬合口2.0mm ，总长约200mm | 把 | 2
9 | 显微取瘤钳 | 指圈推杆式，头端左弯咬合口2.0mm ，总长约200mm | 把 | 2
10 | 显微取瘤钳 | 指圈推杆式，头端右弯咬合口2.0mm ，总长约200mm | 把 | 2
11 | 髓核钳 | 直头 约230×2mm | 把 | 2
12 | 髓核钳 | 直头 约230×3mm | 把 | 2

## 手术室（包二）
手术室（包二）
序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量
1 | 双极镊子（不粘，枪型直身） | 双极镊成角形 200mm，电极头宽约0.6*4mm（可高温高压消毒） | 把 | 1
2 | 双极镊子（不粘，枪型直身） | 双极镊直形约 220mm，电极头约5*0.6mm（可高温高压消毒） | 把 | 1
3 | 双极镊子（不粘，枪型直身） | 双极镊成角形约 220mm，0.4*5mm90° 电极头成角向下（可高温高压消毒） | 把 | 1
4 | 双极镊子（不粘，枪型直身） | 双极镊成角形 约220mm，电极头宽0.3mm（可高温高压消毒） | 把 | 1
5 | 双极镊子（蓝色，枪型直身） | 双极镊约220mm 刺刀状 直形尖端约1.0mm 平插（可高温高压消毒） | 把 | 1
6 | 镊子导线 | 双极电缆约3m 平插，发生器端：双香蕉插（可高温高压消毒） | 条 | 1

## 眼科（包一）
眼科（包一）
序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量
1 | 眼用拉钩 | Z型 | 把 | 6
2 | 眼用拉钩 | S6型 | 把 | 6
3 | 眼用拉钩 | S5型 | 把 | 6
4 | 眼用拉钩 | S7型 | 把 | 6
5 | 劈核刀 | 直90°/1.5mm | 把 | 40
6 | 视网膜镊 | 弯形/鹰嘴式/25G | 把 | 7
7 | 异物镊 | 两爪/20G（勺型） | 把 | 5
8 | 异物镊 | 三爪/23G | 把 | 5
9 | 视网膜器械手柄 | 单指操作 | 把 | 2
10 | 视网膜器械手柄 | 单指操作 | 把 | 2
11 | 显微有齿镊 | 直1×2齿.10 | 把 | 40
12 | 球形止血器 | 球形 | 把 | 10
13 | 深紫色袖套 | 适合2.8mm切口 /深紫色 | 个 | 200
14 | 注吸针头（IA针头 | IA 针头 | 个 | 15
15 | 25G重水针 | 25G | 个 | 4
16 | 视网膜镊 | 直形/带锯齿/25G | 把 | 5
17 | 美容综合整形拉钩（L形直角） | 定制 | 把 | 10

## 眼科（包二）
眼科（包二）
序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 眼内膜铲 | 总长约128m，小头115度 | 把 | 10
2 | 眼内膜铲 | 总长约122m,小头90度 | 把 | 10
3 | 飞秒透镜镊 | 全长不低于145mm左右；头宽约0.6mm | 把 | 2
4 | 眼内膜铲 | 全长120mm左右;头部尺寸约0.24mm; | 把 | 2
5 | 眼用剪 | 防滑脱刃口，直头 | 把 | 20
6 | 眼用剪 | 头部宽约1.2mm 厚约1.0mm 总长112mm左右 | 把 | 20
7 | 眼用剪 | 防滑脱刃口，弯头 头部宽度0.7mm左右 头部厚度0,8mm左右 总长约111mm | 把 | 20
8 | 眼睑保护板 | 长约93mm左宽约26mm右宽约24.5mm | 把 | 20
9 | 眼用持针钳 | 带剪切功能 | 把 | 20
10 | 眼用持针钳 | 带硬质合金镶片 | 把 | 20
11 | 眼用持针钳 | 有纹路，头部宽约1.5mm 厚约1.7mm 总长约126mm | 把 | 20
12 | 显微结扎镊 | 头宽约0.7mm头部厚度约1mm 总长约110.5mm | 把 | 10
13 | 系线镊 | 头宽约 0.5mm | 把 | 5

## 眼科（包三）
眼科（包三）
序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 组织剪 | 约12cm弯窄头 | 把 | 6
2 | 鼻剥离器 | 约20cm弯铲形 头宽2/4 | 把 | 6
3 | 显微眼用钩具 | 约14cm眼睑 头宽4/5.5 | 把 | 4
4 | 骨锤 | 约22cm球平面 450g | 把 | 2
5 | 乳突咬骨钳 | 约18cm双关节圆头 | 把 | 2
6 | 脑压板 | 约20cm板式 双圆头7/9带刻度 | 把 | 2
7 | 脑压板 | 约20cm板式 双圆头11/13带刻度 | 把 | 2
8 | 脑压板 | 约20cm板式 双圆头15/18带刻度 | 把 | 2
9 | 头皮拉钩 | 双头 | 把 | 2
10 | 止血钳 | 约12.5cm弯全齿(微血管) | 把 | 2
11 | 整形镊 | 约14cm有钩头宽1 WD | 把 | 6
12 | 骨刮匙 | 约17cm直匙形头宽5 | 把 | 2
13 | 吸引管 | 约22cm 直φ4 | 把 | 4
14 | 海绵钳 | 约18cm弯有齿 头宽12.5(扁桃体) | 把 | 2
15 | 持针钳 | 约14cm粗针WD | 把 | 1
16 | 止血钳 | 约12.5cm直全齿 | 把 | 2
17 | 止血钳 | 约12.5cm弯全齿 | 把 | 2
18 | 组织钳 | 约14cm普通头宽5 | 把 | 4
19 | 眼睑拉钩 | 约13cm 头宽8 | 把 | 1
20 | 眼科镊 | 约10cm直有齿WD | 把 | 2
21 | 帕巾钳 | 约11cm尖头 | 把 | 5
22 | 眼用显微持针器 | 弯头一体φ7圆柄 | 把 | 1
23 | 骨凿 | 约17cm，单斜刃，刃宽5 | 把 | 1
24 | 斜视钩 | 椭圆头 H7 | 把 | 1
25 | 乳突咬骨钳 | 约9cm盖板式 头宽5 | 把 | 1
26 | 手术刀柄 | 3# | 把 | 1
27 | 手术剪 | 约18cm直尖圆 | 把 | 1
28 | 不锈钢药杯 | 约φ60×60 | 个 | 1
29 | 清洗篮 | 约250×170×70 | 个 | 1

## 眼科（包四）
眼科（包四）
序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 小梁切开刀 | 单头设计，顶端锋利刃口，加长横槽手柄，总长约126mm。适用于开角型青光眼，配合弯型切开刀一起使用， | 把 | 1

## 肾内一科
肾内一科
序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 气腹针 | 约150×φ2.5 | 个 | 4