## Sheet1
附件1：病理取材台报价一览表
公司名称 | 品牌型号 | 规格 | 单价（万元） | 数量 | 总价 （万元） | 该品牌型号在用医院及合同金额（近10年） | 备注
|  | 1500*850*2200mm（按现场情况尺寸可能微调） |  | 1 |  | 例如：1.20xx年xx医院（xx万） | 质保期五年
参数要求： 尺寸：1500*850*2200mm（按现场情况尺寸可能微调） ★1.具有智能控制生物安全取材工作站脚控、触控、遥控三种升降方式控制系统：支持一站式远程操控和管理，可自由调节整机升降高度。 ★2.升降高度：最大升降行程400mm。 ★3.微电脑智能控制系统可对工作站所有执行的操作实现监测和监控，支持远程控制。具有故障显示、声光报警、故障无线信息智能报告、移动查询等功能。配备LED灯光、USB主接口、可连接打印机和键盘、数据可存储（U盘）。微电脑智能控制系统具有防水功能,防水等级IP65。 ★4.具有排风设备、技术室、总控室三方三地连锁控制软件：支持排风设备与实验室分控站（监测控制管理系统）及总控站（远程监测控制管理系统）三方互联，实现三方三地互联互锁的监测和调节控制。 ★5.支持取材工作站风量、风速、风压与实验室总通风系统（含排风及新风补充）风量、风速、风压的调节变化联锁互动。 ★6.微电脑智能控制系统提供一站式管理方案，支持一站式操控管理设备风量、风速、风压、骨组织粉碎装置、照明装置、翻转风幕（紫外消毒系统）、成像光源系统及通风防护系统。 ★7.材质及制造工艺：整体材质标准采用SUS316L#不锈钢标准，台面及台顶采用整张厚度2mm SUS316L#不锈钢钢板一体成型，无拼接和焊缝。结构框架及柜体钢板厚度1.5mm。 ★8.病理废气控制与排放方式：采用台面上背部抽吸负压排气技术，配备取材标本废气专用导流装置，达到标本废气实时安全排放要求。风量无极可调，支持与实验室总排风系统互联控制，实现三方多地操控管理。 ★9.具有智能取材工作站自动风幕隔离与消毒控制系统：工作时间风幕开启，两档风速可调，消毒系统自动隐藏，非工作时间消毒系统自动安全启动，翻转风幕自动隐藏。 ★10.具备以下辅助功能配置： 10.1配备三种台面冲洗装置，可接冷热水管； 10.2高性能骨组织粉碎装置； 10.3 LED照明系统； 10.4中控台激光雕刻毫米级刻度尺； 10.5尼龙取材板，高度可调节； 10.6双重用电安全防护装置。 ★11.取材工作站升降伸缩型专用不锈钢连接装置，三级伸缩。 ★12. 升降伸缩型专用不锈钢连接装置采用SUS316L＃不锈钢材质，钢板厚度1.0mm；升降范围0-400mm,支持与病理实验室通风防护系统及室内通风设备无缝对接，内含通风导流装置，无软接，防废气泄漏处理。 13. 福尔马林灌装及转存系统：福尔马林调速自动灌装及加液二合一系统整体耐腐蚀材料制造，与取材工作站集成安装。 14. 福尔马林灌装及转存系统，具有微电脑智能控制系统，灌装与加液两种操作模式自由切换，灌注流量 0~9000ML/MIN流速无极可调，具有连续液位显示装置，甲醛储存箱液位加满自动停止及提示，具有甲醛储存箱缺液提示及报警装置。 15. 福尔马林灌装及转存系统操作控制：采用微电脑/脚踏开关。 ★16.配备显示屏放置架； ★17.具备可与我院信息系统对接的大体成像系统，配置为： 17.1电池类型:锂离子电池/接线 17.2存储介质:CF卡；SD卡；SDHC卡；SDXC卡 17.3拍摄性能：连拍速度：最高约7张/秒 17.4功能：延时拍摄、遥控拍摄、均要求自动对焦。 17.5传感器类型：CMOS 17.6配置有效像素为3600万的数码相机并配备相机固定架； 17.7焦点数量：45~50个 18.配置取材专用监控系统： 18.1 录音录像：自带取材同步800万像素的录音录像装置，不同角度无死角录像； 18.2 配备录音录像配套软件，视频可保存30天以上。 18.3 清晰度要达到清晰显示取材案板毫米尺刻度，清晰显示蜡块侧面打印的数字号码。 ★19.无后续耗材费用。 备注：★条款为必备参数，其他为选配参数，另外要求取材台侧面留有通线孔槽。报价含5年质保期及设备的接口费用。