## Sheet1
附件一：
▲需求 | 基础医学研究中心实验设备参数
高压灭菌锅（1套）
1.用途：分子生物学、细胞生物学、生物制药等实验室，用于培养皿、培养基、消耗品等物品的消毒、灭菌。
2.工作条件
2.1环境温度 10 - 30°C 室温；
2.2 湿度最高可达 80%；
2.3 220V(+10%或-10%)，50/60Hz电源条件下。
3.主要技术指标
3.1.有效容积：110L（容积124升）；
▲ | 3.2.采用垂直向上打开箱盖设计，内腔直径＞410mm，可容纳大型物品；
3.3.穿透式针式锁系统：通过不低于10根定位针水平插入灭菌器盖内，采用钢栓穿透腔体钢板的方式锁住灭菌器腔体和盖子；
▲ | 3.4.磁力闭锁，磁力自动吸附锁盖，锁扣更安全；
3.5.灭菌温度：105℃-135℃，灭菌时间：1-250min；
▲ | 3.6.保温温度：45-80℃；
▲ | 3.7.危险性疾病防御双路排气方式：分离式双路排气系统，后置低温未灭菌气溶胶排气系统，前置高温气溶胶排气系统，支持用户对100度之前未灭菌的气溶胶进行处理；
3.8.脉冲排汽系统：电脑控制脉冲阀门高速开合，在保证液体培养基不暴沸的前提下，加速腔内排汽，使灭菌腔更快地冷却下来（避免在培养基沸腾或溢出的情况下，拿出灭菌舱）；
3.9.标配强制冷却系统，大大减少冷却时间；
▲ | 3.10.最大操作压力＞0.25 MPa；
3.11.腔体材料为SUS304不锈钢，具极强的抗压，抗高温，抗腐蚀能力；
3.12.安全功能设置及示警系统：双联锁盖系统、双联排气检查系统、超温超压断电、锁盖检测、温敏探头断路检测、压力安全阀、灭菌时间读数定时器、加热故障检测、缺水保护装置、漏电断路器等；
▲ | 3.13.具有手动排气阀，不仅用于加速排气，也可作为一切电子防护措施失灵后的最后保障，手动排气泄压，电子自动防护和主动机械式防护并存，全方位保障人员安全；
3.14.明亮指示灯设置在操作面板的上部，不同灭菌阶段，指示灯光颜色变化；
3.15.具有缺水保护功能，使用纯水，在缺水时自动停止灭菌程序并报警；
3.16.多种灭菌模式：温度设定多样化，包括培养基保温模式，液体灭菌模式，固体灭菌等；
3.17.资质证书：ISO13485质量管理体系认证、国家市场监督管理总局颁发的《特种设备生产许可证》证书；
3.18.主体尺寸：667W× 1191H× 652D mm
3.19.自重：95 kg
4．配置需求：主机1台，附件：不锈钢篮子（2），底板，排水软管，排气瓶，滑轮制动器，说明书等
洗瓶机（2台）
适用于不同材质（玻璃、陶瓷、塑料和金属）、不同形状（试管、培养皿、容量瓶、锥形瓶、量筒等）、不同容量和尺寸器皿的清洗、消毒、烘干；
1、工作条件
1.1工作电压：220V/380 V±10%,50HZ
1.2自来水水源：符合城市自来水的国家标准，水压 1.0-5.0kg/cm2,水温 5-40℃。
1.3纯水水源：符合药典2015版制药纯化水标准
1.4运行环境：一般试验区，10–40℃
一、控制系统：
▲ | 1.微电脑控制系统，运行稳定，7寸液晶触摸显示屏，显示屏亮度可根据用户需求调节；20个标准清洗程序，可根据需要可设置多个自定义清洗程序；
2.联锁装置：电子门锁开关门，确保运行安全，可以通过按键、程序和手动三种方式打开；
▲ | 3.操作权限：操作员、管理员、系统工程师三级管理权限；每个权限可设置多个二级用户，用于设置和修改系统参数。
4.报警装置：控制系统应对设备的异常和偏离情况进行报警，能够实现自动声音报警，在显示屏显示报警信息 并自动打印记录，操作界面上可以显示警报信息。
5、设备自带2种语言系统：中文、英文；
二、在线监测：
1.联锁装置：保证设备的运行状态下是不能打开门锁，以免热水烫伤。
2.进水监测：保证设备清洗过程中正常的用水需求。
3.双温监控：按照清洗温度图谱精确控制温度。
4.过热保护：监测到循环泵过热时，设备自动关闭，以防损坏机器。
5.清洗剂监测：保证清洗过程中有足够的化学试剂。
▲ | 6.可通过显示屏PID运行程序实时监测和显示整个设备的运行状态。
▲ | 7、内置3套水位传感系统，防止设备溢水；
三、循环系统：
采用瑞典进口循环泵，最大循环能力可自动调节0-500L/min，安装有软启动和防过载装传感器，保护泵启动温和并延长使用寿命。
四、清洗剂分配：
1.用于液体酸性助剂的蠕动泵（1 个）
2.用于液体清洁剂的蠕动泵（1 个）
3.内置2×5 升容器的清洗剂，清洗剂放置在设备里面，保证安全；
五、设备结构：
1.装载门：正面装载并配备下拉式门；带透视窗，可直接观察内部清洗情况；
▲ | 2设备结构：采用双层可拆卸隔热隔音外壳设计，减少了热量的损失。清洗室内表面抛光至表面粗糙度<0.51μm Ra ,清洗/冲洗溶液管道内表面抛光至表面粗糙度<0.51μm，外表面Ra≤0.9μm。管道焊接工艺符合GTAW（自动轨迹焊）标准。
▲ | 3.材料：304级不锈钢外壳，316L级8K镜面不锈钢内胆，具有超强的防腐蚀功能。
4.进水方式：采用篮架从内腔背部耦合对接，能够更好的分配清洗液和合理利用内腔空间。
5.喷淋系统：标配上下旋转喷淋臂，采用扇形喷嘴和非对称设计，保证清洗的覆盖率更广。
▲ | 6.装载篮架：设备内置4个进水口，三层导轨，可同时放置2层篮架，采用后部耦合进水，上、下篮架使用互不干涉，模块化篮架设计更合理。
7设备尺寸：长宽高不小于L 900*D 650*H 860mm；内腔容积不小于：200L；
8、仪器带有数据追溯功能，可储存20000条清洗记录;
▲ | 9、设备自带纯水增压系统；
▲ | 10、带照明灯，可以更清楚的观察内部清洗情况；
六、干燥系统：
1.空气过滤：采用高效过滤器/HEPA。
2.风机：每小时空气流量120m3/小时。
3.热装装置：2KW。
4.蒸汽冷凝器：采用双蒸汽冷凝器将干燥过程中水蒸气转换为液体排放掉，避免增加房间的湿度，同时保护电子器元件不受损坏。
配置清单：主机1台，包含控制系统、内置水循环泵和增压泵、蒸汽冷凝系统和干燥系统，蠕动泵2个，1桶碱性清洗剂5KG/桶和1桶酸性清洗剂5KG/桶;
清洗篮架:三角瓶篮架2个，移液管篮架2个
▲ | 需与现有纯水机配对使用：沃特浦 WP-UPS-30（现有纯水机品牌型号）
超纯水机（1套）
1.工作条件
1.1 环境温度 ： 5-35℃
1.2 相对湿度 ： 20%-80%
1.3 电源 ： AC220V ± 10%, 50HZ
2.技术规格
2.1该系统以城市自来水为进水，连续生产III级（纯）水和I级（超）纯水
2.2纯水产水水质
▲ | 3.2.1离子截留率 > 96%
3.2.2有机物截流率 > 99%
3.2.3微生物和颗粒 > 99%
3.2.4流速≥8L/h@25℃
3.2.5纯水电阻池常数：0.26cm－1
2.3超纯水产水水质：
3.3.1电阻率：18.2MΩ.cm ＠25℃
▲ | 3.3.2总有机碳含量(TOC)：＜ 5 ppb
3.3.3内毒素＜0.001EU／ml
3.3.4RNA酶＜0.01ng/ml
3.3.5微生物 ＜0.1cfu／ml
3.3.6颗粒（＞0.22μm）＜1个／ml
3.3.7超纯水电阻池常数：0.01cm－1，以温度补偿及非温度补偿模式两种方式显示电阻率
3.3.8流速：＞0.5L/min
3.3.9超纯水可根据需要定量取水
▲ | 3.3.10可制备无内分泌干扰物和无POPs（持久性污染物）超纯水：
双酚A < 0.005 ppb；
邻苯二甲酸二丁酯< 0.2 ppb；
邻苯二甲酸二（2-乙已基）酯 < 0.2 ppb；
壬基苯酚 < 0.1 ppb
2.4内置恒流泵，可调速增压，使得系统在不同温度下（5℃-35℃）保持产水稳定。
2.5系统标配体积60L的PE水箱，圆锥形底部无死角设计,可使水箱内水完全排空；配空气过滤器,降低外界对水箱内水质的污染；并有卫生防溢流装置；全程液位显示, 达到5%精度。
2.6系统标配185/254nm双波长紫外灯，可有效降低纯水中的有机物水平。
2.7彩色液晶显示面板，可显示出水质量（电阻率、电导率、温度），具有提醒更换纯化柱、紫外灯功能。
▲ | 2.8系统符合UL标准，CE指令，ISO9001和ISO14001标准。
2.9两段集成式纯化柱。
3.基本配置:
3.1主机系统 1 套
3.2集成式纯化柱 1 套
3.30.22 μm终端过滤器 1 个
3.4水箱空气过滤器 1 个
3.560L水箱（含连接组件） 1 套
3.6自来水预处理组件 1套
恒温振荡器（1套）
控制方式：P.I.D（微电脑环境扫描微处理芯片）
显示方式：5.6吋640×480点阵65K色真彩触摸式显示屏
对流方式：强制对流式
振荡方式：回旋式
境温度要求（℃）：5~35
工作室（个）：2（可叠加）
▲ | 空气循环(M3/h) ： 360
曲线编程设定：反复、步调、温度阶梯、曲线编程设定
段数/步数：10/20
每段时间（min）：0~9999
定时时间（min）：0~9999
温度控制范围（℃）：4~60
温度分辨精度（℃）：0.1
温度波动度（℃）：±0.1（37℃时）
温度均匀度（℃）：≤±0.5（37℃时）
▲ | 振荡振幅（mm）：0~50无极可调
转速范围（r/min）：30~300
转速精度（r/min）：±1
▲ | 紫外强度 (mW/m2)：≥400
噪音水平 dB（A)：≤65（距离设备表面m处）
制冷功能：空冷式、R134.a 功率可控式制冷、无霜运行
▲ | 加速度：柔性慢启动
摇板数量（块）：1
摇板尺寸（mm)：500*420
容积/单元（L)：120
每单元最大装瓶量（ml*支）：250*23或500*14或1000*9或2000*6或3000*4或5000*2
内胆尺寸/单元（长*宽*高）（mm)：570*505*418
外型尺寸（长*宽*高）（mm)：840*710*1550
功率：900W
电源：AC 220V 50/60Hz
电源：AC 220V 50/60Hz
备注：本清单中所列的参考品牌仅作为说明并没有限制性，如出现了参考品牌则默认添加“或相当于”字样。