## Sheet1
附件一：
▲需求 | 供应室低温干燥箱参数 （1台）
设备用途：适用于常规医疗器械、硬式内窥镜、呼吸麻醉管道以及各种不耐高温器械及管腔的低温干燥。
主要技术规格及配置要求
1、适用范围：适用于常规医疗器械、硬式内窥镜、呼吸麻醉管道以及各种不耐高温器械及管腔的干燥。
2、设备干燥温度≤60℃，确保不耐热医疗器械的安全性。
▲ | 3、有效容积：采用双舱设计，单舱容积≥60L，总容积≥120升。
4、采用单门设计。
▲ | 5、处理能力：单舱器械托盘≥2层，每层并配置独立铝制器械筐，最大一次可干燥2～3套硬式内窥镜。
6、干燥方式：采用低温真空干燥原理，通过反复抽真空并放气循环工作从而达到快速干燥的目的。
▲ | 7、干燥时间：表面器械干燥时间≦20分钟，管腔器械干燥时间≦25分钟。
▲ | 8、干燥舱结构及材质：优质航空铝合金矩形结构内舱，强度高、不变形。
9、多区控温：≥6路独立温控系统，温度精度±0.1℃，可对干燥舱及内部隔板进行独立控温。
10、加热系统：每层均热板均有独立的温控系统，可根据干燥对象设定不同温度。
11、控制程序：设备采用单片机控制系统，预设≥6套默认程序，可根据干燥对象进行参数编辑调整。
12、记录装置：设备带有打印记录装置，能实时记录干燥过程中的各项物理参数，符合院感的追溯管理要求。
13、交互界面：采用≥7寸彩触摸屏，可实时显示舱壁温度、层板温度、舱内压力、干燥时间时参数。
14、门构造：采用钢化玻璃视窗，可清晰观察舱内物品状态。
15、真空系统：真空泵可有效保证设备对干燥过程中真空度的要求。
▲ | 16、过滤系统：采用无菌高效空气过滤系统，过滤精度≥0.1μm，有效防止器械的二次污染。
17、信息系统：设备预留追溯接口，可与质量管理追溯系统对接，将设备运行各项数据进行追溯记录。
18、配置：1) 主机1台；2)器械筐2个；3）操作指南1份；4）说明书2份、合格证1份、验收单2份。
备注：本清单中所列的参考品牌仅作为说明并没有限制性，如出现了参考品牌则默认添加“或相当于”字样。