## 电器
附件1：
全院零星电器项目需求清单
序号 | 产品 | 推荐品牌/型号 | 规格参数 配件/耗材清单 |  | 图片
1 | 家用冰箱 | 海尔、美的、松下 /30L | 1.样式：立式，双门。有效容积不小于30L。 2. 产品尺寸≥宽400mm深395mm高648mm 3.冷冻室容积11L、冷藏室容积21L 4.一级能效 |  | =DISPIMG("ID_7340025719DB4439A057910497FAF52E",1)
2 | 低温冰箱 | 海尔、海信、美菱/270L | 1.样式：立式，单门。有效容积不小于270L。 2.发泡层厚度不小于100mm，高效锁冷。 3.精确控温：高清晰数码温度显示，高精度微电脑温度控制系统，箱体内温度-10℃~-25℃范围内任意设定。 4.标配一个测试孔，方便监测箱内温度。 ▲5.外部尺寸（宽*深*高mm）≤750*710*1810(把手+外挂锁），满足场地需求。 6.温度均匀性：箱内温度均匀性≤3℃。 |  | =DISPIMG("ID_A4D9C4EC5DEA4E91ADA36C537A7FA706",1)
3 | 冷藏冰箱2-8℃ | 海尔、海信、美菱/310L | ▲1.样式：立式，单门。有效容积不小于:310L。 2.门体配备:采用双层钢化镀玻璃门，具有L0WE镀膜，保证门体无凝露3.产品配备强制除湿措施，在环境温度10℃依然可以运行，确保箱内湿度 35%-75% RH温度设置范围:2-8℃;湿度范围:35%-75%RHA. 5.温度波动性:波动值不高于 1℃ 6三种报警方式:声音蜂鸣，LED显示闪烁，远程报警(需另接选配报警设备) 7温度数据记录:选配 USB数据导出模块，同步记录箱内温度数据8.蒸发器及制冷方式:采用风冷吹胀板蒸发器，控湿效果更好 |  | =DISPIMG("ID_DA9FCE7E6E2640DDAE332507321C4DCB",1)
4 | 冷藏冰箱2-8℃ | 海尔、海信、美菱/ 395L | ▲1.样式：立式，单门。有效容积不小于395L。 2.大于等于1英寸高亮度天蓝色数码温度屏，视觉更柔和，显示精度0.1℃,可调阅湿度。 3.高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器，确保运行状态安全稳定。 4.完善的声光报警功能：具有高温、低温、高环温报警、传感器故警、开门、断电报警、电池电量低报警、主控板通讯故障报警、记录仪故障报警等多种报警功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除。 5.风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速，具备自动化霜功能。 6.门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露，小角度自动关门功能。 7.标配RS485接口、远程报警接口. 8.具有节能环保认证。 |  | =DISPIMG("ID_01E25C5E5AC54C5FBF636F28F45BDB36",1)
5 | 低温冰箱 | 海尔、海信、美菱/ 450L | ▲1.样式：立式，双门。有效容积（L）：≥450。 ▲2.精确控温：高清晰数码温度显示，上下室温度左右分区独立显示，高精度微电脑温度控制系统，确保箱体内温度保持在-10℃~-25℃范围内，显示精度0.1℃。 3.立控温：双压缩机双系统，上室、下室可独立控温，系统可靠，丝管式蒸发器，丝管冷凝器，温度稳定，确保箱内温度均匀性。 4.声光报警系统：高低温报警、开门报警、断电报警、电池电量低报警、传感器故障报警等多重保障，全面保障样本安全。开门持续1分钟，指示灯闪烁及蜂鸣报警，门关闭报警消除。 5.标配USB数据导出接口：默认导出未导出过的数据，最多导出12个月，数据PDF格式。 6.箱体上下室标配两个测试孔，方便测试箱内温度变化。 7.内部结构：上下两室，每室配置不少于六个ABS抽屉。 |  | =DISPIMG("ID_FBE63F9120CD4EB19E79AFA6D0B7F2BA",1)
6 | 冷藏冷冻冰箱 | 海尔、海信、美菱/ 450L | ▲1.样式：立式，双门。有效容积（L）：≥450，上下室需容积相同。 2.高亮度数码温度显示，上冷藏室和下冷冻室分区显示，上冷藏室可通过设定使箱内温度保持在2℃～8℃范围内，下冷冻室可通过设定使箱内温度保持在-10℃～-26℃范围内，显示精度0.1℃。 3.双压缩机双系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用。 ▲4.冷藏室配置玻璃视窗便于观察室内及配置防凝露功能：电加热+LOW-E，双重保障。 5.冷藏视窗玻璃电加热模式：自动加热模式、常开加热模式、常关模式。 6.冷藏室发泡层厚度不小于80mm，冷冻室发泡层厚度达不小于80mm。 7.箱体标配两个测试孔，冷藏冷冻室各一个。 8.标配USB数据导出接口，默认导出未导出过的数据，最多导出12个月，数据PDF格式；蓄电池可提供不少于48小时显示及报警功能。 |  | =DISPIMG("ID_D7BE1C7DE5224D7A8EF525B90DFE0E68",1)
7 | 冷藏冰箱2-8℃ | 海尔、海信、美菱/ 725L | ▲1.样式：立式，双开门。有效容积不小于725L。 2.大于等于1英寸高亮度天蓝色数码温度屏，视觉更柔和，显示精度0.1℃,可调阅湿度。 3.高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器，确保运行状态安全稳定。 4.完善的声光报警功能：具有高温、低温、高环温报警、传感器故警、开门、断电报警、电池电量低报警、主控板通讯故障报警、记录仪故障报警等多种报警功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除。 5.风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速，具备自动化霜功能。 6.门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露，小角度自动关门功能。 7.标配RS485接口、远程报警接口. ▲8.外部尺寸（宽*深*高mm）：≤1100*775*2000（带把手）满足场地需求 |  | =DISPIMG("ID_C0ADDBA3244E4480B53103CCE8883936",1)
8 | 冷藏冰箱2-8℃ | 海尔、海信、美菱/890L | ▲1、有效容积:＞890升 2、门体配备:采用半发泡钢化玻璃门，最大程度保温，同时具备玻璃视窗方便观察内部 7、箱体外部材质:喷涂钢板，防腐蚀、抗氧化、易清洁3、温度设置范围:2-8℃ 4、显示控制器类型:微电脑控制,精准控温，箱内温度控制在 2℃~8℃范围内，温度显示精确至 0.1℃ 5、压缩机情况:采用进口品牌压缩机，制冷性能稳定性、安全性高 6、配备两个温度模拟感温盒，模拟物品储存温度，确保温度数据显示与储存温度一致 7、温度波动性:配备至少5个传感器，控温精准，波动值不高于1.5C 8、三种报警方式:声音蜂鸣，LED显示闪烁，远程报警(需另接选配报警设备) |  | =DISPIMG("ID_247A5D125EC4446F961FA9A923CD9E10",1)
9 | 一体机(彩色) | 惠普、佳能、奔图 | 双面功能自动 黑白打印速度(页/分钟 ppm) 33 彩色打印速度(页/分钟 ppm) 33 复印速度 33 扫描速度(稿台) 29 尺寸可支持A4、A5、B5等 惠普 Color LaserJet Pro4303dw（需优于或相当于此品牌型号参数） | 打印机；4 个预装随机 硒鼓 （黑色：印量约 1,200 页；青色、品红 色、黄色：印量约 1,000 页）；包 装箱内附带文档 （参考指南、安装卡）、法规宣传页、保修卡 | =DISPIMG("ID_C92EA6FC3F364A73950EB98882C01157",1)
10 | 投影仪 | 明基、爱普生、松下 | 安装方式桌上正投；吊装正投；吊装背投；桌上背投 尺寸范围60-200英寸 ISO亮度4000lm 最大兼容分辨率1920*1200dpi 投射比例：1.125:1.46 视频接口：HDMI 1.4，VGA，USB-A接口 双频双路Wifi 可配：幕布用100寸4：3 吊架+HDMI线 明基E595（需优于或相当于此品牌型号参数） | 投影机*1、遥控器*1、遥控器电池（1对）、 电源线*1、HDMI线*1、 使用说明书(基本指南)*1、保修卡*1 | =DISPIMG("ID_979F06481F12479EA372E9081D94C265",1)
11 | 43英寸液晶电视 | 创维、海信、康佳/43英寸 | 尺寸：43英寸 刷新率60Hz 分辨率1920*1080 1+8GB内存 HDMI接口*2 AV*1 同轴输出*1、USB接口*2、有射频接口 | 1.电源线 2.遥控器 3.底座 4.快速使用指南 5.螺丝 | =DISPIMG("ID_94F1D5FB90584B69A8EB51F22398F986",1)
12 | 电视支架（挂架） | 32-55英寸电视机支架 | 适合尺寸32-55英寸 20KG承重 材质冷轧钢板 |  | =DISPIMG("ID_23D3B5651816479BA50F638E9CFB60AD",1)
13 | 单反相机 | 索尼、尼康、佳能 | 传感器尺寸：23.5x15.7mm、有效像素2088万、滤镜直径：约67mm 自动对焦系统、ISO光感度：100~51200、显示屏：约8cm（3.2英寸）、连拍速度：约8副/秒 支持4K高清视频 接口：HDMI 镜头卡口：F卡口 尼康（Nikon）D7500 单反相机 单机身（需优于此品牌型号参数） | 相机带、锂离子电池、充电器、USB连接线、说明书、保修卡 | =DISPIMG("ID_9D683E11AAD442ABBADBC2A13C526E52",1)
14 | 相机镜头A | 索尼、尼康、佳能 | 镜身尺寸78.7x99mm 重量(约)488g 滤光镜直径62mm 焦距105mm 光圈：F2.8 尼康105微距镜头Z105MM F/2.8S（需优于此品牌型号参数） | 镜头、镜头盖、遮光罩、镜头后盖、镜头软包、说明书、保修卡 | =DISPIMG("ID_12A232AA46FC4B0D90B9CF612C4661C2",1)
15 | 相机闪光灯A | 索尼、尼康、佳能 | 闪光持续时间（约1.7ms以内(使用1/1手动闪光时） 外部尺寸(大约)宽 69.4 毫米x高114.7 毫米x深 88.9毫米 尼康日清MF18环形闪光灯（需优于此品牌型号参数） | 1、日清MF18 *1 2、沣标2500mAh 3、镍氢电池四电一充套装 *1 | =DISPIMG("ID_1D82B66F02F54A10A5FCA7B3E5CBBC15",1)
16 | 相机储存卡A | 索尼、尼康、佳能 | 读速100MB/s 写速85MB/s 金士顿 SD存储卡（256G）（需优于此品牌型号参数） | 存储卡*1、说明书*1 、保修卡*1 | =DISPIMG("ID_1B804FC216B0495989C016C13F8409F8",1)
17 | 相机镜头B | 索尼、尼康、佳能 | 镜身尺寸78.7x99mm 重量(约)488g 索尼镜头FE 20-70MM F4 G（需优于此品牌型号参数） | 镜头、镜头盖、遮光罩、镜头后盖、镜头软包、说明书 、保修卡 | =DISPIMG("ID_3798F7EEB9E84DE198D0E5872E9CFDA1",1)
18 | 相机闪光灯B | 索尼、尼康、佳能 | 闪光持续时间（约1.7ms以内(使用1/1手动闪光时） 外部尺寸(大约)宽 69.4 毫米x高114.7 毫米x深 88.9毫米 索尼HVL-F46RM闪光灯（需优于此品牌型号参数） | 1、HVL-F46RM *1 2、沣标2500mAh 3、镍氢电池四电一充套装 *1 | =DISPIMG("ID_A3D641C5C6D547A6BE0169A8C88DA8EE",1)
19 | 相机储存卡B | 索尼、尼康、佳能 | 读速800MB/s 写速700MB/s 索尼CEA-G80T（80G）（需优于此品牌型号参数） | 存储卡*1、说明书*1 、保修卡*1 | =DISPIMG("ID_46FF9D9252134F07BEA9B7E820B765D9",1)
备注：1、本清单中所列的参考品牌仅作为说明并没有限制性，如出现了参考品牌则默认添加“高于或相当于”字样。 2、需含5年的质保期及所有耗材费用等其他一切费用，维保费率≤3% 3、漏报、少报的费用，均视为已隐含在总报价中，采购方无须再支付总报价之外的任何费用。