## Sheet1
附件一：
团队1设备
风冷低温保存箱（1台）
1、温度范围-10°C～-30°C可调节，控温精度0.1℃；
2、微电脑控制，LED大数码管显示箱内温度，显示精度0.1℃，同时实时显示环境温度、输入电压参数；
▲ | 3、风冷、自动化霜设计，制冷速度更快，稳定运行时特性点温度均匀性可设定为±3~±5℃以内、化霜时箱内温度短时升高可设定不超过5~9℃，满足不同的需求；
▲ | 4、智能自动热气除霜系统及化霜水处理系统，全热气除霜，无电热部件，安全性高，智能自动化霜控制，有效减少手工除霜频率；
5、具有运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色；
▲ | 6、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警、冷凝器脏报警等；
7、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警，远程报警接口，可选APP推送报警；
▲ | 8、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；
▲ | 9、采用HC环保制冷剂和制冷系统，真正完全绿色环保，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂不能高于150g；
▲ | 10、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量；
▲ | 11、PT100高精度传感器，有效保证温控的准确性;
12、后备电池设计，断电后持续报警并显示箱内实时温度48小时以上；
▲ | 13、内胆不锈钢，外壳喷涂钢板设计，防腐可靠，易于清洁；
▲ | 14、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁（四把钥匙）及配置挂锁，实现多人管理；
15、LBA无氟发泡整体PU保温层，厚度≥70mm，两层密封，密封保温效果好，环保节能；
16、4层可调搁架设计，满足不同大小物品的存储要求；
17、两个测试孔设计，方便实验使用和监控箱内温度；
18、EBM风机，电脑板智能控制运行；
19、万向脚轮+底脚设计，便于移动和锁定调平；
▲ | 20、特殊平衡孔模块设计，开门更轻松；
▲ | 21、配置RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯；
▲ | 22、具有数据上传/下载功能，可选配USB接口、物联模块，通过USB接口下载和网络上传箱内设置、温度、报警记录等；
23、可选配温度记录仪、打印机、USB接口、NFC打卡电磁锁，实现温度数据的纸质保存、打印，通过USB数据接口端口导出全部数据，实现数据的可追溯性，NFC打卡开锁更安全保障；
24、可选配不锈钢搁板、塑料血筐；
25、医疗器械注册证、CE认证
高压灭菌器（1台）
▲ | 1生产厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证（不允许借用第三方资质）
2.容量:54L，立式结构,底部带脚轮
3.灭菌腔材料:SUS304不锈钢
4.独创开关盖方式：一键解锁（点击开盖键），上掀开盖，轻压腔盖，感应锁盖（自动锁紧腔盖）:
5时间范围:灭菌时间:1-5688分钟,融化时间:1-5688分钟,保温时间:1-8787分钟，定时器预置范围：0-6天延迟
▲ | 6.温度和压力: 最高工作温度≥138℃ 设计压力0.35Mpa,安全阀起跳压力≥0.31Mpa
▲ | 7.液晶显示：支持中英文多语种显示，各种灭菌状态一目了然，优于传统的数码管显示方式
8.记忆存储系统:可记忆存储60条灭菌程序
9.六级排汽方式：灭菌结束完成后，排气阀可按设定的六级排汽速度排汽，同时在排气过程中排汽速度可随时进行手动调整，优于传统的全排，不排，微排等排气方式。
10.USB存储功能：可插入U盘存储数据，
11.集汽瓶：内置双蒸汽集汽瓶，不会影响周围环境，前置集汽瓶，方便使用
12. 符合GMP要求权限管理和数据存储功能：具有五级密码权限控制，每级均有独立密码，控制系统存储器可存储500次以上灭菌进程记录（每次灭菌进程记录至少含30条灭菌记录信息），并可查询及打印方便追溯管理
13.标配冷却风扇，灭菌结束可快速降低腔体温度
14附件:不锈钢提篮2个,冷却风扇1套
15.安全装置：
均分柱式锁盖装置，闭盖检查系统：电动式双内锁：冷却锁OPEN温度：缺水保护 过压双重保护： 自动故障检测系统、后台安全测试程序， 温度监控 漏电、过流与短路保护
16.节省空间：实验室位置有限，要求仪器占地面积低于0.36平方米(长★宽)
17生产厂家具有医疗器械（灭菌设备）生产许可证
团队2设备
全自动高压蒸汽灭菌锅(1套)
1、适用范围;液体培养基、枪头盒、无菌衣、裸露器械、实芯金属器械等需要灭菌的场合；
▲ | 2、结构容积：立式结构底部带脚轮，容积80L，DN350*895H；
3、容器材质：06Cr19Ni10(SUS30408)，腔内满足GMP的0.4um以下镜面抛光表面处理工艺；
4：设计压力和温度：设计压力≧0.42Mpa，设计温度≧150℃，安全阀整定压力≧0.26Mpa；
5、容器快开门：上翻盖快速拨杆联锁，口部钢圈厚度≧38mm，盖部钢圈厚度≧24mm，并提供实物测量和设计截图佐证；
6、安全联锁装置：圆周均布锁紧爪锁紧结构，锁紧爪≧12个，可保证联锁安全和长期使用不变形（广义轴定律1/4圆内3个爪）；
▲ | 7、正负压密封：在灭菌降温过程中会形成真空，环境的带菌空气会通过密封圈部被吸入容器内部，正负压密封可以有效的保护样品不受污染；
8、控制系统：采用智能ARM内核系统,通过模糊PID控制算法可以实现对灭菌过程的全自动控制，实时检测系统故障和操作错误，并通过故障代码指导使用和维修；
▲ | 9、灭菌温度和压力：最高135℃（可要求138℃）、0.25Mpa（GB8599国标要求）；
10、显示分辨率及均匀度：温度±0.1℃，压力±0.1Kpa；
11、温度设定：灭菌温度范围105℃∽135（可要求138）℃，溶解温度范围60℃~102℃，保温温度范围45℃~65℃，解锁温度范围60℃~95℃；
12、时间设定：灭菌时间范围1-300min，溶解时间范围1-300min，保温时间固定72小时，干燥时间范围10∽600分钟；
13、纯蒸汽检测:用户可根据需要设置冷空气排除方式，有超压定时排气和多次脉动排气饱和自检方式两种，确保灭菌用蒸汽纯度。
14、排气方式：100℃∽120℃可设置，有不排、12级脉动微排、全排三类方式，排气过程中可随时通过排气按键调整排气等级和方式，也可设置为正压补偿；
15、灭菌模式：A1、A2液体、A3液体废弃物，B1、B2液体+保温，C1溶解，C2溶解+保温，D1器械，D2器械，F1 自清洗；
16、流程控制：自动控制注水—升温—蒸汽自检（智能脉动排气）—加压—灭菌—减压—保温—冷却—结束，显示”End“并蜂鸣提示；
17、保温功能：带灭菌后保温功能，以防止琼脂糖灭菌后降温固化无法分装；
18、F0值功能：内置F0值计算并生成灭菌报告，可预设过程F0值或灭菌F0值两种计算方式；可在灭菌时间过长时依据灭菌对象的F0值直接结束灭菌；
19、预热温度设定范围：45℃∽80℃可设定，预约和预热同时启用时，预约倒计时结束前60分钟自动开始预热、单预热时用户按下灭菌启动键开始预热；
20、本设备还具备语音引导、储存系统、用户管理、预约功能、校验支持、物品监控、自动补水、废汽处理、设备安全状态安全联锁保护：立体维度联锁检测、缺水保护、超压与超温保护、电气安全等功能
21、标配大容量Flash存储模块并USB导出、不锈钢提篮2个、内排废汽冷却壶1个、二次汽水收集桶1个、排水管1根、废气排气管1根、排水方盘1个。
22、选配打印套装打印灭菌报告、不锈钢带底提篮、废弃物不锈钢提桶；免费选配公共管道自动进水；
备注：本清单中所列的参考品牌仅作为说明并没有限制性，如出现了参考品牌则默认添加“或相当于”字样。