## Sheet1
附件一：
4℃ 冰箱（1台）
1. 微电脑控制，数字温度显示，调整增量为0.1℃，实现2~8℃冷藏柜的温度控制。
2. 有效容积：732L。
3. 外箱尺寸(W×D×H)：1200×668×1950mm。
4. 内箱尺寸(W×D×H)：1120×523×1375mm。
5. 净重：180kg。
6. 功率：356W。
7. 外部材料：电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂。
8. 内部材料：电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂。
9. 检测孔1个(32mm左侧一处)。
10. 配备脚轮，自带止动装置。脚轮设计便于机器移动，底角设计固定方便。
11. 电源(V/Hz)：单相220V/50Hz。198～242V宽电压设计，电压不稳的地区也可以使用。
▲ | 12. 进口品牌变频压缩机。带有1个进口品牌交流冷凝风机，冷却效果好，且噪音低。
13. HC制冷剂：R290。
▲ | 14. 左右推拉式外门2扇，带热反射膜的双层平移玻璃门设计，有效防止紫外线和热量进入箱内，大视觉设计，清晰观察箱内物品；开门方便，可在狭小空间内操作，节省空间。
▲ | 15. 柜内采用4个进口品牌交流蒸发风机，强制风冷循环，柜内温度稳定，即使负荷较大，也能迅速制冷。
▲ | 16. 循环除霜系统，即使在除霜时仍然保证柜内温度在使用要求范围内。
17. 控制器功能：可以实现开机延时保护、压缩机保护、显示屏密码保护等。
18. 带有485接口，可外接网线，MODBUS通信输出温度数据(选配)；设备运行状态及箱内温度可使用USB数据接口导出。
19. 安全装置：多种故障报警，包括高低温报警、门开报警、断电报警、压缩机保护报警、传感器异常报警、蓄电池寿命报警远程报警输出。
20. 标准配置：说明书一本，LED灯1个、钥匙1套、网架5层10个。
21. 冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。
22.由厂家工程师或本地授权代理商工程师上门安装，测试和培训。
负20℃ 冰箱（1台）
1、样式：立式，有效容积：≥531L，温度范围-10°C～-30°C可调节；
▲ | 2、 微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃；
3、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警；
▲ | 4、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口；
▲ | 5、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；
▲ | 6、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时；
▲ | 7、采用HC环保制冷剂和制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂不能高于150g；
8、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量；
9、采用碳氢高效压缩机，更节能环保;
10、德国EBM风机，高效制冷，使用寿命更长；
▲ | 11、设定-30℃的特性点温度均匀性±3℃，全温区温度均匀性±5℃以内；
▲ | 12、立式双门结构，优化嵌入式双密封条设计，密封保温效果好，环保节能；
13、内藏式蒸发器设计，金属喷粉内胆，防腐蚀，制冷快；
14、箱内大空间，搁架间距上下可调，便于存放不同尺寸的物品；
▲ | 15、门锁+锁鼻一体式手把门锁设计，即可一把钥匙一把锁，又可外加挂锁，可随意配置任意挂锁，实现多人管理；
▲ | 16、具有2个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度；
17、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定；
20、可选配圆盘式温度记录仪，RS485或USB接口或USB接口+打印机其一；
▲ | 21、整机输入功率≤300W，耗电量低至3.5Kwh/24h，提供实验室符合CNAS\CMA资质的检验报告。
▲ | 22、稳定运行噪音小于40分贝，提供实验室符合CNAS\CMA资质的检验报告。
▲ | 23、具有完善认证证书，医疗器械注册证、CE认证、UL认证等。
▲ | 23、外部尺寸：940*845*1878mm；
▲ | 24、内部尺寸：704*620*1230mm，内胆材质为电锌板喷粉；
25、配置清单：主机1台，抽屉10个。
26、由厂家工程师或本地授权代理商工程师上门安装，测试和培训。
恒温震荡培养箱（1台）
1、LCD大屏幕背光液晶显示，参数设定、观察清晰直观;操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作；
2、三维一体的偏三轮驱动；
▲ | 3、采用合金轴流风机，横置贯穿整个出风口设计；
4、具有超温报警功能及异常情况自动断电功能，具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题；
5、中空钢化玻璃门，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况
▲ | 6、内衬采用圆弧角（R角）镜面不锈钢设计，不容易滋生细菌、防腐蚀；
▲ | 7、精选进口优质压缩机，无氟环保制冷剂，噪音低、制冷效果好，确保设备在低温状态下长时间稳定运行；
▲ | 8、配备滤波器磁环，减少外界和自身对机器稳定性的干扰；
9、人性化设计的开门即停功能，使用更加安全便捷；
10、具有紫外线灭菌功能；
▲ | 11、配备光照系统，可做植物和藻类的研究；
12、双层摇板，使用空间大，立式设计，节省占地空间；
13、配备高质伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强；
▲ | 14、独特定时除霜功能，1~250秒可自由设定，除霜间隔30 ~600分钟可调，能确保长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰；
15、配备调节支撑脚，同时配备滚轮，方便移动、搬运机器；
16、专业设计的侧面透气孔，满足样品对氧气的需求；
17、夹具为一次成型塑胶夹具，方便单手取放样品瓶；
▲ | 18、空载振荡频率 10-320rpm（现场需要测试运转稳定方可验收）；
19、振荡频率精度 ±1rpm；
20、摇板振幅 Ф26mm；
21、温控范围 4℃～60℃（在室温23℃～25℃）；
22、温度调节精度 ±0.1℃；
23、温度均匀度 ±1℃ （at37℃）；
▲ | 24、光照强度 16000LX可选；
25、箱体内部 R角（圆弧角）；
▲ | 26、塑胶夹具容量 2000ml×14；
27、定时范围 0-999.9小时；
28、配置清单：主机1台，试管架2个，粘板2块。
29、由厂家工程师或本地授权代理商工程师上门安装，测试和培训。
备注：本清单中所列的参考品牌仅作为说明并没有限制性，如出现了参考品牌则默认添加“或相当于”字样。