智云心电采集与管理系统项目需求

- 项目名称

项目名称：智云心电采集与管理系统项目

- 项目内容

本项目建设的系统利用物联网技术实时从终端监护设备采集老年人心电数据，实现数据的快速传输、集中存储与智能分析，提升服务一体化平台对心血管健康的综合监测与管理能力。通过系统的双向通讯功能，可实现心电数据的实时上传与设备控制，确保数据采集、分析到存储的全流程稳定可靠。系统还支持多种电生理检查数据导入、动态质控管理、危急值智能提醒等功能，进一步提升心电监测的准确性和响应速度。

此外，系统提供的多层次权限管理、操作日志跟踪以及数据挖掘与统计功能，使其不仅满足临床诊疗的需求，还能为科研数据分析提供强大的支持。通过与智慧医养康一体化平台的深度集成，系统为多机构、跨部门的协作和老年人心电健康管理提供了全面解决方案，全面提升平台的整体功能和服务能力。

| 序号 | 名称 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智云心电采集与管理系统 | 详见“三.详细配置参数” | 1套 |

- 详细配置参数

3.1. 心电数据采集、管理与安全控制模块

（一）功能描述

| 序号 | 指标项 | 技术规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 心电数据采集、管理与安全控制模块 | 采用HL7国际标准，支持XML格式的数据传输，具备与HIS系统的数据交换功能。 |
| 2 |  | 提供多机构、多层级的管理模式，可实现心电数据的独立管理与多院区协同。 |
| 3 |  | 支持系统内的数据安全与备份机制，包括手动、自动备份和操作日志记录，确保数据的完整性和安全性。 |
| 4 |  | 提供分级权限管理系统，用户操作权限可自定义，支持审核追溯，保障数据使用的合规性。 |

- （二）具体功能及架构要求

- 采用符合HL7国际标准的系统架构、计算机技术和网 络技术，以保证系统的先进性；系统的数据传输全面支持XML格式的结构化心电图数据传输标准。

- 要求与医院的HIS系统实现连接和数据交换。

- 系统内的资料不得因软件或者硬件的故障而丢失，系统内的资料不得在未经授权的情况被设立、修改和拷贝。

- 为临床医生提供WEB浏览功能：能实现网络化查询。

- 支持数据的手动备份、自动备份。

- 具备消息有声提醒功能，支持危急值消息、新检查消息、计费消息及系统消息等有声提醒通知，且用户能自定义相应的提示音

- 具备医嘱信息下载和匹配功能，支持与心电图机的双向通讯功能，同时支持有线和无线传输，即可将患者检查申请单信息直接传输到心电图机，心电图机也可将携带申请单信息的检查上传回心电网络系统。

- 支持直接从采集终端心电图机获取原始结构化数据，并可对于传入系统的有干扰波形进行再次滤波调节。

- 可支持动态心电图、运动平板、动态血压等多种电生理检查结果导入和调阅，并可完成同一患者多个诊断报告的数据整合。

- 提供各种操作日志的保存、查看功能：包括删除、上传、下发、修改、导出、调阅、打印等操作。

- 具备Insight View数据挖掘和管理功能模块，支持心电图检查效率报表、检查质量报表及设备利用率报表展示功能。

- 整套系统支持创建完全独立的心电数据科研站点，可完全独立操作使用，且不影响正常心电图判图出报告的使用。

- 整套系统通过中国电子信创“PK”适配认证，可运行在100%国内自主研发的操作系统和计算机上，数据安全可控。

- 同一套系统支持对多机构进行独立管理，并可对多个机构之间进行多维度多层级的上下级关系的自定义设置，全面满足多院区、医联体/医共体、医疗集团等多机构心电中心建设等的未来发展需要。

- 3.2. 心电生理信息标准质控与临床应用模块

（一）功能描述

| 序号 | 指标项 | 技术规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 心电生理信息标准质控与 临床应用模块 | 支持心电数据的采集、分析、报告生成与编辑，提供全面的心电诊断功能，如起搏器信号检测、危急值预警提醒等。 |
| 2 |  | 提供智能化心电数据处理工具，包括动态心电、运动平板、动态血压等多种电生理检查结果的导入和整合。 |
| 3 |  | 支持标准化质控管理，具备可定制的报告模板和个性化的波形展示功能，满足不同患者的个性化需求。 |
| 4 |  | 提供远程会诊功能和智能药物实验管理，支持心电报告的标准化输出和与设备的实时数据交互。 |

（二）功能要求

- 具备起搏器信号自动检测和分析，对单腔、双腔起搏钉都有单独的标注通道。

- 心电数据库保存的必须为原始数据，所有记录的心电图波形可无限放大不失真，心电分析系统可以通过系统的低通过滤器功能，显示不同滤波后的波形，且波形不失真。

- 危机值预警提醒功能，支持对危机值通过可视化界面进行自定义配置。

- 报告工作站具有检查采集、编写报告、对比分析、管理统计等功能。

- 提供心电处理测量功能，波形显示、电子标尺测量、新旧病历对比功能、幅值调整、患者数据全数字导入导出功能，走纸速度调整、波形放大等功能。

- 具备心向量图分析及报告功能。

- 自动序列对比及预警功能，能对同一病人的多个历史心电图进行对比。

- 提供丰富的打印报告模板，支持多种报告格式。

- 支持心电波形增益整体调整、胸导及肢导分开调整、基线位置调整功能。

- 支持采集和显示长程全息心电图，即超过10秒的静息心电图数据。

- 测量矩阵数据功能演示，任意选中一例心电图检查，系统除了能自动测量出心室率、心房率、PR、QRS、 QT、 QTc以及PRT轴等数据以外，还可以检索出每个导联的测量矩阵值，每个导联的测量矩阵值不低于50个。

- 具备左右手导联反接识别及纠正功能。

- 具备特殊心电图专用标识功能，支持针对非同步十八导、儿童心电图或右心位等特殊心电图的导联标识进行自定义修改。

- 具备智能药物实验专项程序功能，支持药物实验多份心电图检查波形同屏查看，支持药物实验多份心电图报告合并功能，并支持客户自定义定制药物实验方案功能。

- 具备心电图检查标准质控模块：

- 支持创建自定义的质控任务：包括指定质量时间范围、被质控对象、质控比例、质控专家等。

- 支持对用户设置单独的质控专家权限。

- 支持对质控的检查进行合格/不合格判定及质控意见输入的功能。

- 支持对质控不合格检查进行纠正任务自动分发的功能。

- 支持对质控不合格检查进行纠正编辑的功能。

- 具备心电数据及心电报告收藏功能，支持创建自定义收藏类型，以及对检查进行分类收藏的功能。

- 具备报告模式智能编辑功能，支持由临床心电图操作者完全自定义检查报告格式，通过可视化界面进行拖拽式布局和编辑，并进行不同的命名设定和保存，以满足不同类型患者的不同检查需要

- 支持远程会诊，可实现重要、疑难心电图的专家远程会诊，且可以根据需要指定会诊医生，支持会诊原因的录入以及查看。

- 支持与床旁监护仪等具备心电数据设备导入心电原始数据

- 可识别并接受联入系统内的床旁监护仪的原始心电数据（非波形图片），并能根据临床要求，对任意被选取的10秒心电波形数据进行标准十二导心电图采集分析，并出具标准心电图报告。

- 3.3. 心电数据科研分析与数据挖掘模块

（一）功能描述

| 序号 | 指标项 | 技术规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 心电数据 科研分析与 数据挖掘模块 | 提供数据挖掘与分析功能模块，包括检查效率、质量报表、设备利用率报表等，支持科研站点的独立创建和应用。 |
| 2 |  | 支持多维度数据检索与统计分析，用户可自定义检索条件并输出多种统计报表，支持科研数据管理。 |
| 3 |  | 具备智能报告模式编辑功能，可灵活配置不同的报告格式，以适应不同临床和科研需求。 |

（二）功能要求

- 具有完整的分级权限管理系统，系统管理员可对不同的人员授予不同的权限，使用者只能做已授权的操作。

- 任一系统操作（如调阅病例、修改病人信息、输入诊断、界面调整、修改诊断语句等）都可进行单独权限设置。

- 全面的自定义检索及统计功能

- 可根据实际需要，可任意设置检索条件并进行统计，如患者姓名、性别、ID号、检查时间、工作量、心电图测量值统计、按诊断结论统计、也支持模糊检索及自由组合检索。（举例：2014年1月份到12月份，年龄≥60岁，女性，心肌缺血，V5导联ST段下降≥0.1mv的病人）。

- 用户可以自定义搜索，也可以复制自定义搜索。

- 可对所有进入系统的心电图数据进行采集信号质量检索，至少支持5种以上采集质量参数的检索，进一步分析和优化全院心电图诊疗的质控管理。

- 可统计收费及材料情况并输出报告。

- 主任医生可以监控今天科室的工作状态，以及按年、按月、按天查看科室或某医生的工作量趋势。

- 可统计各检查设备工作量及医生工作量并输出报告。可进行病种、诊断结论的统计。

- 可统计申请科室的开单情况并输出报告。

- 支持药物实验模块的报告数据化。

- 项目工期

合同签订日起12个月。

- 集成技术及实施服务要求

项目实施期内承建商提供专职工程师负责本项目实施，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括系统配置培训、用户培训，并保证培训效果。

验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收工作。

- 后续维护服务

本项目软件维护期从软件验收合格之日算起，期限为24个月。在维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及功能的局部改进完善、故障情况下的现场问题解决。

维保期内承建商为院方提供专职技术人员进行维护服务，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

在维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

超过维护期的，双方另行协商签订维护合同，其中软件部分年维护费不超过合同软件部分金额的8%。

- 合同款支付方式

(一)合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。

(二)项目验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票以及《售后服务履约承诺函》后，支付合同总金额的70%。