## 目录
序号 | 目录
1 | 神经外科器械一批（包一）
2 | 泌尿外科器械一批
3 | 咽喉头颈外科器械一批（包一）
4 | 咽喉头颈外科器械一批（包二）
5 | 咽喉头颈外科器械一批（包三）
6 | 烧伤与创面修复科器械一批
7 | 肾移植科器械一批
8 | 眼科器械一批
9 | 日间手术室器械一批（包一）
10 | 日间手术室器械一批（包二）
11 | 日间手术室器械一批（包三）
12 | 手术室器械一批（包一）
13 | 手术室器械一批（包二）
14 | 手术室器械一批（包三）
15 | 手术室器械一批（包四）
16 | 手术室器械一批（包五）
17 | 手术室器械一批（包六）
18 | 手术室器械一批（包七）
19 | 手术室器械一批（包八）
20 | 关节骨病及创伤科器械一批
21 | 肾内一科器械一批
22 | 医学模拟教育中心器械一批
23 | 神经外科器械一批（包二）
24 | 口腔颌面外科器械一批
25 | 咽喉头颈外科器械一批（包四）

## 1、神经外科（包一）
1. 神经外科器械一批（包一）
序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 永不粘双极镊 | 总长度：约21.0cm，工作长度：约9.5cm,镊尖0.4*5.0mm，10°向上倾斜 | 件 | 1
2 | 永不粘双极镊 | 总长度：约17.0cm,工作长度：约5.5cm，镊尖长度约6mm，镊尖约0.2mm | 件 | 1
3 | 永不粘双极镊 | 总长度：约23.0cm，工作长度：约11.5cm，镊尖长度约6mm，镊尖约0.4mm | 件 | 1
4 | 永不粘双极镊 | 总长度：23.0cm，工作长度：11.5cm,镊尖长度3mm，镊尖0.5mm | 件 | 1
5 | 永不粘双极镊 | 总长度：约20.0cm，工作长度：约8.5cm，镊尖长度约6mm,镊尖约1.0mm | 件 | 1
6 | 永不粘双极镊 | 总长度：约23.0cm,工作长度：约11.5cm，镊尖长度约6mm,镊尖约1.0mm | 件 | 1

## 2、泌尿外科
2、泌尿外科器械一批
序号 | 科室 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 泌尿外科 | 双极电切镜 | 技术参数 一、镜体 1、工作长度≥302mm左右 2、直径≥4mm左右 3、视角：30° 4、可高温高压灭菌 二、电切镜外鞘 1、直径≥26FR左右 2、可360度旋转 3、可连续冲洗 4、可高温高压灭菌 三、电切镜内鞘 1、直径≥24 FR左右 2、可连续冲洗 3、镜鞘陶瓷头绝缘，可有效防止电流外泄 4、可高温高压灭菌 四、工作手件 1、被动式工作模式（静止时电切环在镜鞘内） 2、可高温高压灭菌 五、手术电极 1、双极环形手术电极，30度左右 2、可高温高压灭菌 配置清单： 光学试管镜 五支 电切镜，外管鞘，连续冲洗，可360度旋转 五支 电切镜，内管鞘，连续冲洗 五支 闭孔器 五支 被动式工作手件 五支 双极高频电缆线长3M 五根 | 套 | 5

## 3、咽喉头颈外科（包一）
3、咽喉头颈外科器械一批（包一）
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 扩张憩室镜 | 长度24cm左右,带转接器用于排烟吸引管 | 个 | 1
2 | 光纤导管 | 用于末端照明，工作长度14cm左右 | 个 | 1
3 | 吸引管 | 用于排烟，用于激光治疗，外径3mm左右 | 个 | 1
4 | 吸引管 | 用于排烟，扁平，规格6×3mm左右 | 个 | 1

## 4、咽喉头颈外科(包二）
4、咽喉头颈外科器械一批(包二）
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 喉息肉钳 | 直形/上下开口/Φ2.5左右 | 个 | 2
2 | 喉息肉钳 | 左弯/上下开口/Φ2.5左右 | 个 | 2
3 | 喉息肉钳 | 右弯/上下开口/Φ2.5左右 | 个 | 2
4 | 喉分离钳 | 直形/上下开口/5*0.5*0.7/有创 | 个 | 2
5 | 喉分离钳 | 上弯/前后开口/9*0.7*0.9/有创 | 个 | 2
6 | 喉分离钳 | 左弯/上下开口/5*0.5*0.7/有创 | 个 | 2
7 | 喉粘膜钳 | 上翘45°/正向/5*2.6*0.8/无创 | 个 | 2
8 | 显微喉剪 | 上翘20°/精细 | 个 | 2
9 | 刀柄 | 钳式 | 个 | 2
10 | 显微喉刀 | 镰状 | 个 | 2
11 | 喉内镜 | 12°，Φ4*185mm左右 | 个 | 2

## 5、咽喉头颈外科（包三）
5、咽喉头颈外科器械一批(包三）
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 开口器成套手术器械 | 1、开口器支架长度123mm左右宽度158mm左右，前后开口度0～40mm左右。拉钩深度调节距离0~90mm左右，拉勾专用座可调节角度0～35°左右倾斜度的调节。 2、压舌板长度210mm左右的，宽度31mm左右，调节处宽度116mm左右，压舌板在手术支架上下可调节在50～60mm之间。压舌板与专用齿条的前后差在10mm，导光专用槽10mm左右。 3、导光夹的照度大于3800XL，导光引导装置宽度10mm左右。应与压舌板专用槽相配合。 4、连接桥插人孔15mm左右，插入头15mm左右，调节角度35度正负5度。 5、胸托可调节角度0～50度左右之间。前端用合金和硅胶进行阻尼。 配置： 支架 1只 胸托 1副 导光管 1支 导光引导装置 1只 吸引管 1支 带锁头喉部撑开拉钩 1支 喉部撑开拉钩 1支 右拉钩 1块 拉钩 1块 颚咽成形拉钩 1块 左拉钩 1块 连接桥 1只 导光夹 1只 导光管夹头 1只 吸烟管 1支 | 套 | 1
2 | 声带手术器械包 | 耳鼻喉用扩张器（侧开式弧形）1支： 前端口径φ14mm×16mm左右,后端口径φ28mm×26mm左右，有效工作长度≥135mm左右，弧度25°±2°,能减轻病人在手术中的二次伤害，内镜专用通道7.5mm左右，内窥镜专用插座与喉镜的可视匹配度不低于90%，单配专用内窥镜摄像机接口，医生可在显示器直视下操作手术。 耳鼻喉用扩张器（弧形可调）1支： 前端口径φ14mm×16mm左右,后端口径φ28mm×26mm左右，有效工作长度≥135mm左右，弧度25°±2°，上下镜鞘可调范围≥5mm左右。能减轻病人在手术中的二次伤害，内镜专用通道7.5mm，内窥镜专用插座与喉镜的可视匹配度不低于90%，单配专用内窥镜摄像机接口，医生可在显示器直视下操作手术。 W0002护胸板1套： 万向固定调节装置可调节横向任何方位及固定，高度580±10左右，三连接横杆长250mm±10mm左右，上下升降长112±10mm左右，纵向调节装置可调节0-45°左右，上下调节0-150mm左右 显微喉钳1把：弧度25°±3°，头部≥φ2.5mm，直型 显微喉钳1把：弧度25°±3°，头部≥φ2.5mm，上翘型 喉粘膜钳1把：弧度25°±3°，头部倒三角上翘型 喉粘膜钳1把：弧度25°±3°，头部倒三角左弯型 喉粘膜钳1把：弧度25°±3°，头部倒三角右弯型 显微喉剪1把：弧度25°±3°，头部直型显微喉剪1把：弧度25°±3°，头部右弯型 显微喉剪1把：弧度25°±3°，头部上翘型 显微持针钳1把：弧度25°±3°，头部网状上翘型 显微喉钳1把：弧度25°±3°，头部左侧开卵圆口 显微喉钳1把：弧度25°±3°，头部右侧开卵圆口 显微喉钩1支：弧度25°±3°，头部90°钩状φ2×250mm 显微喉刀1把：弧度25°±3°，头部镰状φ2×250mm 显微喉刀1把：弧度25°±3°，头部菱形φ2×250mm 显微喉剥离器1支：弧度25°±3°，头部扁平φ2×250mm 喉显微手术器械手柄1把：内孔2.6mm，搭配喉钩、喉刀、剥离器等使用 五官科吸引管1支：弧形25°，φ3mm×230mm，手柄2×12mm 新型冲吸吸引管1套：喉多功能冲吸型，克制喉部出血，φ4mm×220mm 消毒盒1只：尺寸：600×250×100mm，专配消毒盒，合金材质。 鼻窦镜1支：工作长度≥185mm，最大插入部外径（镜体外径）≥4mm，视场角≥59° | 套 | 1
3 | 升降式可调护胸板 | 1.升降式可调护胸板由升降器、星型手轮、调节横杆、托盘、固定夹等组成。转向器采用GB/T1220—2007《不锈钢棒》标准中规定的12Cr18Ni19材料制造。 2.固定夹、调节横杆采用GB/T3280—2007《不锈钢冷轧钢板》标准中规定的20mm厚的不锈钢板制造,夹座凹槽调节围范0-110mm左右。 3.升降器采用GB/T14975-2002《结构用不锈钢无缝钢管和贵重有色合金》标准中所规定材料制造。 4.护胸板的工作高度，临床医生可根据手术需要用升降器控制手柄来调整托盘高度。升降范围120mm±5mm左右。 5.托盘尺寸400mm×270mm左右，托盘在病上可围绕升降器360度转动。托盘在横杆座上360度自转，也可在任意角度进行固定。 6.升降式可调护胸板托盘位置临床医生可根据手术需要用星型手轮和托盘控制器来调整。可在手术床上方有效范围内任意方位、高低进行固定和工作。 7.调节横杆采用不锈钢制造，横杆长450mm左右，可调范围0—200mm左右。 8.星型手轮可控范围0-360度左右。 配置： 升降器 1支 星型手轮 1只 调节横杆 1支 托盘 1只 固定夹 1只 | 套 | 1
4 | 支撑喉镜 | 喉镜用轻质合金制造，镜身长185mm、280mm左右，手柄与镜鞘的角度75-80度左右。前端口尺寸14×12mm左右，舌根凹陷部3mm左右，门牙凹陷部2.5mm左右 配置： 支撑喉镜 185mm,14×12mm 1支 支撑喉镜 280mm,14×12mm 1支 | 个 | 2

## 6、烧伤与创面修复科
6、烧伤与创面修复科器械一批
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 显微镊 | 长150mm,尖宽0.10mm,直左右 | 个 | 9
2 | 显微持针钳 | 长150mm,尖宽0.15mm,直左右 | 个 | 3
3 | 显微持针钳 | 长150mm,尖宽0.15mm,弯左右 | 个 | 3
4 | 显微剪 | 长150mm,刃长6mm,尖宽0.15mm,直左右 | 个 | 3
5 | 显微剪 | 长150mm,刃长6mm,尖宽0.15mm,弯左右 | 个 | 3
6 | 止血钳 | 长125mm,尖宽0.4mm,弯左右 | 个 | 3
7 | 组织剪 | 长125mm,弯，眼用左右 | 个 | 3
8 | 乳突牵开器 | 长50mm，3x4钩左右 | 个 | 3
9 | 止血钳 | 长115mm,直角左右 | 个 | 3

## 7、肾移植科
7、肾移植科器械一批
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 无损伤镊 | 无创组织镊(夹口2mm,直头),长200mm左右 | 个 | 1
2 | 分离钳 | 分离结扎钳(弯头),长200mm左右 | 个 | 1
3 | 哈巴狗 | 显微手术无损伤止血夹，弯头，工作端25MM,总长度65mm左右 | 个 | 2
4 | 持针器 | 碳钨镶片持针器，总长度205MM左右，夹4-6/0缝线 | 个 | 1
5 | 牵开器 | 腹部牵开器，总长度250*200*235MM左右 | 个 | 1
6 | 牵开器 | 腹部牵开器，107*59MM左右 | 个 | 1
7 | 主动脉打孔器 | 主动脉打孔器直径3MM， 140MM左右 | 个 | 2
8 | 主动脉打孔器 | 主动脉打孔器 直径5MM， 140MM左右 | 个 | 2

## 8、眼科手术室
8、眼科手术室器械一批
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 成人开睑器 | 封口/15mm左右 | 个 | 40
2 | 婴幼儿开睑器 | 钢丝式（婴幼儿专用）7*10mm右式 左右 | 个 | 15
3 | 螺旋开睑器 | 可固定封口 | 个 | 5
4 | 遮睫开睑器 | 可固定遮睫/13mm左右 | 个 | 3
5 | 儿童遮睫开睑器 | 可固定遮睫/13mm左右（儿童专用） | 个 | 2
6 | 角膜固定环 | 13mm-22mm左右 | 个 | 2
7 | 晶体线环 | 手柄式3*8mm左右 | 个 | 6
8 | 注吸器 | 双并管左式6-8# | 个 | 5
9 | 泪点扩张器 | 长锥 | 个 | 10
10 | 泪道探针 | 冲洗式5-9# | 个 | 10
11 | 显微结扎镊 | 直1*2齿.10左右 | 个 | 50
12 | 显微系线镊 | 直平台.12左右 | 个 | 50
13 | 撕囊镊 | 弧形12mm左右 | 个 | 40
14 | 晶体植入镊 | 圆头 | 个 | 10
15 | 夹钉镊 | 反力式 | 个 | 2
16 | 玻切透镜镊 | 反力式 | 个 | 2
17 | 睑板腺囊肿镊 | 大号（优质20*13mm） | 个 | 5
18 | 整形有齿镊 | 直1*2齿 | 个 | 15
19 | 整形无齿镊 | 直平台，12 | 个 | 15
20 | 斜视镊 | 左右式（4*4对齿） | 个 | 6
21 | 斜视镊 | 左右式/平推锁（弯平台0.25唇头钩） | 个 | 6
22 | 斜视镊 | 直式/平推锁（直平台0.25唇头钩） | 个 | 6
23 | 角膜剪 | 弯尖头/14mm左右 | 个 | 35
24 | 囊膜剪 | 弯尖头/12mm左右 | 个 | 6
25 | 巩膜剪 | 弯尖头/20mm左右 | 个 | 10
26 | 眼用手术剪 | 弯尖头 | 个 | 25
27 | 眼用手术剪 | 直尖头（优质） | 个 | 25
28 | 眼用手术剪 | 弯钝头（优质） | 个 | 25
29 | 眼用手术剪 | 直钝头（优质） | 个 | 30
30 | 眼球摘除剪 | 弯钝头（刃长52mm/大弯） | 个 | 2
31 | 显微持针钳 | 弯形/10mm左右 | 个 | 30
32 | 眼用持针钳 | 直网纹（125mm优质） | 个 | 10
33 | 蚊式止血钳 | 弯（125mm优质） | 个 | 15
34 | 巾钳 | 9cm左右 | 个 | 4
35 | 眼窝测量器 | 16-22mm左右 | 个 | 3
36 | 眼用测量器 | 直头（0-20mm）左右 | 个 | 5
37 | 玻切印膜 | 双面刻度/3.5mm/4mm左右 | 个 | 15
38 | 视网膜镊 | 25G鹰嘴式弯膜镊 | 个 | 3
39 | 视网膜镊 | 25G带平台 | 个 | 3
40 | 视网膜镊 | 25G直形无平台 | 个 | 3
41 | 眼内异物勺 | 23G（勺型） | 个 | 3
42 | 眼内异物爪 | 23G（三爪） | 个 | 3
43 | 手术器械手柄 | 双指操作/可互换 | 个 | 3
44 | 鼻中隔咬骨钳 | 枪状2mm–3mm–4mm左右 | 个 | 3
45 | 角膜环钻（国产） | 5mm-9mm左右 | 个 | 30
46 | 眼睑拉钩 | 头宽8mm–12mm左右 | 个 | 10
47 | 深部拉钩 | 开眶式×3齿 | 个 | 5
48 | 斜视钩 | 无孔10mm左右 | 个 | 10
49 | 斜视手术眼球拨板 | 头宽6mm–7.2mm–9.2mm左右 | 个 | 2
50 | 虹膜拉钩 | 1*6式（可重复用） | 个 | 20
51 | 劈核刀 | 直90°1.5mm左右 | 个 | 50
52 | 注吸冲洗器 | 带蓝袖套45°（MTP3.0切口） | 个 | 5
53 | 注吸冲洗器 | 带袖套45°（爱尔康深红色2.2切口） | 个 | 3
54 | 注吸冲洗器 | 带袖套45°（爱尔康深紫色2.8切口） | 个 | 3
55 | 虹膜恢复器 | 双头/0.5mm+1.2mm左右 | 个 | 10
56 | 扳手 | 通用型/ALCON | 个 | 3
57 | 巩膜剥离子 | 双头 | 个 | 2
58 | 刀片夹持器 | 直圆头 | 个 | 5
59 | 刀片夹持器 | 卡槽式（3#） | 个 | 8
60 | 眼用异物吸铁器 | 1.5mm左右 | 个 | 2
61 | 小梁切开器 | 左右式（双头） | 个 | 5
62 | 巩膜压迫器 | 弯大号 | 个 | 2
63 | 巩膜压迫器 | 尖头 | 个 | 3
64 | 巩膜压迫器 | 弯小号 | 个 | 5
65 | 巩膜压迫器 | 尖头127mm左右 | 个 | 5
66 | 眼用刮匙 | 中号2.5mm左右 | 个 | 5
67 | 眼用刮匙 | 小号1.5mm左右 | 个 | 5
68 | 眼睑保护板 | 全长10CM左右 | 个 | 5
69 | 吸引管 | 全长25cm/3mm左右 | 个 | 6
70 | 角膜上皮浸泡环 | 单头/7.5mm–8mm–8.5mm左右 | 个 | 2
71 | 角膜上皮掀瓣器 | 反推式（上皮刮刀） | 个 | 5
72 | 全飞秒用角膜上皮掀瓣器 | 双头/圆弧形+45° | 个 | 5
73 | 全飞秒用显微眼用镊 | 透镜镊头部 | 个 | 5
74 | 全飞秒用器械手柄 | 两片式 | 个 | 2
75 | 全飞秒用器械手柄 | 360度爪片式 | 个 | 2
76 | 硅胶消毒盒 | 大号（长265mm*宽162mm*高27mm）左右 | 个 | 10
77 | 硅胶消毒盒 | 小号（长200mm*宽110mm*高27mm）左右 | 个 | 10
78 | 硅胶消毒盒 | 特小号（长158mm*宽70mm*高25mm）左右 | 个 | 10
79 | 深紫色袖套 | 超乳针头用3.0 | 个 | 20
80 | 硅胶消毒盒 | 中号 | 个 | 15
81 | 头戴放大镜 | LED光源（1.7倍、2.0倍、2.5倍、3.5倍 | 个 | 1

## 9、日间手术中心（包一）
9、日间手术中心器械一批（包一）
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 结扎夹钳 | Φ10×330mm左右 | 个 | 3
2 | 结扎夹钳 | Φ5.5×330mm左右 | 个 | 3
3 | 双极钳 | Φ5×330mm左右 | 个 | 15
4 | 双极线 | 3000mm左右 | 个 | 10
5 | 腔镜剪刀 | Φ5×330mm左右 | 个 | 5
6 | 电钩（黑） | Φ5×330mm左右 | 个 | 10
7 | 扩张器（肌瘤搅碎使用） | Φ10-Φ15mm左右 | 个 | 3
8 | 肌瘤搅碎手柄 | / | 个 | 3
9 | 腔镜持针器 | Φ5×330mm左右 | 个 | 5
10 | 穿刺套管 | Φ15×95mm左右 | 个 | 3
11 | 碎宫器 | Φ15×330mm左右 | 个 | 3
12 | 子宫大抓钳 | Φ10*420mm左右 | 个 | 3
13 | 输尿管取石钳 | N1030A左右 | 个 | 3

## 10、日间手术中心（包二）
10、日间手术中心器械一批（包二）
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 眼科剪 | 10cm左右，弯尖 | 个 | 30
2 | 组织剪 | 14cm左右 | 个 | 30
3 | 组织剪 | 18cm左右 | 个 | 10
4 | 组织剪 | 22cm左右 | 个 | 10
5 | 整形有齿镊 | 14cm左右 | 个 | 30
6 | 整形无齿镊 | 14cm左右 | 个 | 10
7 | 无损伤镊 | 20cm×2mm左右，直，无损伤 | 个 | 20
8 | 不锈钢尺 | 20cm左右 | 个 | 10
9 | 圆规 | 金属 | 个 | 10
10 | 刀柄 | 7# | 个 | 5
11 | 舌头钳 | 17cm左右,直 | 个 | 5
12 | 骨凿 | 230mm*10mm左右 | 个 | 3
13 | 直角钳 | 20cm左右 | 个 | 10
14 | 弯血管钳 | 18cm左右 | 个 | 30
15 | 弯血管钳 | 14cm左右 | 个 | 30
16 | 弯血管钳 | 12.5cm左右 | 个 | 30
17 | 脑科吸引管 | 18cm×Ф2左右，弯 | 个 | 5
18 | 脑科吸引管 | 18cm×Ф1.5左右，弯 | 个 | 5
19 | 显微蚊弯 | 12.5cm左右，弯蚊，有钩，全齿 | 个 | 10
20 | 静脉拉钩 | 30cm×8左右 | 个 | 10

## 11、日间手术中心（包三）
11、日间手术中心器械一批（包三）
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 支撑喉镜 | 参数： 喉镜用轻质合金制造，镜身长190mm左右，手柄与镜鞘的角度75-80度。前端口尺寸15×13mm左右，舌根凹陷部3mm左右，门牙凹陷部2.5mm左右 | 个 | 1
2 | 支撑喉镜 | 参数： 喉镜用轻质合金制造，镜身长180mm左右，手柄与镜鞘的角度75-80度。前端口尺寸20×16mm左右，舌根凹陷部3mm左右，门牙凹陷部2.5mm左右 | 个 | 1
3 | 支撑喉镜 | 参数： 工作长度≥185mm左右，最大插入部外径（镜体外径）≥4mm，视场角≥59° | 个 | 2
4 | 胸托 | 参数： 梅花形手轮用医用塑料注塑而成，应圆滑无毛刺，手轮尺寸64±1mm，涡轮可调范围0-95度±2度，支撑杆Φ15负0.1，阻尼垫用医用硅胶制成Φ7mm左右，应和阻尼座凸出1.5mm左右 | 个 | 3
5 | 导光管 | 参数： 工作长度4×160mm左右，12度斜向发光。插入喉镜后，头部不应挡住喉镜内视线和器械通道，照度大于3500LX | 个 | 3
6 | 吸烟管 | 参数： 前端2mm后端4mm长度175mm左右，插入喉镜后头部不应挡住视线和器械通道，吸烟管在工作时喉镜前端不得有烟雾 | 个 | 3
7 | 五官科吸引管 | 参数： 五官科吸引管工作长度230mm左右，φ4mm带负压片 | 个 | 3
8 | 五官科吸引管 | 参数： 五官科吸引管工作长度230mm左右，φ3mm带负压片 | 个 | 3
9 | 五官科吸引管 | 参数： 五官科吸引管工作长度230mm左右，φ2mm带负压片 | 个 | 3

## 12、手术室（包一）
12. 手术室器械一批（包一）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 高频电极（百克钳开窗型钳芯） | 可以闭合7mm左右以下的血管，重复性器械，配合爱尔博工作站使用 | 个 | 10
2 | 高频电极（百克钳手柄） | 可以闭合7mm左右以下的血管，重复性器械，配合爱尔博工作站使用 | 个 | 10

## 13、手术室（包二）
13. 手术室器械一批（包二）
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 （元） | 数量
1 | 双极镊子（不粘，枪型直身） | 双极镊直形 220mm左右，电极头5*0.6mm（可高温高压消毒） | 个 | 5
2 | 双极镊子（不粘，枪型直身） | 双极镊成角形 220mm左右，电极头宽0.3mm（可高温高压消毒） | 个 | 5
3 | 双极镊子（不粘，枪型直身） | 双极镊成角形 200mm左右，电极头宽0.6*4mm（可高温高压消毒） | 个 | 5
4 | 双极镊子（不粘，枪型直身） | 双极镊成角形 220mm左右，0.4*5mm90° 电极头成角向下（可高温高压消毒） | 个 | 2
5 | 双极镊子（不粘，枪型直身） | 双极镊成角形 220mm左右， 电极头宽0.6mm（可高温高压消毒） | 个 | 5
6 | 双极镊子（蓝色，枪型直身） | 双极镊220mm左右 刺刀状 直形尖端1.0mm 平插（可高温高压消毒） | 个 | 20
7 | 镊子导线 | 双极电缆3m左右 平插，发生器端：双香蕉插（可高温高压消毒） | 个 | 30

## 14、手术室（包三）
14、手术室器械一批(包三）
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求
1 | 手术剪 | 18cm左右直尖圆
2 | 组织剪 | 18cm左右弯
3 | 组织剪 | 22cm左右弯
4 | 综合组织剪 | 18cm左右弯
5 | 综合组织剪 | 20cm左右弯
6 | 综合组织剪 | 22cm左右弯
7 | 综合组织剪 | 25cm左右弯
8 | 特快型综合剪 | 22/25cm左右弯头
9 | 眼用剪 | 100㎜左右弯尖头
10 | 止血钳 | 12.5cm左右弯全齿
11 | 止血钳 | 14cm左右弯全齿
12 | 止血钳 | 18cm左右弯全齿
13 | 止血钳 | 24cm左右弯全齿
14 | 止血钳 | 18cm左右直有齿
15 | 止血钳 | 22cm左右直有齿
16 | 止血钳 | 24cm左右直有齿
17 | 胸腔止血钳 | 25cm左右弯全齿
18 | 分离结扎钳 | 20cm左右弯半齿
19 | 分离结扎钳 | 18cm左右角弯半齿90°×15
20 | 分离结扎钳 | 24cm左右角弯半齿90°×15
21 | 组织钳 | 18cm左右
22 | 组织钳 | 20cm左右
23 | 肠钳 | 25cm左右直斜齿
24 | 肠钳 | 25cm左右弯斜齿
25 | 海绵钳 | 25cm左右弯有齿头宽8
26 | 海绵钳 | 25cm左右弯有齿头宽12
27 | 海绵钳 | 25cm左右直有齿头宽12
28 | 海绵钳 | 25cm左右直无齿头宽12
29 | 海绵钳 | 25cm左右弯无齿头宽12
30 | 持针钳 | 16cm左右细针
31 | 持针钳 | 18cm左右细针
32 | 镶片持针钳 | 20cm左右直细针/0.3
33 | 镶片持针钳 | 25cm左右直细针/0.3
34 | 镶片持针钳 | 22cm左右直窄细针/0.2
35 | 镶片持针钳 | 26cm左右直窄细针/0.3
36 | 帕巾钳 | 11cm左右尖头
37 | 帕巾钳 | 14cm左右尖头
38 | 敷料镊 | 12.5cm左右横齿
39 | 敷料镊 | 25cm左右横齿
40 | 敷料镊 | 12.5cm左右有钩
41 | 精细镊 | 14cm左右整形镊有钩0.8
42 | 精细镊 | 14cm左右整形镊无钩0.8
43 | 精细镊 | 20cm左右胸腔镊/直有钩
44 | 无损伤镊 | 20cm左右直形/凹凸齿头宽2.8
45 | 无损伤镊 | 22cm左右直形/凹凸齿头宽2.8
46 | 无损伤镊 | 25cm左右直形/凹凸齿头宽2.8
47 | 手术刀柄 | 3#/4#/7#左右
48 | 无损伤止血钳 | 22cm左右直双齿
49 | 无损伤止血钳 | 22cm左右/双角弯45°×35/单齿
50 | 无损伤主动脉钳 | 22cm左右/双角弯45°×30
51 | 无损伤侧壁钳 | 20cm左右/双角弯80°×53
52 | 止血夹 | 各式
53 | 腹腔吸引管 | 20cm左右直形圆头/直径10
54 | 腹腔吸引管 | 26cm左右直形圆头/直径10/短套管
55 | 组织拉钩 | 26/28厘米左右同向直角
56 | 静脉拉钩 | 22厘米左右
57 | 深部拉钩 | 20cm左右/板式/叶宽24×100
58 | 深部拉钩 | 25cm左右/板式/叶宽36×115
59 | 深部拉钩 | 30cm左右/板式/叶宽48×152
60 | 三角肺叶钳 | 20㎝左右直有齿/头宽12/18
61 | 双关节咬骨钳 | 22cm左右角弯/30°/尖头
62 | 双关节咬骨钳 | 22cm左右直圆头/刃8
63 | 双关节咬骨钳 | 16cm左右角弯/20°/尖头
64 | 双关节咬骨钳 | 22cm左右侧角40°/刃3
65 | 双关节咬骨钳 | 22cm左右侧角40°/圆头
66 | 上口式椎板咬骨钳 | 超薄型21㎝×90°刃3左右
67 | 上口式椎板咬骨钳 | 超薄型21㎝×90°刃5左右
68 | 上口式椎板咬骨钳 | 超薄型21㎝×130°刃2左右
69 | 上口式椎板咬骨钳 | 超薄型21㎝×130°刃3左右
70 | 上口式椎板咬骨钳 | 超薄型21㎝×130°刃5左右
71 | 髓核钳 | 20㎝左右直头部2.5×10
72 | 髓核钳 | 20㎝左右直头部3×10
73 | 髓核钳 | 20㎝左右直头部4×10
74 | 髓核钳 | 20㎝左右上弯头部2.5×10
75 | 髓核钳 | 20㎝左右上弯头部3×10
76 | 髓核钳 | 20㎝左右上弯头部4×10
77 | 骨刮匙 | 23㎝左右直/匙形/头宽2/3/4/5
78 | 骨刮匙 | 23㎝左右前角弯/10°/20°/匙形/头宽2/3/4
79 | 骨刮匙（胶木柄） | 30㎝左右前角弯/15°/方形/头宽3
80 | 骨膜剥离器 | 24㎝左右弯/弯/弹性
81 | 骨膜剥离器 | 27㎝左右直角/弯/弹性
82 | 骨膜剥离器 | 28㎝左右弯/圆刃/重切削型/刃宽16
83 | 骨膜剥离器 | 28㎝左右弯/圆刃/重切削型/刃宽24
84 | 骨膜剥离器 | 28㎝左右直/圆刃/重切削型/刃宽16
85 | 骨膜剥离器 | 28㎝左右直/圆刃/重切削型/刃宽24
86 | 骨膜剥离器 | 20-23㎝左右平刃/刃宽12/16/20
87 | 截骨刀 | 23㎝左右直/平刃/刃宽8/10/12/18
88 | 骨锤 | 22㎝左右球平面140g/270g/450g
89 | 钢丝剪 | 18㎝左右单关节/老虎头
90 | 钢丝剪 | 28cm左右/双关节/圆头/交错刃
91 | 钢丝结扎钳 | 18㎝左右
92 | 骨挫 | 25㎝左右枪形/圆头/尖头
93 | 显微剪 | 16㎝左右直/弯
94 | 显微持针钳 | 16㎝左右直/弯/头宽0.2/0.4/带锁
95 | 显微镊 | 16㎝左右直/弯/头宽0.3/带锁
96 | 微血管止血钳 | 12.5㎝左右直/弯全齿
97 | 整形剪 | 精细剪14㎝左右弯窄头
98 | 整形拉钩 | 皮肤拉钩16㎝左右/双爪/锐/圆柄
99 | 整形拉钩 | 皮肤拉钩16㎝左右/双爪/钝/圆柄
100 | 侧孔吸引头（平头） | 直径1.5-5.0×160㎜左右
101 | 侧孔吸引头（平头） | 直径2.0-5.0×230㎜左右
102 | 侧孔吸引头（平头） | 直径2.0-5.0×260㎜左右
103 | 显微组织剪 | 160㎜左右枪型簧式，头端弯/直工作端110㎜
104 | 显微刮匙 | 直型/弯型环形锐口2.0-4.0㎜左右
105 | 剖宫产切口钳 | 20cm左右直
106 | 乳突牵开器 | 固定式/3Í3钩/锐左右
107 | 乳突牵开器 | 活动式/4Í4钩/锐左右
108 | 金冠剪 | 11cm左右直
109 | 骨科拉钩 | 骨钩/22cm/钩式/H22左右
110 | 椎板牵开器 | 17cm左右/固定式/单钩/直角弯/H40
111 | 椎板牵开器 | 17cm左右/固定式/单钩/直角弯/H60
112 | 椎板牵开器 | 30cm左右/活动式/5Í5钩/直锐
113 | 椎板牵开器 | 30cm左右/活动式/5Í6钩/直钝
114 | 开口器 | 麻醉式/左
114 | 开口器 | 麻醉式/右
114 | 开口器 | 带柄式
115 | 无菌克氏针 | 金属骨针/锥三角刃直径0.8Í230mm无菌左右
116 | 无菌克氏针 | 金属骨针/锥三角刃直径1.0Í230mm无菌左右
117 | 无菌克氏针 | 金属骨针/锥三角刃直径1.5Í230mm无菌左右
118 | 无菌克氏针 | 金属骨针/锥三角刃直径2.0Í230mm无菌左右
118 | 无菌克氏针 | 金属骨针/锥三角刃直径2.5Í230mm无菌左右
119 | 无菌克氏针 | 金属骨针/锥三角刃直径3.0Í230mm无菌左右
200 | 无菌克氏针 | 金属骨针/锥三角刃直径3.5Í230mm无菌左右
201 | 无菌克氏针 | 金属骨针/锥三角刃直径4.0Í230mm无菌左右
202 | 扎丝 | 扎丝/直径0.4/30g
203 | 扎丝 | 扎丝/直径0.8/30g
203 | 扎丝 | 扎丝/直径1.0/30g
204 | 扎丝 | 扎丝/直径1.2/30g
205 | 无损伤肺动脉钳 | 25cm左右/角弯55°×45/1Í2齿
206 | 无损伤阻断钳 | 26cm左右/圆弯/70×65/1Í2齿

## 15、手术室（包四）
15、手术室器械一批(包四）
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求
1 | 气腹针 | 直径2.2×120㎜左右
2 | 气腹针 | 直径2.2×150㎜左右
3 | 冲气接头 | 小
4 | 结扎夹施夹器 | 直径10×330㎜（加大号）左右
5 | 结扎夹施夹器 | 直径10×330㎜（大号）左右
6 | 结扎夹施夹器 | 直径5×330㎜（中大号左右
7 | 钛夹钳 | 直径10×330㎜左右
8 | 持针钳 | 直径5×330㎜弯头左右
9 | 推结器 | 直径5×330㎜弯头左右
10 | 吸引器 | 直径5×330㎜左右
11 | 双极电凝钳 | 直径5×330㎜左右
12 | 双极线 | 3000㎜左右
13 | 电凝 | 直径5×330㎜左右
14 | 剪刀 | 直径5×330㎜左右
15 | 分离钳 | 直径5×330㎜左右
16 | 分离钳 | 直径5×330㎜左右
17 | 抓钳 | 直径5×330㎜左右
18 | 抓钳 | 直径5×330㎜左右
19 | 抓钳 | 直径5×330㎜左右
20 | 取物钳 | 直径10×330㎜左右
21 | 塑料手柄
22 | 简易举宫器
23 | 简易举宫器
24 | 特种举宫器
25 | 碎宫器 | 直径15×330㎜左右
26 | 穿刺套管 | 直径15×95㎜左右
27 | 扩张器 | 直径10-15㎜左右
28 | 转换器 | 直径15-10㎜左右
29 | 子宫抓钳 | 直径10×420㎜左右
30 | 电动马达手柄
31 | 电动马达内芯
32 | 连接线
33 | 生物夹施夹器 | 直径10×330㎜左右
34 | 哈巴狗抓钳 | 直径10×380㎜左右
35 | 哈巴狗抓钳(钳头） | 钳头65左右
36 | 哈巴狗抓钳(钳头） | 钳头45左右
37 | 哈巴狗抓钳(钳头） | 钳头25左右
38 | 带电凝吸引器（电棒） | 直径5×330㎜左右
39 | 大型直角分离钳 | 直径10×330㎜左右
40 | 打结器 | 直径5×330㎜左右
41 | 施夹器

## 16、手术室（包五）
16、手术室器械一批(包五）
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求
1 | 显微喉钳 | 直
2 | 显微喉钳 | 左弯30°左右
3 | 显微喉钳 | 右弯30°左右
4 | 显微喉钳 | 三角头45°左右
5 | 显微喉钳 | 上翘45°左弯2×230㎜左右
6 | 显微喉钳 | 上翘45°右弯2×230㎜左右
7 | 显微喉钳 | 上翘45°2×230㎜左右
8 | 显微喉钳 | 左鱼嘴
9 | 显微喉钳 | 右鱼嘴
10 | 显微喉剪 | 直
11 | 喉息肉钳 | 45°左开
12 | 喉息肉钳 | 45°右开
13 | 喉息肉钳 | 前开
14 | 显微喉剥离子 | 拉钩/双头
15 | 喉镜 | 小
16 | 喉镜 | 大
17 | 灯芯 | 直径3㎜左右
18 | 导光束 | 直径4.5×2000㎜左右
19 | 鼻异物钳 | 下弯90°/向后开120°左右
20 | 鼻异物钳 | 长弯/下弯115°左右
21 | 鼻咬切钳 | 140㎜0°尖头左右
22 | 鼻咬切钳 | 140㎜30°尖头左右
23 | 鼻咬切钳 | 140㎜0°圆头左右
24 | 鼻咬切钳 | 140㎜0°左右
25 | 鼻咬切钳 | 140㎜30°左右
26 | 鼻咬切钳 | 140㎜110°左右开口（蝴蝶头）
27 | 鼻咬切钳 | 140㎜0°上下开口左右
28 | 鼻息肉开筛钳 | 140㎜圆头/推杆式左右
29 | 鼻腔组织钳 | 140㎜尖头左右
30 | 鼻腔组织钳 | 140㎜尖头左右
31 | 鼻腔组织钳 | 140㎜90°左右
32 | 鼻腔咬骨钳反咬 | 130㎜左右
33 | 鼻腔咬骨钳反咬 | 140㎜左开口
34 | 鼻腔咬骨钳反咬 | 140㎜右开口
35 | 蝶窦咬骨钳 | 90°3.5㎜可旋转
36 | 蝶窦咬骨钳 | 60°4㎜左右
37 | 鼻腔吸引管 | 直径3×140㎜左右
38 | 鼻腔吸引管 | 直径4×140㎜左右
39 | 鼻腔吸引管 | 直径2.5×140㎜左右
40 | 鼻窦探针
41 | 鼻剪 | 上介
42 | 鼻刮匙 | 0°有孔
43 | 鼻刮匙 | 30°有孔
44 | 鼻刮匙 | 45°有孔
45 | 鼻中隔剥离器 | 一头直，一头弯
46 | 扁桃钢丝 | 直径0.45㎜/2M左右
47 | 中耳息肉钳 | 杯形头，小，
48 | 中耳息肉钳 | 麦粒头，小，
49 | 中耳息肉剪 | 直
50 | 显微耳钩 | 90°1.0㎜左右
51 | 显微耳钩 | 90°1.2㎜左右
52 | 显微耳钩 | 90°1.5㎜左右
53 | 显微耳钩 | 45°1.2㎜左右
54 | 显微耳钩 | 45°1㎜左右
55 | 显微耳用剥离子 | 微弯2㎜左右
56 | 显微耳用剥离子 | 弯1.8㎜左右
57 | 扁桃体吸引管 | 直径4㎜左右
58 | 扁桃体吸引管 | 直径3㎜左右
59 | 扁桃体吸引管 | 直径2.5㎜左右
60 | 耳鼓膜刀 | 枪形镰状
61 | 显微耳刀 | 直切0°2㎜左右
62 | 显微耳刀 | 直切0°2.5㎜左右
63 | 显微耳刀 | 45°2㎜左右
64 | 刮匙 | 双头/大直径2㎜左右
65 | 刮匙 | 双头/小直径1.5㎜左右
66 | 支撑架
67 | 连接器
68 | 食道异物钳 | 直径4.0×450㎜左右
69 | 食道异物钳 | 直径4.0×450㎜左右
70 | 食道异物钳 | 杯型头左弯直径3.4×450㎜左右
71 | 食道异物钳 | 杯型头右弯直径3.4×451㎜左右
72 | 食道异物钳 | 杯型头旋转直径3.4×452㎜左右
73 | 食道异物钳 | 杯型头直直径3.4×452㎜左右

## 17、手术室（包六）
17、手术室器械一批(包六）
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 阻断钳 | 无损伤阻断钳, 工作端65MM，总长度225MM左右 | 个 | 2
2 | 阻断钳 | 无创钳,, 60度角，工作端52MM，总长度170MM左右 | 个 | 1
3 | 阻断钳 | 无损伤阻断钳,成角，工作端65MM， 总长度205mm左右 | 个 | 1
4 | 阻断钳 | 无损伤阻断钳，成角，工作端93MM，总长度240MM左右 | 个 | 1
5 | 阻断钳 | 无损伤阻断钳，工作端65MM，总长度 225mm左右 | 个 | 1
6 | 咬骨钳 | 可拆式咬骨钳 130°230X2MM 向上左右 | 个 | 5
7 | 咬骨钳 | 可拆式咬骨钳130° 230X3mm 向上左右 | 个 | 5

## 18、手术室（包七）
18、手术室器械一批(包七）
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求
0 | 显微刮匙 | 直型环形锐口3.0mm 工作端130mm左右
1 | 显微刮匙 | 直型环形锐口4.0mm 工作端130mm左右
2 | 镊子 | 2Í3爪 工作端120mm左右
3 | 显微组织剪 | 枪型簧式，头端直头，工作端110mm左右
4 | 显微组织剪 | 枪型簧式，头端上弯，工作端110mm左右
5 | 显微组织剪 | 指圈推杆式，头端直头，总长180mm左右
6 | 显微组织剪 | 指圈推杆式，头端翘头，总长180mm左右
7 | 旋转咬骨钳 | 握把式，头端130°2.0mm 360°旋转
8 | 旋转咬骨钳 | 握把式，头端130°2.0mm 360°旋转
9 | 显微取瘤钳 | 指圈推杆式，头端直头圆口3.0mm，总长200mm左右
10 | 显微取瘤钳 | 指圈推杆式，头端左弯圆口3.0mm，总长200mm左右
11 | 显微取瘤钳 | 指圈推杆式，头端右弯圆口3.0mm，总长202mm左右
12 | 组织镊 | 枪型1Í2爪，总长220mm左右
13 | 组织镊 | 枪型无齿，总长221mm左右
14 | 穿刺针 | 脑室穿刺，头端3.0mm，总长100mm左右
15 | 吸引针 | 头端3.0mm，总长100mm左右
16 | 吸引管 | 头端3.0mm，总长220mm左右
17 | 吸引管 | 头端4.0mm，总长220mm左右
18 | 吸引管 | 头端4.5mm，总长220mm左右
19 | 吸引管 | 头端3.0mm，总长220mm左右
20 | 柔性吸引管 | 头端3.0mm，15mm处上弯30°左右
21 | 柔性吸引管 | 头端3.0mm，15mm处下弯30°左右
22 | 柔性吸引管 | 头端3.0mm，15mm处左弯30°左右
23 | 柔性吸引管 | 头端3.0mm，15mm处右弯30°左右
25 | 止血钳 | 指圈式，115mm*45°左右凹凸齿，钛合金
25 | 止血钳 | 指圈式，115mm左右左弯凹凸齿，钛合金
26 | 止血钳 | 指圈式，115mm左右右弯凹凸齿，钛合金
27 | 止血钳 | 指圈式，135mm*90°*13左右凹凸齿，钛合金
27 | 止血钳 | 115mm左右左弯凹凸齿，钛合金
29 | 止血钳 | 115mm左右右弯凹凸齿，钛合金

## 19、手术室（包八）
19、手术室器械一批(包八）
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求
1 | 膀胱镜操作器
2 | 膀胱镜鞘及闭孔器 | F21
3 | 膀胱镜鞘及闭孔器 | F18.5
4 | 冲吸器接头
5 | 内窥镜 | 30°直径4×302mm左右

## 20、关节骨病及创伤科
20、关节骨病及创伤科器械一批
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 半月板篮钳 | 直柄 | 个 | 1
2 | 半月板篮钳 | 左曲30°柄 | 个 | 1

## 21、肾内一区
20、肾内科一区器械一批
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 止血钳 | 140左右，弯，全齿 | 个 | 30
2 | 止血钳 | 180左右，弯，全齿 | 个 | 20
3 | 组织钳 | 180左右，直 | 个 | 8
4 | 持针钳 | 180左右，直，粗针 | 个 | 8
5 | 帕巾钳 | 140左右，尖头 | 个 | 8
6 | 海绵钳 | 250×8左右，弯有齿 | 个 | 4
7 | 海绵钳 | 250×8左右，弯无齿 | 个 | 4
8 | 阑尾拉钩 | 260左右，29×48，20×41，双头 | 个 | 12
9 | 深部拉钩 | 200×24×84左右，S形 | 个 | 8
10 | 腹腔吸引管 | 200×Ф10左右，弯有孔 | 个 | 4
11 | 组织剪 | 180左右，弯 | 个 | 4
12 | 手术剪 | 180左右，弯圆 | 个 | 4
13 | 组织剪 | 200左右，弯，综合 | 个 | 4
14 | 组织镊 | 125左右，1×2钩 | 个 | 4
15 | 医用镊 | 125左右，直 | 个 | 4
16 | 医用镊 | 200左右，直 | 个 | 4
17 | 手术刀柄 | 3# | 个 | 4
18 | 手术刀柄 | 7# | 个 | 4
19 | 气腹针 | 150×φ2.5左右 | 个 | 3
20 | 不锈钢腰子盘 | 长205mm左右、宽130mm左右、高25mm左右，浅型 | 个 | 4
21 | 不锈钢药杯 | 50ml左右 | 个 | 12
22 | 止血钳 | 160左右，弯，全齿 | 个 | 12
23 | 注射针 | 7# | 个 | 8

## 22、医学模拟教育中心
22、医学模拟教育培训中心器械一批
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 骨穿针 | 可用于骨髓穿刺术培训 | 个 | 10
2 | 人流妇科吸管 5号 | 5号 | 个 | 2
3 | 人流妇科吸管 6号 | 6号 | 个 | 2
4 | 人流妇科吸管 7号 | 7号 | 个 | 2
5 | 人流扩宫条4号 | 4号 | 个 | 2
6 | 人流扩宫条4.5号 | 4.5号 | 个 | 2
7 | 人流扩宫条5号 | 5号 | 个 | 2
8 | 人流扩宫条5.5号 | 5.5号 | 个 | 2
9 | 人流扩宫条6号 | 6号 | 个 | 2
10 | 人流扩宫条6.5号 | 6.5号 | 个 | 2
11 | 人流扩宫条7号 | 7号 | 个 | 2
12 | 人流扩宫条7.5号 | 7.5号 | 个 | 2
13 | 取环钩 | 宫内节育器取出钩 28cm左右 | 个 | 2
14 | 上环叉 | 宫内节育器上环叉 28cm左右 | 个 | 2
15 | 角膜剪 | 弯尖头14mm左右 | 个 | 4
16 | 系线摄 | 直平台.12 | 个 | 4
17 | 显微结扎摄（有齿摄） | 直1*2齿.12 | 个 | 4
18 | 显微持针器 | 弯形10mm左右 | 个 | 4
19 | 撕囊镊 | 弧形/12mm左右 | 个 | 4
20 | 劈核钩 | 直45°/1.5mm左右 | 个 | 4

## 23、神经外科（包二）
23、神经外科器械一批（包二）
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 自动牵开器 | 大四爪钝爪，弓形，活动式，总长240mm左右 | 个 | 1
2 | 显微组织剪 | 头端直头，带小托手黑色剪刀，总长245mm左右 | 个 | 1
3 | 显微组织剪 | 头端上弯，带小托手黑色剪刀，总长245mm左右 | 个 | 1
4 | 显微组织剪 | 枪型簧式，头端直头尖头，总长225mm左右，工作端110mm左右 | 个 | 1
7 | 止血钳 | 115mm左弯凹凸齿，钛合金 | 个 | 1
8 | 止血钳 | 115mm右弯凹凸齿，钛合金 | 个 | 1
14 | 止血钳 | 指圈式Mixter钳，170mm×135°×15mm左右，钛合金 | 个 | 1
15 | 鼻咬骨钳 | 指圈推杆式，反咬切口2.0mm ，总长170mm左右 | 个 | 1
16 | 显微取瘤钳 | 指圈推杆式，头端直头咬切口2.0mm ，总长165mm左右 | 个 | 1
17 | 显微取瘤钳 | 指圈推杆式，头端翘头尖圆口3.0mm ，总长165mm左右 | 个 | 1
18 | 显微持针器 | 指圈推杆式，头端翘头60°麻面夹针，总长170mm左右 | 个 | 2
19 | 显微组织钳 | 指圈推杆式，头端翘头尖头带横齿，总长165mm左右 | 个 | 1
20 | 显微组织剪 | 指圈推杆式，头端短刃上翘尖头，采用进口材料，总长165mm左右 | 个 | 1
21 | 显微取瘤钳 | 指圈推杆式，头端翘头咬合口2.0mm ，总长165mm左右 | 个 | 1
28 | 脑膜镊 | 直型有齿，总长220mm左右 | 个 | 2
29 | 取瘤镊 | 枪型，头端匙口3.0mm，总长220mm左右 | 个 | 2
30 | 自动牵开器 | 小四爪钝爪，活动式，总长170mm左右 | 个 | 2
31 | 椎板咬骨钳 | 握把式，头端130°1mm，360°旋转，工作端165mm左右 | 个 | 2

## 24、口腔颌面外科
24、口腔颌面外科器械一批
序号 | 名称 | 参数要求 | 数量
1 | 显微剪 | 精细显微剪，直，长12cm左右，工作端大约7mm左右 | 1
2 | 显微剪 | 精细显微剪，弯，长12cm左右，工作端大约7mm左右 | 1
3 | 持针器 | 显微针持，不带锁，直，长14cm左右 | 1
4 | 医用镊 | 显微镊，长15cm左右，工作端大约0.2mm左右 | 2

## 25、咽喉头颈外科（包四）
25、咽喉头颈外科器械一批（包四）
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量
1 | 外科牵开器（床轨夹） | 适合于所有手术床。带有滑动可升降轨道和自锁系统 | 个 | 1
2 | 外科牵开器（吊臂） | 总长450mm左右。杆部分直径12mm左右。锁头呈开口式。 | 个 | 1
3 | 外科牵开器（球锁拉钩） | 总长180mm左右。钩板宽30mm。左向30°。矩形。另一端接球头，直径25mm。吸引器管道开口于距顶端12mm。 | 个 | 1
4 | 外科牵开器（球锁拉钩） | 总长180mm左右。钩板宽30mm，右向30°。矩形。另一端接球头，直径25mm。吸引器管道开口于距顶端12mm。 | 个 | 1
5 | 外科牵开器（球锁拉钩） | 总长180mm左右。钩板宽30mm。直。矩形。另一端接球头，直径25mm。吸引器管道开口于距顶端12mm。可兼顾耳后入路。 | 个 | 1
6 | 外科牵开器（球锁拉钩） | 总长160mm左右。钩板宽25mm。直。矩形。另一端接球头，直径25mm。吸引器管道开口于距顶端12mm。可兼顾耳后入路。 | 个 | 1
7 | 消毒篮 | 长度570mm左右，宽度280mm左右，高度100mm左右，304不锈钢 | 个 | 1