手术器械包使用记录追溯管理系统项目需求

项目名称

手术器械包使用记录追溯管理系统

采购清单

采购设备及数量如下：

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术器械包使用记录追溯管理系统 | 详见 3.1手术器械包使用记录追溯管理系统 | 1套 |
| 2 | 接口管理 | 详见 3.2 接口管理 | 1套 |
| 3 | 配套硬件 | 详见 3.3 配套硬件 | 1批 |

技术参数

手术器械包使用记录追溯管理系统

| 序号 | 名称 | 技术参数及性能配置说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 支持标准与规范 | 必须满足中华人民共和国卫生行业标准WS310-2016：《WS310.1医院消毒供应中心管理规范》、《WS310.2医院消毒供应中心清洗消毒及灭菌技术操作规范》、《WS310.3医院消毒供应中心清洗消毒及灭菌效果监测标准》以及《三级医院评审标准 (2022年版)》、《电子病历系统应用水平分级评价标准（试行）》、《医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）》的相关要求。 |
| 2 | 信息化管理 | 实现日间手术室、心外手术室、眼科手术室的手术器械患者使用记录信息化管理，形成完善、科学的管理制度，保证手术器械物品的安全，满足国家卫健委的卫生行业标准《WS310-2016消毒供应中心管理规范》要求以及国家相关规范文件的要求。 |
| 3 | 全面质量追溯 | 使用一维条码、二维码等信息载体技术，通过与现有院内消毒供应质量追溯管理系统的无缝整合，实现对日间手术室、心外手术室、眼科手术室各类手术器械包及使用的敷料包等其它无菌物品在申请、回收、清洗、装配、审核、灭菌、发放、签收、使用等全生命周期闭环流程的全面质量追溯。 |
| 4 | 技术要求 | 基于主流的开放平台，支持多种操作系统和平台架构，满足高可靠性以及可扩展性的需求。 系统基于B/S（浏览器/服务器）架构，前端客户机采用浏览器，使用简捷，易学易用，便于维护。 客户端浏览器应支持常用的各种浏览器，包括Google Chrome，Edge，IE，Firefox。 客户端操作系统应支持目前主流的操作系统，包括Windows XP、Windows 7/8/10/11等。 系统应支持Oracle、SQL Server、MySQL、DB2等主流数据库，采用主流成熟的中间件系统，支持各类主流的服务器操作系统，支持Windows、Linux操作系统。 具备严格的权限管理及控制体系，并支持数字认证、数字签名等技术，可以方便的与CA系统整合，保证系统安全。 系统应支持基于Android操作系统的无线手持终端（PDA），终端必须采用电容触摸屏，屏幕尺寸不小于5.0寸。PDA端的操作提醒及告警信息支持中文语音播报。 供应商应提供条码标签的技术参数，并且允许用户自行采购条码标签。 |
| 5 | 性能要求 | 系统整体性能要求：本次项目建设中，后台管理系统要求支持最大并发量不小于100，同时在线人数不小于500，用户响应时间不大于3秒； 稳定性：通过良好的系统架构设计，可通过集群等软硬件设备的运用，通过与安全支撑平台的接口等多种手段，保证系统运行的稳定性。 不间断性：为保证系统二十四小时提供不间断访问，支持在关键路径上实现冗余，关键点上实现热备或群集，并保证运行中的数据同步和故障发生时系统自动接管或切换。 |
| 6 | 科室申领 | 支持所有手术室消毒和灭菌物品的申领，其信息包含：器械包申请（包括敷料包）、一次性物品申领、消毒物品申请、外来器械包申请、自定义器械包申请。物品查找方式支持拼音首字母、分类码和名称包含字符查找。一次性物品查询提供动态库存和价格提示。支持输入物品的拼音简码，五笔码，中文检索物品名称信息，并且可以看到该物品的价格。 支持为各手术室配置各自的物品申领模板。手术室用户登录时，只看到对应的申领模板，常用包直接填写数字即可申领。 申请器械包时单击器械包名称可以查看器械包图片。同时也可以查看器械包的材料清单，点击材料名称可以查看材料图片。 各种类型的申领单因为异常情况可以执行终止操作。终止后不能执行后续操作，作为历史记录保留。 针对急用器械，申请时可对器械包进行加急操作，根据系统自定义的加急等级，可选择对应的加急等级。根据实际情况，可对同类物品中的部分数量进行加急，而不是统一加急。 |
| 7 | 回收清点 | 通过触摸屏点击各科室《回收申请单》进行各科室回收物品审核，确认生产，提供物品数量；自动完成回收信息记录并产生《回收确认单》。采用触摸屏一体电脑操作（无需键盘鼠标）。 支持器械包拆分回收，根据包内器械材料数量，可分类分篮筐回收。基础设置时需预先设置材料类型（如：平面类、轴节类），以及回收篮筐的类型。回收时根据类型自动匹配。每种不同的器械材料可以设置入筐上限，达到入筐上限后不允许继续入筐。不同器械材料入同一个清洗筐需混合计算。 支持查看器械包和材料图片，可通过触摸屏手势放大、缩小、切换图片，查看图片的细节内容。 带条码回收的器械包，直接在回收列表页面扫描器械包条码，系统自动获取对应科室信息，并显示对应单据进行回收。 针对急用器械，回收时可对器械包进行加急操作，根据系统自定义的加急等级，可选择对应的加急等级。根据实际情况，可对同类物品中的部分数量进行加急，而不是统一加急。 系统支持回收自动加急功能，针对基数较少的器械包，基础数据设置自动加急数量，当回收数量大于等于自动加急数量时，系统自动加急器械包。 |
| 8 | 清洗消毒 | 自动完成清洗消毒过程的记录，通过扫描各标识条码记录清洗人员、清洗方式、清洗程序，记录清洗过程的关键参数。器械包与清洗筐实体编码标识关联，提供扫描完成清洗过程操作与记录。 可采用手持终端（PDA）进行操作。 回收物品与清洗筐绑定，不能由用户自由选择进入清洗机的物品。 针对清洗不合格器械，可登记器械的清洗不合格记录，并自动返回待清洗状态。登记清洗记录时，显示需要返洗的器械提示清洗。 |
| 9 | 装配管理 | 器械包装配时扫描清洗篮筐条码，系统显示篮筐内物品清单，打印标签时系统为篮筐内器械包产生外部条码标签，标签内容包括：物品名称、配包者、审核者、灭菌日期、失效日期和器械包唯一标识条码。支持自动完成配包审核记录；用户点击器械包名称可以查看该器械包的图片以及内容物清单。 系统支持装配任务分组功能，不同分组的器械分开显示。负责对应分组的用户登录，只看到负责的装配任务。 用户完成装配后可以查看当天的历史装配记录，如果有标签损坏或者丢失可以通过该界面重新打印标签。 支持可视化标签模板设计功能，用户可通过页面标签设计工具箱，采用所见即所得的方式，自行设计无菌物品包外标签所打印的信息和格式。支持口腔器械的聚合包功能。回收的不同种类的器械，可根据实际情况，由用户自定义聚合成一个器械包。每次聚合材料的种类和数量都可以不同。 系统支持装配时显示器械包的默认包装方式，如有特殊情况可手动修改包装方式，并自动计算失效期，不同包装类型切换时，系统提示失效日期。 系统支持超时未装配任务的提醒功能 |
| 10 | 审核打包 | 装配任务完成之后，用户对器械包进行审核和封包。用户通过扫描工作证上的身份条码和所需装入篮筐条码单击审核按钮即完成审核操作。用户同样可以在该页面查看到个人的审核工作量。 系统支持审核的同时自动进入灭菌筐。入筐时，不同灭菌方式的包不能进入同一筐，系统需进行提示。 系统支持审核任务分组功能，不同分组的器械包分开显示。负责对应分组的用户登录，只看到负责的审核任务。 审核任务列表双击器械包名称可以查看器械包图片。同时也可以查看器械包的材料清单，点击材料名称可以查看材料图片。 支持采用手持终端（PDA）进行操作。 |
| 11 | 灭菌任务管理 | 灭菌员通过扫描篮筐和物品包外条码进行待灭菌物品装载，灭菌时扫描灭菌器相关指令启动灭菌任务，扫描篮筐标识条码进行灭菌物品装载。自动完成灭菌过程记录，记录灭菌人员、灭菌设备、灭菌程序，各类物品。灭菌员扫描灭菌完成指令条码完成灭菌，支持拍照记录灭菌参数。 支持使用PDA完成灭菌登记，支持拍照功能。 系统支持登记灭菌中断情况，并关联登记质量监测事件。灭菌中断情况处理后可选择继续灭菌或灭菌失败。灭菌失败后，可整炉重新灭菌，不需要重新扫描。 系统支持扫描器械包时，验证灭菌方式，低温物品不能进入高温炉灭菌。 |
| 12 | - 发货计划与发货管理 | 根据科室需求（来自申请信息及回收确认信息）制订发货计划。确保申请物品和实际物品的一致性（通过扫描物品包条码确定实际发放物品）。通过扫描发货员标识条码、发放物品标识条码、送货人员标识条码，记录发货人员、发货时间、实际发货物品、发放科室、送货人员。发货扫描物品条码与申请物品不一致时，将发出警报声音并有错误提示，防止错误发货。 所有无菌物品存储及发放时提供失效期预警及失效期报警，失效期到后不予发放。 支持通过PDA完成发货工作。 系统支持辅助发货功能，根据科室申请信息查询已灭菌未发货的物品，支持一键发货功能。 系统支持自定义发货功能，特殊情况下，允许消毒供应中心用户不需要临床申领，直接进行发货的功能。 系统支持整筐发货功能，灭菌篮筐可以批量发货到对应的科室。 |
| 13 | 患者使用记录功能 | 手术室给患者做手术时，通过扫描手术患者住院号或者诊疗号，与手术器械包条码关联，登记患者的器械包使用信息。支持术中添加手术器械包以及术后进行手术器械清点审核，提供手术患者器械包使用记录。查询到手术患者一览表，手术所使用的器械包信息。 支持记录手术器械包中器械缺失和报损的情况。 支持使用记录转换申请单，使用记录转换申请单时，支持按照手术间、科室、高低温灭菌方式等多种条件进行申请单的合并。 针对急用器械，登记使用记录后可对器械包进行加急操作，根据系统自定义的加急等级，可选择对应的加急等级。根据实际情况，可对同类物品中的部分数量进行加急，而不是统一加急。并支持对该器械包进行术中快速回收处理，拆分成部分回收单。 提供手术器械包统计报表及工作人员工作量报表。 支持通过PDA完成使用记录登记。 |
| 14 | 图像和视频采集 | 支持器械包的图像和视频采集功能。通过电脑连接的高清摄像头，可采集回收、装配环节的照片和视频，并关联到器械包。可以通过器械包的唯一身份标识，查询其回收和装配环节的图像和视频数据。 可设置图像和视频保存的天数，超过保存期限的图像和和视频会自动删除，以释放存储空间。 |

接口管理

| 序号 | 名称 | 技术参数及性能配置说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 与现有消毒供应质量追溯管理系统的接口 | 与院内现有消毒供应质量追溯管理系统对接，实现手术器械包使用记录追溯管理系统与消毒供应质量追溯管理系统的无缝整合。实现日间手术室、心外手术室、眼科手术室的手术器械包，在消毒供应质量追溯管理系统中完成申请、回收、清洗、装配、审核、灭菌、发放流程后，可在手术器械包使用记录追溯管理系统中进行签收、使用。 手术室员工只需要在一个系统就能完成手术器械包申领、回收、清洗、包装、灭菌、发放、签收、使用的闭环流程，无需切换系统。 承担与消毒供应质量追溯管理系统的接口费用。 |
| 2 | 患者信息接口 | 根据手术患者腕带的二维码、条形码，获取患者的手术信息。 |
| 3 | 与院外系统的接口 | 如果日间手术室、心外手术室、眼科手术室接收院外第三方消毒供应中心的手术器械包，在对方系统开放接口的情况下，需要能进行接口对接，根据包外标签条码，自动获取手术器械的包名称、灭菌日期、失效日期、装配人、审核人等信息，应保证接口对接后的信息安全，对传输信息进行加密处理；如果不进行接口对接，需要能提供信息录入功能，在系统中能录入所接收的手术器械包的名称、灭菌日期、失效日期、装配人、审核人等信息。 |

上述接口费用（包含接口开发和调试费用以及第三方接口费）包含在投标总价中（如报价中明确未包含接口费，按无效投标处理）。

配套硬件

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清摄像头 | 高清USB摄像头，支持自动对焦，10倍变焦，72°广角，传感器1/2.7英寸，镜头焦距4.32mm - 40.9mm，分辨率1080P，三年保修，带悬臂支架。 | 套 | 2 |

项目工期及实施要求

本项目需在合同签订后，接到院方通知入场后25个工作日内完成实施。实施范围包括：日间手术室、心外手术室、眼科手术室。

商务要求

- 投标人或系统厂家具有近三年以来，不低于3家三级甲等医院的手术器械包使用记录追溯管理的相关系统项目在广东省内的建设经验，提供合同（复印件加盖公章，原件备查）及验收凭证等相关照片为证，需提供与现有消毒供应质量追溯管理系统的对接演示；

- 培训及售后服务要求:系统免费保修2年；保修期内无偿维护系统的正常运转，无偿提供软硬件的更换、修理；接到客户服务通知后，不能远程或电话解决的，1小时内到达现场，24小时内解决。

- 提供详细的培训及售后服务计划；

- 在广东省内有常驻服务机构；

- 交货期：签订合同后，接到院方通知入场后25工作日内，完成实施验收；

- 交货地点：广东省人民医院

保修要求

本项目软件部分验收后提供2年质保期，硬件部分验收后提供3年质保期。

超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，硬件的维护报价不超过合同硬件部分金额的5%。软件的维护报价不超过合同软件部分金额的8%。