## Sheet1
附件一：
▲参数 | 冷冻研磨仪（1套）
1、 货物名称：全自动样品冷冻研磨机
2、主要用途：通过低温研磨生物样品能够有效抑制核酸降解，保留蛋白质活性,并可大批量处理样品。具有组织均质，研磨，细胞破碎，匀浆，材料分散，制备，振动的作用。
3、主要功能和技术指标：
3.1 15秒内最大处理量同时可以处理48个样品，包括可以适用24位和48位的低温冷冻适配器
3.2 可以兼容的样品量：48*2ML/24*2ML /12*(5-15)ML /4*15ML /2*25ML /2*50ML，可以任意定做各种规格研磨管。
3.3 触摸屏显示,人性化交互设计，操作便捷，可以方便直观的操作 ：
3.3.1可存储十组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式
3.3.2模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因数的干扰。
3.4 开盖运行保护：电磁锁定
3.5.最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节。
3.6.最终出料粒度：~5µm。
3.7.研磨平台数 (可接纳研磨罐数) >2 。
3.8.带自动中心定位的紧固装置,工作时安全锁，全程保护。
3.9 均质速度： 0—70 HZ/秒,工作时间 ：0秒-999分钟，用户可自行设定。
▲ | 3.10 转速范围：1000rpm-7000rpm
3.11.研磨球直径： 0.1-30mm。
3.12.研磨球材料： 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。
3.13.加速： 在2秒内达到最大速度。减速： 在2秒内达到最低速度。
3.14.智能启动：在设定的时间条件到达后，智能启动，无需人工在按启动操作。
3.15.噪音等级： <55db。
▲ | 3.16 制冷功能： 有，-50℃到室温可调节。 控温精度：控温精度：±0.5℃
3.17.研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可。
3.17.适配器材质：聚四氟乙烯 或 合金钢
3.18. 可随意更换适配器，有十四种适配器可供选配，0.2ml×96 孔板， 2.0ml×24适配器，5.0ml×12适配器，15ml×8适配器， 15ml×8适配器， 25ml×4适配器 ，50ml×2适配器，2.0ml×48适配器，5.0ml×24 适配器， 2.0ml×24冷冻适配器（可达-196度）， 5.0ml×12冷冻适配器（可达-196度），15ml×8冷冻适配器（可达-196度），25ml×2冷冻适配器（可达-196度），50ml×2冷冻适配器（可达-196度），可接受任意规格定制。
3.19. 配套离心管开盖工具，可以快速的协助工作人员打开离心管，避免污染。
▲ | 3.20.尺寸：695mm*415mm*510mm(长*宽*高），重量：82.5Kg
3.21. 拥有多项专利，提供专利证书复印件。
▲ | 3.22. 提需要提供不低于50篇以上发表在SCI上的引用论文做为实验指导参考。
3.23 采用进口原装脉冲式马达驱动发生系统，性能稳定；招标时需出具欧州原产授权证书。
3.24 产品具有欧盟认可的检测机构出具的检验证书，满足MD2006/42/EC，LVD2014/35/EU，EC2014/30/EU三大指令及其标准：EN ISO 12100:2010,EN 61010-1:2010, EN 61326-1:2013,EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013
2.25. 需要品牌厂家出具的售后服务承诺书
4、基本配置：
4.1 主机一台。
4.2 2ML*24适配器一套，2ML*48适配器一套，
4.3 2ML离心管一包
4.4 3MM钢珠一瓶，5MM钢珠一瓶
4.5 2ML开盖器一对
▲参数 | 高压灭菌锅（1套）
▲ | 1.有效容积≥75L，腔内容积≥83L
2.重量： 83kg。
3.外形尺寸（mm）≤550mm(宽)x595mm(深)x1050mm(高) ；
4.外箱材料：喷涂钢板；内部材料：S30408。
5.温度传感器：PT100。
6.设计压力：0.3Mpa；安全阀起跳压力：0.28Mpa；压力表量程：0~0.4Mpa。
7.压力容器类别：I类；制造许可级别：DI类；防触电保护类型：Ⅰ类。
8.预设五种灭菌工作模式：预热：60℃~115℃（关阀）；灭菌：105℃~135℃（关阀）溶解：60~110℃（开阀）保温：45~60℃ （开阀），最小分度值0.1℃。
9.开门方式：含有发明专利的快开联锁机构，保证设备安全运行
10.点阵屏+按键，中文界面，操作简单方便，人机交互，同屏显示温度、压力、时间，一目了然，实时显示灭菌进程。
11.蒸汽内循环排气，通过灭菌程序设置，可以实现无蒸汽外排。
12.具有快速灭菌、灭菌保温、溶解保温、预热灭菌工作模式，每种模式可以预设六种程序参数；预约定时范围：0~4320min，最小分度值1min。
13.一键快速启动灭菌方式，只需按下运行键，直接按照上一次运行的参数开始程序，方便快捷，减少重复操作，适用于大量的批次操作；灭菌过程中，每个阶段的开始都有声音提示，触摸屏有相应的进度曲线区分。
▲ | 14.高海拔灭菌设置，通过更改控制器中的海拔高度数据，满足0~4000m范围内海拔高度使用。
15.带有冷却桶观察窗，位于机器前方，方便观察冷却桶水位高低。同时配有冷却水桶快排接口，可在不拆卸前冷却桶的工况下，降冷却桶内水排出。
▲ | 16.背部标配大功率散热风机，实现迅速降温，灭菌结束后自动启动冷却装置
17.多级排气功能&排气温度可自定义功能，用户可根据需要，自行设定想要的排气温度及排气速率，适用于不同灭菌要求。
18.多重报警机：温度异常报警、传感器异常报警、压力异常报警、水位报警、控制器异常报警、加热异常报警、门锁报警、主控板异常报警等，保证人员及设备的安全。
19.设置七重防护：过流保护、漏电防护、四点式安全联锁装置、配备安全阀、腔内超压报警、双重防干烧防护等，提供全方面的安全保障。
20.配置：主机1台、灭菌提篮3个、附件1套(含排水软管、前冷却桶、后排水桶、后排水桶固定件)。
▲ | 21.前冷却桶LED光源，更容易识别前冷却桶液位高低。
▲ | 22.≥9L大冷却桶可降低用户排水频率
▲ | 23.具有医疗器械生产企业许可证，医疗器械注册证，ISO13485医疗器械质量管理体系认证，消毒产品生产企业卫生许可证
▲参数 | 超纯水机系统（1套）
一、基础要求：
1. 进水条件：市政自来水，满足GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准
2. 处理工艺：核心处理工艺为双级反渗透+离子交换
3. 产水指标：
1） 纯水：电导率<5 µS/cm（25℃），符合GB6682-2008分析实验室三级水标准
2） 超纯水：电阻率18.2MΩ.cm（25℃），TOC＜5ppb，细菌<0.1cfu/ml
4. 产水量：双级RO系统稳定产量≥20L/H@15℃
5. 储水量：≥40L
6. 设备形式：台式
二、仪器特点性能：
1. 基础硬件指标
1） 硬件组成（配置）：预处理+水箱一体单元，纯化主机
▲ | 2） 控制及界面：
主机：4.3”彩色中文触摸屏+3D旋钮操作，多级菜单界面，取水手柄：LED指示灯，3D旋钮控制
3） 设备噪音：工作噪音<50dB（1米处）
4） 设备电源和功率：输入电源AC220V/50Hz，工作电压DC24V，最大功率100W
2. 操作指标
▲ | 1） 取水流速：逐滴至2LPM，四档可调
2） 取水点数量：纯水取水口、超纯取水口各1（不含外围取水站）
▲ | 3） 取水方式：配备带有支架的超纯取水臂，高度、角度可调整
4） 定量取水精度：±1%
5） 支持脚踏开关取水
3. 数据管理
1） 数据打印：具备自动/手动水质打印输出功能，打印机可选
▲ | 2） 数据存储：具备TF卡数据存储功能（容量≥4GB），可打印输出历史数据
3） 设备接口：USB、ETHERNET、RS232
4. 安全性能
▲ | 1） 漏水保护：具备双重漏水保护器，分别位于水箱-预处理一体单元和主机上，可同时感应内部和桌面积水，并在报警触发时采取强制保护措施
2） 超高液位保护：水箱具有超高液位保护功能，且一旦发生溢流，超量存水将被自动排放、引流
3） 高低压保护：RO、UP系统分别具备高、低压保护功能，防止系统超限运行
4） 低产量保护：RO系统具备低产量保护功能
5） 预处理污堵诊断和保护：系统具备预处理污堵诊断和保护功能，能对预处理的提前失效执行诊断和主动保护
▲ | 6） 过程指标监测：系统具备以下过程指标实时传感器监测和数字显示——原水电导/温度、RO产水电导、UP产水电导/温度、TOC、一级/二级RO运行压力、UP运行压力
7） 水质质控：系统具备RO产水（电导率）和UP产水质控功能（电导率+TOC），水质不合格声光提示，RO不合格产水自动排放
5. 系统维护和保养
1） 紫外失效：系统配备14W双波长进口紫外灯管，并具备失效报警功能
▲ | 2） 主机上翻盖设计，可实现快速UV灯管更换，过程无须专业人员参与
3） 耗材管理：系统具有独立界面，以列表形式展示全部耗材状态（包括筛网滤器、预处理滤柱*2、RO膜、DI柱、紫外灯、终端滤器和超/微滤膜），并可以分步引导方式执行各耗材的维护操作
▲ | 4） 系统消毒：配备独立消毒盒，可用于RO和UP系统的在线化学消毒，消毒过程独立界面、自动完成
5） 自动重注提醒：系统具备水箱自动重注提醒功能
6） 休假模式：系统具备休假模式，该模式下RO自动执行周期性冲洗保养和产水排放
6、特点描述
▲ | 1）袋式存储：系统使用食品级PE材质软质水袋存储，可快速更换、免清洁，注/排水过程无空气引入，无须呼吸滤器和浸没式杀菌灯
2）连续液位监测：纯水储罐使用连续式液位传感器监测液位（非分段式），液位以百分比和升数显示，精度±1%或1L
▲ | 3）TOC在线：超纯水质具有TOC在线监测功能，范围1-999ppb
▲ | 4）芯片管理：预处理柱*2（微滤+碳滤）、RO膜组、DI柱*2、消毒盒均具备识别芯片，具有可追溯性、且可防止安装错误。芯片内存信息包括：耗材的编号、批次、安装日期及剩余寿命
▲ | 5）物联网技术：设备可实现WIFI/GPRS双模自动切换上线，制造商具有物联网云服务平台可对设备各项性能指标进行远程跟踪、管理，包括但不限于：RO/UP系统运行参数、水质信息、报警信息和耗材信息
6）模块化设计：预处理柱、超纯柱、RO膜组均使用模块化设计，可快速DIY更换
▲ | 7）中间水质探头：DI使用双柱，具有中间水质探头，可提前预警前柱失效，并实现交替使用，可有效防止备品交付期间带来的停水问题
8）过程指标全数字化：全系统过程指标监测均使用传感器，无任何机械仪表
▲ | 9）全注塑机箱：机箱结构件100%为开模注塑产品
10）认证及支持：产品支持GLP认证、企业通过ISO9001:2008质量体系认证
备注：本清单中所列的参考品牌仅作为说明并没有限制性，如出现了参考品牌则默认添加“或相当于”字样。