## Sheet1
附件一：
▲参数 | 负20℃冰箱（1套）
▲ | 1.温度范围：-20℃~-30℃（0.1℃调节，环境温度10℃~30℃），电脑板温控；数字式温度显示；温度波动：柜内中央温度和显示温度均保持在设定温度±3℃
▲ | 2.有效容积≥504L
3.原装进口压缩机，温度稳定，保证机器平稳的运行
5.外箱尺寸（W×D×H）≤793×770×1806mm，内箱尺寸（W×D×H）≥649×614×600mm×2室
▲ | 6.采用预埋结构制冷蒸发器，非隔板盘管制冷，更好地保护了制冷电子元件
▲ | 7.隔板灵活可调，可将内部箱体分隔成不同尺寸使用空间，保证了空间使用的最大化
8.净重≤154Kg，额定输入功率≤312W
9.内外部材料采用喷涂钢板
10.外门2扇（附带锁扣，可配挂锁）
11.制冷剂 ：R404A(环保型）
12.安全装置：高/低温报警，断电报警，远程警报接点，传感器异常报警，压缩机保护机能
13.标准配置：钥匙1套，网架6层6个，抽屉盒12个，除霜铲1个，尼龙夹子大小各2个
14.冷却方式：直冷式
15.电源(V/Hz) ：单相220V/50Hz
16.配备脚轮以及止动底角
17.检测孔1个
18.具有开机延迟保护机制以及显示屏密码保护机制
▲参数 | 冷藏冷冻箱（1套）
1.微电脑控制，温度数字显示，调节单位为0.1℃，温度范围：2℃~8℃/-20℃~-30℃；宽气候带设计，适合5~30℃环境使用。
▲ | 2.有效容积：≥218L(冷藏室)；≥68L(冷冻室)。
▲ | 3.外箱尺寸(W×D×H)≤690×755×1835mm。
4.内箱尺寸(W×D×H)≥570×550×697mm(冷藏室)；≥546×574×220mm(冷冻室)。
5.净重：162kg。
6.外部/内部材料：电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂。
7.降温速度：30℃环境，上室降至-5℃时间约100min，下室降至-40℃时间小于150min。
8.检测孔2个，上下室各一个(30mm左侧一处)。
9.可外加挂锁，保证存储样本安全，带有门关闭锁紧机构，保证关门后密封良好。
10.电源(V/Hz) ：单相220V/50Hz，功率：270W。
▲ | 11.压缩机采用进口品牌全封闭型，双压缩机独立控制，可以单独控制上下室温度。
12.降温迅速，冷冻箱由30℃降至-30℃的时间小于90分钟。
13.冷却电机：进口品牌冷却电机，降温迅速，温度稳定。
▲ | 14.温度稳定：冷藏箱带有内置风道，温度均匀性≤±1.5℃。
15.制冷剂 ：冷藏室R134a(环保型)，冷冻室R404A(环保型)。
16.设备运行状态及箱内温度可使用USB数据接口导出。
17.安全：高低温报警；门开报警；传感器故障报警；冷凝器脏堵报警；冷凝器异常高温报警；压缩机报警。
18.标准配置：说明书1本，LED灯1个，钥匙1套，网架4层4个，除霜铲1个，尼龙卡子大小各1个。
19.冷藏室独特的风道设计，使箱内温度更稳定，双独立控制系统可满足客户不同的使用要求。
20.独立循环除霜功能，温度控制更精准。
▲ | 21.隔板高度可调节，便于物品存放。
▲参数 | 4度冰箱（2套）
1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：187V~242V，频率：50±1Hz。
2、样式：立式，双玻璃门。
▲ | 3、有效容积：1015L。
4、外部尺寸（宽*深*高mm）：1180*900*1990(带把手）。
5、箱体内部尺寸（宽*深*高mm）：1070*670*1515。
6、净重/毛重（KG）： 185/219(纸箱+木底座）。
7、箱体材料：PCM彩板。
8、内胆材料：喷涂铝板。
9、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。
▲ | 10、箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2-8℃范围内。风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。
11、箱内顶部LED照明系统，功耗低，亮度高，箱体内部一目了然。
12、压缩机：采用品牌高效压缩机，国际品牌风扇电机，节能高效、静音。
▲ | 13、配置有12个浸塑搁架, 带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗。
14、风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速；具备自然化霜功能。
15、门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露，小角度自动关门功能。
16、门体带锁设计，防止随意开启，存储物品安全。自锁万向脚轮设计，移动固定方便。
▲ | 17、冷凝水汇集后由蒸发管自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。
▲ | 18、高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器，确保运行状态安全稳定。
19、温度传感器置于箱内模拟液中，真实反映物品实际存储温度。。
20、数码管温度显示，显示精度0.1℃，调节精度0.1℃
21、选配：温度记录打印机，打印时间间隔1～240分钟可选。系统内时间与北京时间同步。可打印当天及一周内数据，也可打印定义时间段数据。
22、USB数据导出接口，默认导出未导出过的数据，最多导出12个月，数据PDF格式；蓄电池可提供不少于48小时显示及报警功能。
23、标配485接口、远程报警接口。
▲ | 24、完善的报警功能：具有高温、低温、高环温报警、传感器故警、开门、断电报警、电池电量低报警、显示板通信故障报警、记录仪通讯故障报警等多种报警功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除。
25、报警模式：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，物品存放更安全，具备远程报警功能。
26、当控制/报警传感器发生故障时，压缩机以开机5分钟、停机6分钟规律运作，确保物品存储安全。
27、箱体左侧标配1个测试孔，方便测试箱内温度。
28、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。
29、具有节能环保认证。
▲参数 | 电子分析天平（2套）
1.技术指标：
1.1全自动内校；
▲ | 1.2.最大称量：220g；精度：0.1mg；
▲ | 1.3.重复性（≤+mg）负载5%时典型值：0.08；重复性（≤+mg），满量程,典型值：0.1；
▲ | 1.4线性偏差（≤+mg）典型值：0.06；
▲ | 1.5灵敏度漂移（+10°C ~+30°C）：1.5；
▲ | 1.6稳定时间，典型值（≤S）：1.5；
1.7称盘尺寸：φ90㎜；
2.功能指标
2.1 LED触摸屏，操作容易，读数方便；
2.2 isoCAL温度和时间触发的全自动内部校准和调整功能，确保获得准确的称量结果；
2.3自动检测并通知校准结果是否超出正常范围，确保操作符合(SOP)要求；
2.4超级单体传感器，一体加工成形，航空铝材质，确保快速准确获取称重结果；
2.5配备自测试“@start”功能，保证可靠性；
2.6采用了耐磨的聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)外壳，化学耐受性强；
2.7采用特殊涂层的玻璃，最大限度地减小样品带静电引起的称量误差；
2.8自动检测并图形显示打印机、PC等外设是否连接正常；
▲ | 2.9 PC 直连功能，轻松连接到PC，以便将称量数据直接传输到电子表格或者文本如Microsoft® Excel 或Word 等格式的文档中；
2.10只需点击屏幕图标，一键选择防震等级，轻松适应环境条件；
2.11只需点击屏幕图标，一键切换称量 ¦ 填料模式，轻松适应应用场景；
2.12内置 12 种应用程序：称量 ¦ 填料、计数、称量百分比、混合 ¦ 净重总重、组分 ¦ 总重、动物称量、计算 ¦ 自由因子、密度测定、统计、峰值保持、检重、质量单位转换；
2.13可完全拆卸防风罩，便于对天平和防风罩进行清洁；
2.14 USB Type-C及RS232接口，可连接打印机、PC、第二显示器、扫描枪等外设，接口开放，可轻松连接管理系统；
2.15密码保护，防止意外更改天平设置；
2.16 ID设置，可以为设备、样品和批次分配ID号；
2.17称量室高度240mm，便于较大容器及样品的称量；
3.配置清单：主机一台、防风罩一个、秤盘一个、电源线一条、说明书一本。
▲参数 | 液氮罐（4套）
1、几何容积：65L。
2、口径：216mm。
3、外径： 680mm。
4、高度：700mm。
5、空重：32kg。
▲ | 6、静态液氮日蒸发量：0.78L。
▲ | 7、静态液氮保存期：83day。
8、提桶数量： 6个。
9、提桶尺寸：10*10。
10、提桶层数：4层。
▲ | 11、2ml冻存管数量：≥2400个。
▲ | 12、真空绝热性能：绝热性能优越，具备极高的温度均匀性，当罐内液氮≤5cm时，所有样本贮存温度仍能保持在-180℃以下。
13、材质及结构：高强度螺纹铝合金，轻型罐体，铝合金外表面处理及颜色，采用表面附着力优异的喷漆工艺。
14、标配：液氮罐1个、提桶数量6个、盖塞1个、锁盖1套，瓶盖式监控仪
▲参数 | 烘箱（1套）
1、容积：110 L；
2、外形尺寸(宽×深×高)：710×587×785 mm；
3、内部尺寸(宽×深×高)： 560 ×400×490 mm
▲ | 4、温度范围：室温+7.5℃~300℃
▲ | 5、温度均一性(依据DIN12880标准)： 250℃@≦±4.1℃
▲ | 6、温度精确性(依据DIN12880标准）：250℃@≦±0.8℃
7、标配搁板数：2；搁板装载重量：30 kg
8、箱体主体材质：镀锌钢板，白色环氧树脂烤漆；
9、箱体内胆材质：304工业级不锈钢
10、电源：220~240V ，功率：2252 W
备注：本清单中所列的参考品牌仅作为说明并没有限制性，如出现了参考品牌则默认添加“或相当于”字样。