## Sheet1
附件一：
▲参数 | 冷冻研磨仪（1套）
1、 货物名称：全自动样品冷冻研磨机
2、主要用途：通过低温研磨生物样品能够有效抑制核酸降解，保留蛋白质活性,并可大批量处理样品。具有组织均质，研磨，细胞破碎，匀浆，材料分散，制备，振动的作用。
3、主要功能和技术指标：
▲ | 15秒内最大处理量同时可以处理48个样品，包括可以适用24位和48位的低温冷冻适配器
▲ | 可使用0.2-50mL 样品管，可单样品单管操作
▲ | 可存储≥20组实验数据，历史实验数据可记录，并可随时导出
具备智能模式：包括智能循环（可在几个设置好的参数间按需求循环）和智能启停（可在预约时间启动和停止）
具备开盖运行保护
最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节。
▲ | 最终出料粒度：~5µm。
研磨平台数 (可接纳研磨罐数) >2 。
带自动中心定位的紧固装置,工作时安全锁，全程保护。
▲ | 均质速度：最低值达到零，最大值≥70Hz/s。运行时间可调范围：最低值达到1s，最大值≥9999s。
转速范围：1000rpm-7000rpm
研磨球直径： 0.1-30mm。
加减速： 达到最大速度或减速至零的时间不超过2s
▲ | 噪音等级： <55db。
▲ | 制冷功能： 有，-50℃到室温可调节。 控温精度：控温精度：±0.5℃
▲ | 研磨方式：支持湿磨，干磨，低温研磨等研磨方式
▲ | 可随意更换适配器，需提供下述配套设配器：0.2ml×96 孔板， 2.0ml×24冷冻适配器（可达-196度），15ml×8冷冻适配器（可达-196度），50ml×2冷冻适配器（可达-196度）。
尺寸：≤725mm*450mm*520mm,设备重量：≤88.8KG
▲ | 需求提供部分国内外省部级及以上实验室的用户名单，或2-3篇使用了本设备的IF≧10的研究论著作为质量和科研接受度的参考
采用进口原装脉冲式马达驱动发生系统，性能稳定
4、基本配置：
4.1 主机一台。
4.2 2ML*24适配器一套，2ML*48适配器一套，
4.3 2ML离心管一包
4.4 3MM钢珠一瓶，5MM钢珠一瓶
4.5 2ML开盖器一对
▲参数 | 高压灭菌锅（1套）
▲ | 有效容积≥75L，腔内容积≥83L
▲ | 外形尺寸≤（mm）≤550mm(宽)×600mm(深)×1100mm(高)，占地面积≤0.34m2
温度传感器：PT100
▲ | 设计压力≥0.3Mpa；安全阀起跳压力：0.28Mpa，压力表量程：0~0.4Mpa
▲ | 使用国标16A电源线，运行功率≤3200W
蒸汽内循环排气，通过灭菌程序设置，可以实现无蒸汽外排。
▲ | 具有≥四种以上工作模式（快速灭菌、灭菌保温、预热灭菌、液体灭菌等），每种模式均可调整工作流程参数。
一键快速启动灭菌方式，只需按下运行键，直接按照上一次运行的参数开始程序，减少重复操作；灭菌过程中，每个阶段的进度均有显示提示。
▲ | 高海拔灭菌设置，通过更改控制器中的海拔高度数据，满足0~4000m范围内海拔高度使用。
多重报警机制：温度异常报警、传感器异常报警、压力异常报警、水位报警、控制器异常报警、加热异常报警、门锁报警、主控板异常报警等，保证人员及设备的安全。
▲ | 压力容器符合 GB/T150-2011 设计标准，
▲ | 安全防护措施：液位计监测及过温保护功能，过流保护、漏电防护、腔内超压报警、防干烧防护等，上盖具备快开联锁机构和防烫遮板
▲ | 标配大功率散热风机，实现迅速降温，灭菌结束后自动启动冷却装置。
标配冷却水桶注水口和快排接口，可在不拆卸前冷却桶的工况下将水注入或排出
▲ | 需提供部分国内外省部级及以上实验室的用户名单，或2-3篇使用了本设备的IF≧10的研究论著作为质量和科研接受度的参考
配置：主机1台、灭菌提篮3个、附件1套(含排水软管、前冷却桶、后排水桶、后排水桶固定件)；可选配USB、物品温度探头、热敏打印机、外挂式针式打印机、485通讯接口。
▲参数 | 超纯水机系统（1套）
一、基础要求：
1. 进水条件：市政自来水，满足GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准
2. 处理工艺：双级反渗透+离子交换
3. 产水指标：
▲ | 1） 纯水：电导率<5 µS/cm（25℃），符合GB6682-2008分析实验室三级水标准
▲ | 2） 超纯水：电阻率18.2MΩ.cm（25℃），TOC＜5ppb，细菌<0.1cfu/ml
▲ | 3) 超纯水质符合ASTM D1193-2006/GB11446.1-2013/GB33087-2016一级水标准
▲ | 4. 产水量：双级RO系统稳定产量≥20L/H@15℃
5. 储水量：≥40L
6. 设备形式：台式
二、仪器特点性能：
1. 基础硬件指标
1） 硬件组成（配置）：预处理+水箱一体单元，纯化主机
▲ | 2） 设备噪音：工作噪音<50dB（1米处）
3） 设备电源和功率：输入电源AC220V/50Hz，工作电压DC24V，最大功率100W
2. 操作指标
▲ | 1） 取水流速：最小流速为逐滴，最高流速不低于2LPM
▲ | 2） 取水点数量：纯水取水口、超纯取水口至少各1（不含外围取水站）
3） 定量取水精度：±1%
4） 支持脚踏开关取水
4. 安全性能
▲ | 1） 漏水保护：具备双重漏水保护器，可同时感应内部和桌面积水，并在报警触发时采取强制保护措施
2） 超高液位保护：水箱具有超高液位保护功能，且一旦发生溢流，超量存水将被自动排放、引流
3） 高低压保护：RO、UP系统分别具备高、低压保护功能，防止系统超限运行
4） 低产量保护：RO系统具备低产量保护功能
5） 预处理污堵诊断和保护：系统具备预处理污堵诊断和保护功能，能对预处理的提前失效执行诊断和主动保护
▲ | 6） 过程指标监测：系统具备以下过程指标实时传感器监测和数字显示——原水电导/温度、RO产水电导、UP产水电导/温度、TOC、一级/二级RO运行压力、UP运行压力
▲ | 7） 水质质控：系统具备RO产水（电导率）和UP产水质控功能（电导率+TOC），水质不合格声光提示，RO不合格产水自动排放
5. 系统维护和保养
1） 系统配备双波长紫外灯管，并具备失效报警功能，UV灯管可快速更换，过程无须专业人员参与
2） 耗材管理：系统具有独立界面，以列表形式展示全部耗材状态（包括筛网滤器、预处理滤柱*2、RO膜、DI柱、紫外灯、终端滤器和超/微滤膜），并可以分步引导方式执行各耗材的维护操作
3） 系统消毒：配备独立消毒盒，可用于RO和UP系统的在线化学消毒，消毒过程独立界面、自动完成
6、特点描述
▲ | 纯水存储：系统使用食品级PE材质软质水袋存储或其他无污染储水方式，有效容积≥40L，（可快速更换、免清洁，排水过程仅依靠自然重力，无空气引入带来的污染风险，无需呼吸滤器，储水袋置于水箱内部，且为封闭设计），
2）连续液位监测：纯水储罐使用连续式液位传感器监测液位（非分段式），液位以百分比和升数显示，精度±1%或1L
▲ | 3）TOC在线：超纯水质具有TOC在线监测功能，范围1-999ppb
4）芯片管理：预处理柱*2（微滤+碳滤）、RO膜组、DI柱*2、消毒盒均具备识别芯片，具有可追溯性、且可防止安装错误。芯片内存信息包括：耗材的编号、批次、安装日期及剩余寿命
5) 具有中间水质探头，可提前预警前柱失效，并实现交替使用可有效防止备品交付期间带来的停水问题
▲ | 需求提供部分国内外省部级及以上实验室的用户名单，或2-3篇使用了本设备的IF≧10的研究论著作为质量和科研接受度的参考
备注：本清单中所列的参考品牌仅作为说明并没有限制性，如出现了参考品牌则默认添加“或相当于”字样。