生殖医学科实验室环境监控系统安装项目需求书

一、项目范围和介绍

我院生殖中心现有胚胎培养箱5台，存放在生殖中心胚胎实验室，拟配置一套带有报警功能的设备及环境监测系统，所有设备进行定期检验检定校准。
二、项目需求
（1）系统需配置以下设备
	序号
	监测点名称
	数量
	单位

	1
	皿式温度传感器
	10
	台

	2
	实验室环境监控
	1
	台


服务需求

调研需求并勘查现场，根据甲方要求定制个性化方案，安装调试设备并建立基础数据库，系统应用软件(含手机APP)使用培训。
定期进行数据备份，对被监测的设备/设施实行每月巡检、提供季度运行分析报告、设施设备更新及选型建议。
负责对系统配置的各类软件、硬件设备进行定期维护，软件免费个性化定制开发并升级、硬件免费维修及更换。
自行负担监测平台所产生的短信费用、网络流量费用、服务器租赁费用。
7*24小时值守中心对超标预警进行处理。

每年提供监测设备的计量校准服务。

监管部门进行专项检查时的现场支持。
设备安装完成后需自行与院内原冷链系统对接。

系统监测平台要求

平台整体要求

不得破坏现有的外观和装修，不得占用现有网络和服务器资源，平台采用无线射频传感器实时采集数据至服务器，各类传感采集设备采用电池供电，由乙方自行负责电池更换费用。平台应当支持通过PC、手机APP、平板电脑等多终端访问机制。

软件要求

★采用无线方式获取并传输监测数据

可24小时不间断对培养箱、液氮罐、操作台等主要设备以及实验室整体环境进行监测及报警

PC主机直接查看浏览数据，也可以通过手机APP、IPAD查看浏览数据

报警方式可选：声光报警、短信报警、电话报警。可设置多组报警联系人并设定优先级先后顺序

可以报表形式导出所有监测数据，并进行数据对比及分析

可与电子病历系统对接，建立以患者为主索引的监控数据链，可将监控数据与患者培养数据对接，输出以患者胚胎为主线的胚胎发育监控数据

可标注报警原因

★APP具有IOS与安卓两个版本

具有设备管理功能与分组功能

具有实时数据显示、图表显示功能

具有开启或关闭单一设备的报警功

★采用无线方式获取并传输监测数据

可24小时不间断对培养箱、液氮罐、操作台等主要设备以及实验室整体环境进行监测及报警

PC主机直接查看浏览数据，也可以通过手机APP、IPAD查看浏览数据

报警方式可选：声光报警、短信报警、电话报警。可设置多组报警联系人并设定优先级先后顺序

可以报表形式导出所有监测数据，并进行数据对比及分析

可与电子病历系统对接，建立以患者为主索引的监控数据链，可将监控数据与患者培养数据对接，输出以患者胚胎为主线的胚胎发育监控数据

可标注报警原因

★APP具有IOS与安卓两个版本

具有设备管理功能与分组功能

具有实时数据显示、图表显示功能

具有开启或关闭单一设备的报警功能

（4）能硬件设备要求
	实验室环境监控
	可检测TVOC/O2/PM2.5/PM10/温度/湿度/气压/甲醛/CO2

★具有数据显示屏，可以直接查看到监控数据（提供设备图片证明）

温度传感器精度：≤±0.4℃

湿度传感器工作量程：0～100%RH

湿度传感器精度：≤±1.5%RH

O2传感器工作量程：0～30%

O2传感器精度：≤±0.2%

TVOC传感器工作量程：0～2ppm

TVOC传感器精度：≤±0.1ppm

PM2.5传感器工作量程：0～500µg/m3

PM2.5传感器精度：±10ug/m3（0~100ug/m3）

PM10传感器工作量程：0～500µg/m3

PM10传感器精度：±10ug/m3（0~100ug/m3）

CO2传感器精度：≤±0.05%

CO2传感器工作量程：0～5%

甲醛传感器精度：±0.1mg/m3

甲醛传感器工作量程：0～2mg/m3

大气压力传感器精度：±50Pa（±0.5mbar）

大气压力传感器工作量程：300~1250mbar

供电方式：内置电池和电源适配器

市电断电报警功能

传输方式：无线

传输距离：≥20m  

	皿式温度传感器
	外形尺寸（单位：mm）：L≤38.5mm W≤ 38.5mm H≤ 15mm

续航使用时长：≥12个月

温度监测精度：±0.1℃

支持电池更换

防水防尘等级：不低于IP65

传输方式：无线

传输距离：≥3m

★具有省级计量部门的计量认证报告（提供复印件）


三、合同期限：1年
四、工期要求：甲方下达安装指令后7个工作日内
五、报价单
	序号
	监测点名称
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	皿式温度传感器
	10
	台
	
	

	2
	实验室环境监控
	1
	台
	
	

	投标总价
	                   元


报价含设备租赁费、服务费、年检费。

                                   报价单位（公章）

                                   日期：
