3M专业影像诊断协作终端采购项目需求
项目名称
项目名称：3M专业影像诊断协作终端采购项目
采购清单
硬件清单如下：
	序号
	名称
	配置描述
	数量

	1
	3M专业影像诊断协作终端
	1.尺寸：≥21.3英寸，显示比例：4:3,分辨率：≥2048×1536,点距：≤0.2115(H)×0.2115(V)mm,最大亮度；≥1000cd/m²,对比度：≥1500:1,可视角度：≥178°,响应时间：≤10ms,色彩位数：≥281.47Trillion Cblors(48bit)。

2.亮度≥90%。

3.曲线误差通过软件切换Gamma2.2与DICOM等曲线，DICOM曲线和GAMMA曲线误差最大误差值<4%。

4.HDMI×1、DP×2、1ype-C×1数字信号输入，DP×1数字信号输出。
5.USB Type A ×2、USB Type B ×1。
6.DICOM标准，显示完全符合DICOM3.14标准，具有根据显示亮度动态调整DICOM曲线功能，且在显示器支持的亮度范围内任意亮度下均符合DICOM3.14的显示标准。

7.医疗曲线：内置DICOM、GGO、MM、DSA、PET、CT、MR、DR、US、USER、Gamma1.8、Gamma2.0、Gamma2.2、Gamma 2.4、Gamma 2.6曲线和文档模式曲线，可根据不同的应用场景使用不同的显示曲线。

8.色彩重建：能自动识别图像中的灰度与彩色内容，在灰阶内容符合DICOMPart14标准的情况下，对彩色内容的亮度及色调进行重新构建并校准，从而实现在同一屏幕上灰度内容使用DICOM曲线，彩色内容使用Gamma曲线进行混合显示。

9.亮度实时校准系统：实时监测并校准显示器的输出亮度，以保证显示亮度的长期稳定输出。
10.环境光侦测系统，自动检测环境光数据，根据环境光的变化实时对DICOM曲线进行校正。
11.增亮模式：通过集成于计算机键盘的热键，便捷瞬间提升显示器亮度，满足医生临时对暗部细节显示的诊断需求，热键可自定义设置。
12.DICOM曲线采用动态算法，全亮度调节范围内均能提供可靠的DICOM曲线。

13.显示器菜单调节，无按键设置，通过显示控制软件在计算机端调节参数。

14.可自行对残影进行消除，保证医学影像显示的精准。
15.持续使用一段时间屏幕显示提醒功能，并可通过显示控制软件菜单进行开关控制、选择时间。
16.具有截图功能，可在不依赖第三方软件的情况下通过热键唤醒截图功能，可任意设置快捷键，对典型病例进行随时截屏保存并存档，并且可以对智能聚焦下的图像进行截图保存。

17.可通过鼠标一键切换亮度，方便医生在高亮度下观察图像细节。

18.支持鼠标一键打开色彩转灰度功能，以方便临床诊断过程中一键进行切换对影像病灶进行精准诊断。

19.支持鼠标一键快捷切换图像曲线，以方便临床诊断过程中一健进行切换，便于医生对影像病灶进行精准阅读。

20.支持鼠标一键切换信号通道功能。

21.内置屏幕共享系统，具备TypeC接口，支持外部笔记本、手机和平板设备图像可直接投屏观片，方便对外部设备的影像进行测览沟通，并支持对笔记本、手机和平板等设备进行充电，充电功率高达65W。

22.仅一套键鼠即可控制诊断工作站电脑和其他设备，操作随显示内容自动切换操作。

23.支持横/竖屏旋转，配备自适应系统，能自动识别显示器横/竖屏状态、并自动调整画面输出为横屏或竖屏模式。

24.通过前置嵌入式胶片夹，可自动识别胶片的插拔状态，自动开启或关闭观片灯模式，且左右分屏可单独或同时进入观片灯模式，胶片夹与整机一体化设计.

25.通过内置软件集中管理和监控医用显示器状态，进行检验、校准.

26.支持对背光传感器、环境光传感器、温度传感器、重力传感器、气压传感器、湿度传感器等传感器进行开关控制。
27.环境监测系统，可实时监测出使用环境的温度、气压、湿度等数值，方便用户掌握实时的工作环境数据。
28.通过集成的DICOM校准系统对DICOM显示曲线合规性进行自动检测与校正。

29.下侧设有键盘灯，与整机一体化设计，可自由调光调色，颜色≥1000种，在标准阅片环境下开启后可照明键盘区域，方便医生编写报告。

30.后侧设有氛围灯，与整机一体化设计，可自由调光调色，颜色≥1000种，可减少周边环境和显示器之间的对比度，防止在屏幕上产生眩光，缓解眼睛疲劳。

31.通过智能感控对用户工作状态进行检测，以控制显示状态。

32.当温度高于预定温度时，传感器会检测到温度差异并将信号传输至温度控制系统，温度控制系统对显示器温度进行控制。

33.显示屏采用低频闪显示技术，降低眼睛疲劳度，同时对医生的阅片时间进行设置提醒管理。

34.显示模式可选择设置自然、护眼、清新和自定义，自定义可对红绿蓝三原色进行无极调节。

35.通过悬浮窗或热键实现对屏幕的局部区域进行高亮显示，聚焦病灶，降低屏幕其他区域对视觉感知的影响，热键可自定义设置。

36.内置医疗级标准电源，支持交流电源供电，无需外接电源适配器，缓解了安装区域的杂乱，营造舒适的工作环境。

37.支持交流电源供电或直流24V电源适配器供电两种方式。
	1


服务要求
提供验收后3年免费质量保修及现场维护服务。具体服务内容包括：
1、送货、安装配置服务；
2、验收后三年内，供应商在收到客户报障请求后，30分钟内到达现场响应处理，4小时内恢复正常；
3、提供备件先行服务，如配备常用备件包含但不限于主机、智能笔、无线传屏器等在现场，所有设备需要提供现场维修，如现场无法维修，必须提供同等型号或以上设备作为备机使用，直至原设备维修好。
详细配置参数
（一）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
（二）标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

交货日期
(一)供货方须在院方支付合同首款后的7个工作日内向院方提交采购清单中的物品。
(二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。
交货方式
(一)供货方应按时将货物送至院方指定货运详细地址。
(二)交货完成的有效证明：供货方送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供货方两方的签字方有效。
安装要求
(一)供货方负责合同项下设备的安装调试，并按院方要求，免费提供本项目下设备的搬迁工作。
(二)供货方应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。
(三)供货方需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。
保修服务
(一)信息设备（产品）免费维护期从合同标的验收合格之日（分段验收的以最后验收期为准）算起，期限为36个月。
(二)整机保修；保修期自验收合格之日起计算。
(三)提供3年原厂家保修服务。
(四)在免费维护期结束前，须由供货方和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由供货方负责修复，在修复之后，供货方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。
(五)超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。
售后服务：提供原厂家7*24小时免费维修服务。
响应时间、方式：30分钟内响应到院方报修处，供货方需提供备件先行服务。
培训
供货方应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。
供货方应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错，并保证培训效果。
合同款支付方式
甲方将按如下方式向乙方支付合同费用：

(一)合同签订后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付合同中软件金额的30%。

(二)合同所有设备（产品）运至甲方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），且甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付至硬件结算审核价的100%。

9

