## Sheet1
附件一：
▲参数 | 压力灭菌锅（1套）
▲ | 1.有效容积：110L，腔体总体积≥110L
▲ | 2.腔体最大有效深度≥734mm，灭菌腔内可放置三个灭菌提篮以便更好的分类样品，可以对某些特殊长度器具灭菌。
▲ | 3.可选杀菌温度：110-138℃，灭菌定时：0-9999min
4.琼脂培养基灭菌模式：（保温）温度范围：45-80℃
5.最大可允许压力（表压）：0.26Mpa，压力计量程：0-0.4Mpa，温度显示范围：5-137℃，
6.温度显示方法：数字式
7.采用一键解锁，翻盖式设计，单手上提把杆开盖，感应式关盖，下压自动联锁，依据指示灯提示判断锁止状态；
8.微电脑全自动控制灭菌过程，状态流程图显示当前灭菌进程，任何时侯均可直观查看当前运行步骤；
9.电磁吸附式6/8爪机械联锁，6/8爪设在上盖，密封胶条受力均匀，密封安全可靠，操作台面干净，负载进出无障碍；
10.内胆采用SUS304不锈钢材质，机械精工一体成型法兰腔口，内表面多道工艺后经电解抛光处理成亚光色，耐锈，经久耐用；
11.燕尾型密封槽，自胀式医用硅胶模压密封圈，耐腐蚀、耐高温，可以避免高温开盖操作引起的意外，密封更安全；
▲ | 12.具有液体、固体、琼脂、器械等五种以上灭菌模式，可扩展记忆存储80条灭菌程序；
13.内置蒸汽收集箱，采用多级排气，不影响周围环境；
14.配双空气对流快速冷却风扇，默认灭菌后降温自动开启，可设置冷却开盖温度，温度未达到时无法开盖；
15.级医用级前置压力表，压力表接口安装简单，方便后期拆装和校检；
16.安全联锁装置：具备高温高压联锁保护系统，自动检测，确保腔体闭盖关闭到位才能启动工作程序；
17.加热防干烧报警装置：当水位低于最低水位时，系统自动停止工作，当水位低于加热管时，干烧超温，系统直接切断电源；
▲ | 18.安全装置： 安全功能设置及示警系统：双联锁盖系统、双联排气检查系统、超温超压断电、锁盖检测、温敏探头断路检测、压力安全阀、灭菌时间读数定时器、加热故障检测、缺水保护装置、漏电断路器、腔盖、台面由热绝缘塑料制成，可以防烫；
19.主体尺寸：550W,1150H,640Dmm
20.自重：95kg
21.安全阀制造商在中国特种设备检测研究院有备案认证，并可查询编号。
▲ | 22.带中华人民共和国特种设备制造许可证（压力容器）
23.配置要求：主机 1台、锈钢网篮3个、排水管1根、手套1双
▲参数 | 制冰机（3套）
1.采用机械式旋转挤压型制冰方式，电脑控制全自动制冰，所制冰型为不规则的小颗粒雪花形碎冰；
2.翅片管型压缩机，采用高效制冷剂R290/115 g；强制空气冷却式制冷，制得的冰水比≥80%；
3.五分钟快速出冰，碎冰颗粒小；
▲ | 4.制冰量：≥130 kg/天：
5.大体积（65L）储冰室,储冰量（自由坠落时）为32kg（约22kg），满足不同用冰量需求；
6.5分钟快速出冰，碎冰颗粒小；
7.采用LED灯显示，一键启动，自动检测并显示故障问题，整体UI设计简约，操作便捷直观；
▲ | 8.故障显示去代码化，采用镂空光标图案显示故障，正常状态及故障根据不同颜色区分；
9.采用外置≤4um过滤器，各种水质皆可实现正常制冰；
10.可选配多至3重过滤器组合串联，实现对复杂水质进行过滤；
▲ | 11.具有主动排水功能，无地漏情况保证实现高位排水；
▲ | 12.采用红外感应技术监测设备制冰量情况，可有效保证仪器的正常运行
13.硬质聚氨酯泡沫隔热层，环温20℃下可维持储冰室温度-18℃，降低冰的融化比例；
▲ | 14.外壳材质采用不锈钢板附加防锈抗指纹涂层，增强抗腐蚀性，提升卫生洁净等级；
15.排水：外径φ8宝塔头，标配主动排水功能，无地漏情况下可以实现高位排水；
16.进水：2分 φ6.35 PE管快速接头，标配原装净水器 纯净制冰防结垢；
▲ | 17.静音运行，噪音≤52dB，最大程度减轻对实验室环境的影响；
18.简便的机构设计，设备箱体各板可单独拆卸，拆装方便；
19.标配1.5寸带刹双排静音轮，易于移动与安放；
20.电源:AC200-240V/50Hz，电源功率480W;
21.配置要求：制冰机1台、电源线1根、红外感应探头1个、过滤器1个、接头1个、配胶垫片1个、进水管1根、排水管1根、塑胶白铲1个
▲参数 | 电热鼓风干燥箱（2套）
1.工作环境温度10-30℃；
2.电源220V±10% 50Hz±2%。
▲ | 3.容积：≥142L
4.控温范围：室温+5-200℃
5.温度调节分辨率：0.1℃
6.升温速率：≥4℃/min
7.温度均匀性（150℃）：≤±2.5%℃
8.温度波动度（105℃）：≤±0.3℃
9.定时范围：0-999min/h
10.采用双屏高亮度数码管显示，触摸式按键设定调节；运行状态、风机段数、工作状态；
11.外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节；
▲ | 12.温控系统采用微电脑单片机技术，系统具有控温、定时和超温报警等功能；
13.预热腔设计，空气加热混合后直接进入工作室，确保快速升温及良好的热分布效果；
14.采用双屏高亮度数码管显示，触摸式按键设定调节；
15.采用罩级电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环；
▲ | 16箱门具备大视角观察玻璃窗，便于用户观察；
17.采用高品质的保温材料使整机性能体现更优越；
▲ | 18.旋转式两级锁紧结构，保证门与进口封条贴合度更高，达到良好的密封性；
20.腔体四角采用圆角设计，搁架容易拆卸，方便清洁；
21具有来电恢复功能，保证不会因停电、死机而造成数据丢失，
22. 配置要求：主机1台、载物托架3块、电源线1根、说明书1份、保修卡1张、合格证1张
备注：本清单中所列的参考品牌仅作为说明并没有限制性，如出现了参考品牌则默认添加“或相当于”字样。