## Sheet1
附件一：
▲参数 | 快速冷冻仪（1套）
一、技术参数：
1、功能描述：利用超低温制冷机技术，使病理组织样品快速越过 0Cº-7Cº最大
冰晶形成区，制作高质量的冷冻包埋块，提高冰冻切片的质量。
2、可对脂肪、囊肿、脑组织等软体标本进行快速高质量冷冻制备。
3、一键启动、无需守护，冷冻实时温度在触控屏上显示。
4、具有自动开启和自动关机功能，可以在一天 24 小时内任意设定开启/关机时
间。
▲ | 5、具有标本制备自动倒计时和到时报警功能。
▲ | 6、可以针对不同标本的冷冻时间单独设置任意时长，设置范围 0-999 秒。
▲ | 7、一键式设置默认冷冻时间，设有冷冻时间加减按键，可以在默认冷冻时间
基础上可以任意加减，最多一次可以设置 4 个标本。
8、配置 4.3 寸彩色触摸屏实现各项功能，操作简单便捷。
9、可以任选配置 2 个或 4 个标本位的冷冻工作腔，每个标本位分隔开并有编号，
防止混淆标本。
▲ | 10、配置 2 个标本位的放置腔，工作腔平台上设置包埋盒和标本夹取工具放置
区。
▲ | 11、冷冻仪降温范围最低至-80℃。
▲ | 12、从 20℃降至-50℃的时间为 35 分钟以内，温度精度±1℃。
▲ | 13、拥有自主研发的环保型冷冻剂配套仪器使用，长效稳定。
14、仪器重量轻，一键启动、无需连接电脑，重量≤9KG。
▲ | 15、仪器体积小，长*宽*高≤235*230*465（mm），可放置在冰冻切片机旁配套
使用。
二、配置清单：
（一）标准配置清单
1 主机 1 台 长*宽*高：235*230*465（mm）
2 标本夹取工具 1 套 不锈钢
3 标本放置篮 4 个 铝合金4 冷冻工作腔 1 套 4 个标本位
5 电源适配器 1 套 配电源线
6 说明书、合格证 1 套 。
（二）除标准配置外，额外配置标本放置篮 6 个，同时一起招标冷冻包埋液。
三、售后服务及质保期限
1、整机免费保修 5 年，终身提供维修配件；
2、广州本地配备工程师，设备故障提出维修申请时需有 2 小时内响应，24 小时
内到达维修现场
▲参数 | 恒温水浴箱
一、技术指标
1.温度范围：室温~100℃
2.温度稳定性：±0.1℃ at 70℃
▲ | 3.浴槽容积： 5L&10L（双浴腔）
4.开口尺寸：长* 宽*高= 301×330×150 毫米（10L工作区域）；154x300x150毫米（5L工作区域)
5.外观尺寸：长* 宽*高= 392x587x233 毫米
▲ | 6.外部采用了环氧粉末涂层，具有优异的耐化学损伤性和耐腐蚀性.
▲ | 7.无缝不锈钢材质，工作区域无加热盘管，使得内腔易于清洁。
8.自动开机和自动关机定时器，自动预热和关闭水浴。
9.图标式界面设计简化了控制器参数设置和监控使用。
▲ | 10.声音报警，可调数字过温保护，低液位检测和高温保护。
11.四个温度预设值方便保存常用设置
12.水浴配备可拆卸的透明聚碳酸酯尖顶盖
▲ | 13.UL 合规认证和CE 认证
14.加热功率：300w
▲ | 15.采用快速泄流阀和隐蔽的排水口，简化了日常操作。
二、配置要求：
1、水浴锅主机 1套
2、配套电源线 1套
3、聚碳酸酯尖顶盖 2个
三、售后服务
1、仪器整机保修5年，终身提供维修的零配件；
2、设备故障提出维修申请时，工程师2小时内要响应，24小时内到达维修现场。
备注：本清单中所列的参考品牌仅作为说明并没有限制性，如出现了参考品牌则默认添加“或相当于”字样。