智能尿液标本管理系统需求书

- 项目名称

项目名称：智能尿液标本管理系统。

- 方案建设内容

建设内容如下：

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能尿液标本管理系统 | 配置详见3.1智能尿液标本管理系统 | 1套 |
| 2 | 智能尿管贴标机 | 配置详见3.2智能尿管贴标机 | 1台 |

- 详细配置参数

3.1智能尿液标本管理系统

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 | 智能尿液标本管理系统 | - 设备管理：支持对智能尿管贴标机的状态信息进行实时监控与预警，例如运行状态、标签余量、试管余量等。 - 接口管理：支持与医院信息系统对接，实现员工、科室、患者信息、检验申请单等信息的获取。 - 身份验证：支持通过身份证、患者编码等方式进行患者身份识别。 - 统计分析：支持按日期、科室、检验项目等维度进行数据统计。 - 系统管理： 支持人员、角色、权限等系统管理。 - 配置管理：支持标签重打次数设置，以满足标签污染与损坏时标签重新打印。支持工作时间段设置。支持不同类型检验项目打印不同数量、格式标签。 - 信创要求。支持在信创目录的操作系统、数据库部署与正常运行。 |

3.2智能尿管贴标机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1 | - 智能尿管贴标机 | - 装载方式：支持在线不停机、无序倾倒式加管。 - 出管方式：逐支出管。 - 出管口位置：前置出管，出管位置应方便操作人员取管； - 容量：单机容量≥200支，出口管容量≥20支； - 适用试管：长度100mm~110mm ，直径16mm~20mm。 - 处理能力：≥1000支/小时； - 报警功能：具备缺纸、缺管、设备异常报警功能； - 操作交互设备：嵌入式一体化操作交互设备（CPU:核心数≥10，主频≥2.0Ghz，内存≥4G,固态硬盘≥128G，屏幕尺寸≥21.5寸，分辨率:≥1920*1080, 刷新率≥60HZ），支持按用户需求定制显示内容； - 自检功能：设备支持故障自检，并支持在显示屏显示故障信息； - 条码输出设备：设备内置条码输出设备支持打印尿管标签并自动黏贴； - 换纸方式：支持抽屉式换纸； - 输出方式：热敏打印，无需色带、墨粉、硒鼓等耗材； - 条码类型：支持code128、code39、JAN、2of5、NW-7等； - 条码内容：支持英文、数字、汉字、标点符号等； - 条码格式：支持自定义标签打印格式；标签打印格式可随意设定，支持0/90/180/270度旋转、线、面、框、黑白反转、网格打印、连续打印、文字补正； - 贴标位置：默认试管中部，支持根据用户需求定制 - 贴标内容：支持根据用户需求定制 - 身份识别设备：内置身份证识别、条码识别设备。 - 输入电源：AC 220V（50HZ） - 工作温度：0℃~45℃； - 工作湿度：30%到80%。 |

- 项目工期

- 自合同签订日起，须在7个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。

- 对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，双方共同整理并在10个工作日内确认《需求规格说明书》。

- 须在《需求规格说明书》确认后的20个工作日内完成实施导入和保证系统正常工作。

- 完成软件实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行3个月以上无软件故障出现，则向院方申请验收。

- 集成技术及实施服务要求

# 在项目实施前，结合院方项目需求，根据《网络安全等级保护制度》自评等保级别。需向医院提交设计方案进行安全评审，保证安全技术措施同步规划，系统建设根据信息系统安全等级保护要求进行建设。

# 软件需通过院方信息部门组织的信息系统安全等级定级要求，项目承建商需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过院方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，项目承建商根据检测结果对安全漏洞进行整改。

# 项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

# 项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。

# 验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。

- 后续维护服务

# 项目维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为36个月。在维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

# 维保期内承建商为院方提供专职技术人员进行项目维护，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

# 在维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

# 超过维护期的，双方另行协商签订维护合同，服务方报价软件部分维护费用不超过合同软件部分金额的8%，硬件部分维护费用不超过合同硬件部分金额的5%。

- 合同款支付方式

- 合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。

- 合同所有设备（产品）运至甲方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），且甲方收到乙方开具相应硬件金额正式发票后，向乙方支付至硬件结算审核价的100%。

- 软件验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票及售后服务承诺函后，支付合同软件总金额的70%。