基于人工智能的心脏超声图像实时质控与自动采集软件项目需求

- 项目名称

项目名称：基于人工智能的心脏超声图像实时质控与自动采集软件

- 项目内容

广东省人民医院成人心脏超声室是华南最大心血管超声中心，年检查量达15万例。为提升图像质量、优化诊疗流程、深化科研，拟启动心脏超声图像质量控制与智能化管理项目。建立标准化图像质量控制体系，减少误诊漏诊风险，指导低年资医生规范操作，打造高质量心脏超声数据库。该项目将提升诊断效率与科研效能，为医院高质量发展提供支撑，并为未来研究提供数据保障。

供应商需建设心脏超声图像实时质控与自动采集系统，满足实时、高效质量评估及图像采集需求。

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于人工智能的心脏超声图像实时质控与自动采集软件 | 配置详见3.1 | 1套 |

- 详细功能描述

3.1 基于人工智能的心脏超声图像实时质控与自动采集软件

| 序号 | 建设内容 | 功能模块 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心脏超声实时采集质控功能 | 超声影像获取功能 | 软件可对接超声设备HDMI/VGA/DP视频接口，获取超声影像视频流，视频延迟低于300ms，FPS高于30HZ |
|  |  | 心超影像质量控制功能 | 支持对8类常见的切面多模态视频和图像（二维、彩色、频谱、M型）检测分类和质量控制： （1）胸骨旁长轴 （2）胸骨旁二尖瓣短轴切面 （3）胸骨旁乳头肌短轴切面 （4）胸骨旁心尖短轴 （5）胸骨旁大动脉短轴 （6）心尖4C （7）心尖2C （8）心尖3C 对上述8类切面的分类准确率不低于90%，并实时标注显示检测分类的结果。 输入图像的质量分为不及格、及格和优秀三类，超声图像质量分类准确率不低于90%。并对及格和优秀的心脏超声影像进行3s左右的视频进行智能采集。 |
|  |  | 心超影像自动采集功能 | 当软件界面中实时显示的相关切面达到对应的分时，软件即可自动采集 |
| 2 | 心脏超声影像数据库功能 | 病例管理 | 能够按病例号，保存心脏超声影像，并提供影像阅览界面 |
|  |  | 参数测量 | 能够对超声影像中射血分数、心室心腔容积等常见参数进行测量，得到参数值 |
|  |  | 导出功能 | 支持病例影像数据和参数报告的导出打印功能 |

- 项目工期

# 合同签订日起3个月。

- 集成技术及实施服务要求

# 项目实施期内承建商提供专职工程师负责本项目实施，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

# 项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

# 项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括系统配置培训、用户培训，并保证培训效果。

# 验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收工作。

- 后续维护服务

# 本项目软件维护期从软件验收合格之日算起，期限为36个月。在维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及功能的局部改进完善、故障情况下的现场问题解决。

# 维保期内承建商为院方提供专职技术人员进行维护服务，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

# 在维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

# 超过维护期的，双方另行协商签订维护合同，其中软件部分年维护费不超过合同软件部分金额的8%。

- 合同款支付方式

(一)合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。

(二)项目验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票以及《售后服务履约承诺函》后，支付合同总金额的70%。