## Sheet1
附件一：
▲参数 | 纯水机（1套）
1.进水条件：市政自来水，5-40℃，压力1-6bar。满足GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。
▲ | 2.处理工艺：采用双级反渗透与离子交换技术，其中双级反渗透工艺为创新技术，受专利保护并提供相关证明。主机内外双循环设计（ECO/PRO模式）灵活应对不同需求，平衡能耗与水质稳定性。外循环（PRO模式）通过强化全系统水流循环，提升并稳定水质至更高标准。
▲ | 3.产水水质指标要求：
1)RO产量：恒产量系统，在15-35℃环境下稳定产量≥20L/H。
2)纯水指标：① ECO模式：电导率<5μs/cm（25℃）符合GB6682-2008分析实验室三级水标准;② PRO模式：系统运行稳定后水质可达GB6682-2008分析实验室二级水标准
3)超纯水指标：
① 电阻率：18.2MΩ·cm（25℃）。
② TOC：≤3ppb（在适当运行条件下，典型值≤5ppb）。
③ 细菌≤0.01CFU/mL，微粒（＞0.2μm）≤1个/mL，内毒素≤0.001EU/mL，DNase≤4pg/mL，RNase≤1pg/mL，蛋白酶≤0.15μg/mL。
④ 其余指标符合ASTM D1193-2006/GB11446.1-2013/GB33087-2016一级水标准（附水质国家法定计量机构的第三方检测报告）
4.本设备为台式机，由水箱、纯化主机组成，包含一套运行必备耗材
▲ | 5.控制界面：采用全灌胶防水彩色触摸显示屏（IP54等级），直观显示耗材健康状态与系统状态，提升操作便捷性。
6.取水：1)取水流速：最大2.0LPM;2)取水口（2个）：RO纯水、UP超纯水，并具有双水质定量取水功能
▲ | 7.数据存储：
1)本机存储：配备SD卡数据存储功能（容量≥8GB），存储产品生命周期的取水、报警和耗材更换记录等运行数据，支持无纸化数据管理。
2)物联网：配备WIFI与4G双通信模块。用户通过微信端可获取数据跟踪、运行分析、统计报表等，全面掌握RO/UP系统的运行参数、水质、报警及耗材信息。设备出现异常情况系统会即时通知用户与厂家。（附4G物联网国家法定计量机构的第三方检测报告）
3)数据打印：具备自动/手动水质打印输出功能，选配打印机可打印输出取水记录，包含时间、水量、水质等。
8.设备接口：USB、PLC485（接入实验室管理平台）、RS232（连接打印机）
9.过程指标监测：系统具备以下过程指标实时传感器监测——原水电导率、RO产水电导率、UP产水电阻率/温度、RO运行压力、UP运行压力
10.水质质控：系统具备RO产水质控功能。水质不合格报警提示，不合格产水自动排放。
▲ | 11.设备采用了高度模块化的设计理念，所有耗材均支持快速更换且无需专用工具，用户可自行维护。RO模块、预处理柱和超纯化柱采用快速接入式设计，该设计已获专利保护并提供相关证明。
12.纯水存储：使用PET+NY+PE软质水袋存储，有效容积≥25L，可快速更换。无需定期对水箱进行清洗消毒，节省时间与人力成本；排水过程密闭操作，防止外界空气引入，无需呼吸滤器等额外耗材。纯水储罐使用压力式传感器监测液位，液位在APP界面以百分比和升数显示，精度±1%或1L。该存储装置已获得专利保护并提供相关证明。
13.系统消毒：配备独立消毒盒，可用于RO和UP系统的在线化学消毒。消毒范围覆盖设备内部所有触水点及管道。系统可自动执行完整的循环消毒、自动清洗程序，无需人工拆除清洗。
▲ | 14.安全防护：
1)经过严格的安全测试，通过CE认证（提供CE证明）
2)整机采用低电压元件，确保使用安全
3)机身内部水电路完全分离，具备积水感应漏水保护器，在警报触发时采取强制保护措施
4)内置多项保护机制，可应对温度、压力、流量、给水异常等问题
▲ | 15.产品支持GLP/GMP认证，企业通过ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证和ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证，产品外观、控制软件、管理软件、核心技术具有自主知识产权（提供相关证书证明）
二、配置清单：
1.多功能水纯化系统主机 1套;
2.初次使用配套水机耗材 1套;
3.安装工具包 1套;
4.电源线 1根;
5.说明书 1份;
6.合格证 1份。
▲参数 | 梯度基因扩增仪（1套）
1. 3个温度循环器专用长寿命Peltier模块，控温更精准；
2.模块类型：0.2ml×96孔；
▲ | 3.适用管型：0.2ml， 8联排管，12联排管，96孔微孔板，兼容无裙边、半裙边/全裙边96孔PCR反应板；
4.温度范围：0-105℃；
5.最大升降温速度7℃/秒；
6.温度均匀性：≤±0.2℃；
7.温度准确度：≤±0.1℃；
▲ | 8.梯度方式：线性梯度和常规梯度，从左到右横向梯度0.1～42℃；
9.控温方式：模拟管+模块；
▲ | 10.变温速度可调： 0.01-7℃/s；
11.液晶显示：10.1英寸液晶屏+电容式触摸屏；
▲ | 12.可存储程序数：机内20万个 +（U盘无限扩展）；
▲ | 13.最大循环数：200个（嵌套循环下可达10万个）；
14.断电保护：有；
15.宽电压范围：100-240VAC, 50/60Hz；
16.热盖温度：30℃-115℃可调；
17.热盖结构：自适应压杆式热盖，合盖紧盖一步到位；
▲ | 18.风道结构：前进后出式风道，机器可以并排放置；
19.运行指示灯带：有，循环亮和常亮模式可选；
20.安卓操作系统，触摸屏及鼠标均可独立控制；
21实时显示程序进展及剩余时间，支持PCR仪运行中间编程；
22.实时记录热盖和模块的温度，单页记录时长60分钟，并可滑动查看；
23.一键快速孵育功能，满足变性、酶切/酶连、ELISA等实验需要；
▲ | 24.内置多个标准程序文件模板，能快速编辑所需文件；
25.支持实验程序结束发送邮件提醒功能；
▲ | 26.内置WIFI模块，用电脑或手机通过网络连接可实现一机同时控制250台PCR仪；
27.GLP报告：记录程序每一步的运行信息，并可导出CSV、PDF格式报告；
28.锁屏功能：防止误操作结束正在实验的程序；
29.支持U盘升级软件。
备注：本清单中所列的参考品牌仅作为说明并没有限制性，如出现了参考品牌则默认添加“或相当于”字样。