染色体（骨髓）智能分析软件设备采购项目需求

- 项目名称

项目名称：染色体（骨髓）智能分析软件设备采购项目

- 项目内容

项目采购清单如下：

| 配置清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息设备（产品）部分： |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 染色体（骨髓）智能分析设备 | 1 | 台 |
| 软件部分： |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 染色体（骨髓）智能分析软件 | 1 | 套 |

- 详细功能描述

3.1系统功能

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备功能 | 1、支持大容量存储图片、报告等染色体（骨髓）信息。 2、支持电脑多终端接入使用。 3、内置染色体（骨髓）智能分析软件。 |
| 2 | 软件功能 | 1、支持图形计算，能完成染色体（骨髓）智能分析并生成分析结果报告； 2、系统可接入医院局域网;支持多种主流操作系统上运行;支持局域网下远程多终端多用户登录访问使用，便于用户在院内不同场景下分析、教学等使用场景；可在科室原有电脑上通过浏览器等途径直接访问登录访问服务器使用； 3.系统具备权限管理功能，如用户初审权限、终审权限、报告发布权限设置。 4.系统采用B/S架构，在医院授权的局域网内即可通过浏览器访问，无需安装特定客户端软件即可操作使用（需要提供有关B/S架构的软件著作权证） 5.保证能够与医院LIS、HIS等信息系统无缝对接（包含但不仅限于患者姓名、性别、年龄、住院号、申请单号、检查项目、临床诊断等）。提供端口对接医院系统实现报告回传归档医院临床数据中心等功能。多模数据实时同步与更新，多人多端协同作业；并支持HTTP/HTTPS、 WebService、数据库视图等多种网络接口。主要信息类型为文本与图像数据（JPG.PNG.BMP） 6.平均每幅染色体核型图的处理时间＜0.9s； 7.软件能识别（同时能识别G显带、R显带）300、400、550、700、850及以上条带，AI算法实时进化，不断提高自动分析的准确性； 8.异常病例检出率≥80%（需提供同时具有CMA和CNAS认证标志的独立第三方检验机构出具的检验或测试报告）； 9.骨髓染色体G带识别准确率≥99%（需提供同时具有CMA和CNAS认证标志的独立第三方检验机构出具的检验或测试报告）； 10.骨髓染色体G带分割准确率≥99%（需提供同时具有CMA和CNAS认证标志的独立第三方检验机构出具的检验或测试报告）； 11.慢粒白细胞白血病 t(9:22) 检出率≥90%，准确率≥90%（需提供同时具有CMA和CNAS认证标志的独立第三方检验机构出具的检验或测试报告）； 12.多倍体分裂相检出率≥95%（提供独立第三方检验机构出具的同时具有CMA和CNAS认证标志的检验或测试报告） 13.非同源染色体核型比对，便于多核型异常分析； 14.同源染色体比对，可将病例样本中单号同源染色体或多号同源染色体放在同一屏幕界面上做比较分析，以便于对异常染色体的识别和分析判断； 15.能对交叉、粘连和重叠的染色体进行自动和手工切割支持边缘划分、骨架划分等方式，最简单的鼠标操作即可分离粘连、重叠的染色体，且支持预览。另外，不同的染色体间也支持拼接操作； 16.对原始中期分裂相自动去噪、分割和排列，系统直接显示染色体核型图； 17.支持染色体模式图拼接，方便比对目标染色体，快速有效进行染色体核型分析； 18.支持异常图像及多倍体图像推荐，具有异常提示，便于用户查看图像进行优先诊断分析； 19.具有异常提示，常染色体、性染色体等数量异常提示，结构异常提示（需要提供相关染色体数量及结构异常提示软件著作权证）； 20.支持异常染色体实物图拼接，生成仿真染色体，方便比对目标染色体，快速有效进行染色体核型分析（需提供有关异常染色体实物图拼接软件著作权证）； 21.具有一键式复原中期图未处理状态，实现纯手动分析功能，可人工去噪、增强、分割、排列，便于新用户深度学习； 22.智能带纹增强，确保染色体带纹清晰可辨，完整保留长短臂末端及随体； 23.内置染色体图像增强调整方式优化带纹； 24.系统具备在增强图标注核型功能，可实现快速分析； 25.自动清除染色体图像背景中杂质和污点，并能很好的保留随体与mar； 26.具备数据统计功能，支持阶段性样本总数、异常比例、工作量报表的统计，支持无纸化病例信息存档； |

# （一）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

# （二）标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

- 项目工期及交货日期

- 自合同签订日起，须在10作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。

- 对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，双方共同整理并在个工作日内确认《需求规格说明书》。

- 须在《需求规格说明书》确认后的15日内完成实施导入和保证系统正常工作。

- 完成软件实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行1月以上无软件故障出现，则向院方申请验收。

- 在合同签订后1个月内，乙方将货物运送到甲方指定地点，完成供货，并进行硬件、操作系统及软件安装及调试。硬件安装所需电源、院内网络等由甲方提供。

- 交货方式

- 供货方应按时将货物送至院方指定货运详细地址。

- 交货完成的有效证明：供货方送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供货方两方的签字方有效。

- 安装要求

- 供货方负责合同项下设备的安装调试，并按院方要求，免费提供本项目下设备的搬迁工作。

- 供货方应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。

- 供货方需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

- 培训

- 供货方应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。

- 供货方应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错，并保证培训效果。

- 集成技术及实施服务要求

# 项目实施期内承建商提供专职工程师名驻扎本院，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

# 在项目实施前，结合院方项目需求，根据《网络安全等级保护制度》自评等保级别。需向医院提交设计方案进行安全评审，保证安全技术措施同步规划，系统建设根据信息系统安全等级保护要求进行建设。

# 软件需通过院方信息部门组织的信息系统安全等级定级要求，项目承建商需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过院方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，项目承建商根据检测结果对安全漏洞进行整改。

# 项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

# 项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。

# 验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。

- 后续维护服务

# 软件维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为12个月。硬件提供整机保修，保修期自验收合格之日算起，期限为36个月。在维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

# 维保期内承建商为院方提供维护及服务的部门及固定的专职技术人员。承建商提供专职工程师名驻扎本院，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

# 在维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

# 超过维护期的，双方另行协商签订维护合同，服务方报价不超过合同软件部分金额的8%，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。

- 合同款支付方式

(一)合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。

(二)软件验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同软件金额的70%。

(三)合同所有设备（产品）运至甲方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），乙方向甲方指定账户转入金额为硬件结算审核价的5%的硬件质保金，甲方在收到乙方转入的质保金及开具相应金额正式发票后，向乙方支付至硬件结算审核价的100%。