消毒追溯管理系统升级项目

（增加内镜管理软件模块及配套硬件）需求

项目名称

消毒追溯管理系统升级项目（增加内镜管理软件模块及配套硬件）

项目概述

随着我院消化内科、呼吸内科等科室诊疗法量的增长，内镜使用频次持续攀升，医疗质量与我院感防控要求的不断提升，内镜作为高风险复用医疗器械，其清洗消毒流程的规范性与可追溯性已成为我院消毒供应中心管理的核心环节。当前，多数医院消毒供应中心存在内镜处理流程碎片化、手工记录易出错、质量监控滞后等问题，难以满足《软式内镜清洗消毒技术规范》（WS/T 367-2025）中 “全流程可追溯” 的强制要求。同时，现有消毒追溯管理系统多侧重于常规手术器械管理，缺乏针对内镜的专属追溯模块，无法形成全院复用器械的统一管理视图。根据国家卫健委《软式内镜清洗消毒技术规范》及2025 年发布的《医院感染管理新规范》明确要求内镜清洗消毒需实现全流程追溯。为加强我院消毒供应中心内镜器械的专业管理，严格按照国家卫生行业的标准，及时处理各类内镜，并对其进行有效的清洗消毒、储存、使用，加强每个环节质量管理的力度，建立起一个具有规范性、严密性以及高效性的清洗消毒流程，合理利用追溯系统跟踪监控工作质量，实现内镜全流程可追溯。

建设的内镜追溯管理软件模块须与现有消毒追溯管理系统的数据联通，成为提升管理效能的关键。通过数据联通，既能填补内镜专项追溯空白，又能依托现有系统的成熟架构，避免数据孤岛，实现“常规器械 + 内镜”的一体化质量监控，为我院感控检查、质量分析提供完整数据支撑。

项目采购清单

采购清单如下：

| 序号 | 产品名称 | 内容 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内镜追溯管理软件 | 内镜追溯管理软件 | 详见第“四”点功能描述序号1-8 | 1套 |
| 2 | 配套硬件 | 液晶读卡器 | 详见第“四”点功能描述序号9 | 20台 |
|  |  | 平板电脑 |  | 3台 |
|  |  | RFID标签 |  | 150个 |
|  |  | RFID手环 |  | 60个 |
|  |  | 监控大屏 |  | 1台 |
|  |  | 硬式内镜检测平台 |  | 1套 |
| 3 | 消毒追溯系统版本更新 | 消毒追溯系统版本更新与升级服务 | 对医院现有的消毒供应追溯管理系统进行版本更新，升级到同级别的最新版本。 | 1项 |
| 4 | 维保服务 | 软件维护期自软件验收合格之日起计算； 硬件保修期自硬件验收合格之日起计算。 |  | 3年 |

详细功能描述

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据可视化模块 | 1 在监控大屏上，采用图形化方式实现数据展示，展示医院消毒供应业务的实时运行数据和各种数据指标，包括工作量指标（物品回收、清洗、包装、灭菌、发放的数量；清洗机、灭菌器运行的炉次数、外来器械包处理数量等）、质量监测指标（器械清洗不合格数量、湿包、破包的数量等）、财务成本核算指标（各科室消毒灭菌的成本费用等），数据指标可按当天、月度、年度累计值的方式进行呈现。 |
| 2 | 清洗消毒模块 | （1）系统支持工作人员通过将内镜置于RFID读卡器区域，读卡器会识别到内镜的当前状态，并自动进入到内镜的下一步清洗步骤，然后工作人员扫描工牌，提交清洗记录。 （2）系统支持清洗流程可根据清洗步骤自定义配置，不同清洗流程可配置不同步骤及相关时间。包括：临床预处理、清洗、漂洗、消毒、终末漂洗、干燥等步骤。 （3）系统须支持手工清洗时，必须在清洗槽底部安装读卡设备，清洗时实现无感扫描。 （5）支持支持手工清洗流程和自动清洗流程，并且支持手工清洗和自动清洗结合的混合流程。 |
| 3 | 使用记录模块 | - 支持在为病人使用内镜之前，通过扫描内镜身份牌和工作人员的身份牌，将病人所使用的内镜记录到系统中。支持扫描内镜时若发现状态异常，读卡器会发出报警声，并在液晶屏中显示报错信息。 |
| 4 | 镜柜管理模块 | - 支持在完成一天的工作后，洗消员会针对内镜进行侧漏操作，侧漏结果合格后，放入镜柜。内镜在进入镜柜前需要扫描内镜的身份牌和操作人员身份牌，以登记入柜操作。 - 系统肌须支持提供一键查询按钮，可查询所有内镜（除维修中）是否已经入柜，如果还有未入柜的内镜，则系统报警。 - 支持第二天上班内镜出柜，同样扫描内镜的身份牌和操作人员身份牌，以登记出柜操作。出柜后的内镜，可直接进入早消程序。 |
| 5 | 内镜统计模块（报表中心） | （1）支持系统以报表的形式，展示每一个内镜全部的生命周期及生命周期内清洗及使用的信息，实现对内镜全生命周期的追溯。 （2）系统支持的报表格式有但不限于如下几种：HTML网页格式、PDF格式、Excel格式。 （3）支持图形化显示工作量统计、设备使用率统计、内镜数据统计。 |
| 6 | 流程监控（追溯管理） | （1）系统可追溯每个闭环的内镜消毒过程，包括操作人员、时间、内镜编号、每个清洗步骤时间等信息。可查询每个闭环内内镜的消毒和使用信息，并支持多条件查询；可查询每个内镜当前的状态。 |
| 7 | 控制面板（基础数据管理） | （1）支持内镜信息管理、清洗机管理、位置管理、清洗步骤管理、清洗流程管理、射频读写器管理、终端管理、内镜状态监控。 |
| 8 | 硬式内镜检测管理 | （1）配合消毒追溯系统，通过4k高清电子目镜，在PC端查看采集内窥镜的成像照片和视频，并可留存照片和视频与内镜进行绑定，支持进行追溯查询。 |
| 9 | 配套硬件 | （1）读卡器20台： 高频RFID带液晶屏读卡器，支持读取距离3-5CM，支持读取时语音提示，支持操作步聚中文显示提示，支持 ISO15693协议，带1个RJ45网口，支持IP地址任意改，功耗1W,外壳有用环保的材料，如ABS材料等。 （2）平板电脑3台：放置清洗槽上方用于清洗流程显示，屏幕尺寸≥11英寸，运行内存≥8GB,存储容量≥128GB,分辨率≥2560*1600，支持多点触控，光线感应。 （3） RFID标签150个：尺寸35MM*35MM，内装射频芯片，用于内镜的身份标识，每条内镜一个，内镜身份标识牌，须防水，耐酸碱，耐浸泡。 （4） RFID手环60个：硅胶材质，可水洗，内封芯片，读写10万次，数据保存10年。 （5）监屏大屏1台：用于数据可视化大屏展示数据，85英寸，屏幕分辨率，LCD显示，运行内存≥2GB,存储内存≥32GB. （6）硬式内镜检测平台1套：（硬式内窥镜专用检测镜头：USB3.0接口；F22卡口；1080P 60FPS高清高帧率镜片；支持0-6倍数字放大；支持AWB自动白平衡；免驱动、医用光源机；双导光束输出接口；支持高中低三档调整光源输出。内窥镜导光束（光纤），支持低温等离子灭菌。） |

项目工期

- 自合同签订日起，须在15_个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。

- 对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，双方共同整理并在 15 个工作日内确认《需求规格说明书》。

- 须在《需求规格说明书》确认后的30个工作日内完成实施保证系统正常工作。

- 完成软件实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行1月以上无软件故障出现，则向院方申请验收。

集成技术及实施服务要求

# 在项目实施前，结合院方项目需求，根据《网络安全等级保护制度》自评等保级别。需向医院提交设计方案进行安全评审，保证安全技术措施同步规划，系统建设根据信息系统安全等级保护要求进行建设。

# 软件需通过院方信息部门组织的信息系统安全等级定级要求，项目承建商需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过院方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，项目承建商根据检测结果对安全漏洞进行整改。

# 项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

# 本项目软件需支持部署在信创环境并稳定运行，包括但不限于国产操作系统、国产数据库、国产中间件等。

# 项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。

# 验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。

- 后续维护服务

- 软件维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为36个月。

- 在维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

- 维保期内承建商为院方提供维护及服务的部门及固定的专职技术人员。

- 在维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

- 超过维护期的，双方另行协商签订维护合同，服务方报价不超过合同软件部分金额的5%。

- 硬件保修；保修期自验收合格之日起计算，提供36个月原厂家保修服务。

- 在免费维护期结束前，须由供货方和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由供货方负责修复，在修复之后，供货方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

- 超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的3%。

- 售后服务：提供原厂家7*24小时免费维修服务。

- 响应时间、方式：2小时内响应到院方报修处，供货方需提供备件先行服务。

- 合同款支付方式

- 合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。

- 合同所有设备（产品）运至甲方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），且甲方在收到乙方开具相应金额正式发票以及售后服务履约承诺函后，向乙方支付至结算审核价的100%。

- 软体验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票及售后服务承诺函后，支付软件部分总金额的70%。