智能采血管理系统（体检中心）项目需求书

项目名称
项目名称：智能采血管理系统（体检中心）

采购清单
	使用地点
	设备名称
	需求数量
	备注

	普通体检区
	智能采血管理设备（一带一）
	8台
	要求一台设备对应一个采血窗口；

	
	多功能采血桌
	8套
	1、内置标本回收传输装置；2、配置窗口叫号屏≥21.5寸；

3、配置储物柜；
4、配备垃圾处理柜；
5、配护士椅、体检客户椅

	VIP体检区


	落地式智能采血管理设备（一带二）
	1台
	要求一台设备对应两个采血窗口，设备为落地式放置

	
	多功能采血桌
	2套
	配备垃圾处理柜；

配置储物柜
3、配护士椅、体检客户椅


详细配置参数
系统功能要求综述：系统支持与我院现有HIS、LIS、叫号系统等无缝对接，完成自助登记排队、叫号、采血管选取、打印贴标流程。
技术要求：

智能采血管理系统参数
系统功能：能完成采血中心工作的功能应用，响应采血工作人员的请求，自动把体检者及相应采血管同时调度到发出请求的采血工位。

数据交互：支持对接医院HIS/LIS/体检/叫号系统，下载采血相关信息并分配至系统各子系统或模块；同时能收集各子系统或模块反馈信息。

登记功能：具备采血台用户登记管理功能，可根据工作量灵活调节采血台开放数量；
分时段多规则优先设置：具备军人、老人、儿童等优先功能，可根据需要设置优先级别以及优先规则，优先规则可分时段定义；
过号处理功能：显示过号患者信息；提供过号计时报警功能；支持从过号列表中直接调入体检客户和标本信息。

统计功能：能够针对体检客户数量、采血工作量、耗材用量等数据进行多种统计计算，提供按照时间、区间等因素的分析报表。

查询功能：具备体检客户信息查询、采血状态查询等功能。

采血时间记录：采血完成后，扫描试管条码可自动记录采血时间，满足临床实验室质量管理规范要求；
标本追溯：提供标本追溯功能，记录标本各节点位置与时间，向实验室实时提供标本数据，准确预测下一时段的标本接收情况。

应急终端功能：在特殊应急情况下，可一键切换到传统手工模式，保证采血工作不中断；
系统接口功能：支持和基于Oracle、SQL Server、MySQL数据库的对接。简单灵活的接口方式：中间文件、中间数据库、webservice等。

智能采血管理设备（一带一）

备管方式：全自动一带一方式，一个采血工位放置一台贴标主机，可自动选择采血管、自动打印粘贴标签，全程无需人工干预；
备管速度：单管打印贴标≤3秒。

▲采血管容量：≥500支。

试管种类：支持同时装载≥8种不同类型采血管同时上机使用。

配置方式：多机并联配置，独立运行。 

试管类型：兼容直径：11-13mm；长度：75-110mm各品牌普通真空采血试管。

采血管切换方式：设备检测到管仓通道无管时，可自动切换到其它同类型采血管的通道。

打印方式：采用通用规格热敏标签，热敏打印。

支持条码类型：Code39、Code128、JAN、2of5、NW-7(Codebar)等。

视窗识别：标签粘贴时，能自动检测并识别采血管原有标签，保留采血视窗及刻度。

采血管检测：自动检测通道有无采血管，具备缺管提醒功能。

自检功能：设备显示屏可显示不同故障报警信息，并显示故障处理操作指引；

回执单打印功能：采血管贴标机内嵌回执单打印机，可打印患者的采血回执单。

可对接我院lis、his、体检、叫号系统等。

落地式智能采血管理设备（一带二）

备管方式：全自动落地式，一带二方式，自动选择采血管、自动打印粘贴标签，全程无需人工干预；
备管速度：单管打印贴标≤3秒。

▲采血管容量：≥1000支。

试管种类：支持同时装载≥10种不同类型采血管同时上机使用。

配置方式：多机并联配置，独立运行。 

试管类型：兼容直径：11-13mm；长度：75-110mm各品牌普通真空采血试管。

采血管切换方式：设备检测到管仓通道无管时，可自动切换到其它同类型采血管的通道。

打印方式：采用通用规格热敏标签，热敏打印。

支持条码类型：Code39、Code128、JAN、2of5、NW-7(Codebar)等。

视窗识别：标签粘贴时，能自动检测并识别采血管原有标签，保留采血视窗及刻度。

采血管检测：自动检测通道有无采血管，具备缺管提醒功能。

回执单打印功能：采血管贴标机内嵌回执单打印机，可打印患者的采血回执单。

自检功能：设备显示屏可显示不同故障报警信息，并显示故障处理操作指引；

可对接我院lis、his、体检、叫号系统。

多功能采血桌

多功能采血桌数量为10套，单套采血桌长度≥1100mm，宽550～600mm之间，高750～800mm之间，采血桌尺寸、颜色可根据医院实际场地及整体装修风格调整。采血桌需配置内置标本回收传输装置、窗口叫号屏、综合屏、储物柜、垃圾桶、护士椅、体检客户椅等。

项目工期及实施要求
本项目要求合同签订后2个月内完成实施工作。如因场地装修、第三方接口等原因将根据情况顺延。
集成技术及实施服务要求

本项目要求和医院HIS、LIS、体检、叫号等系统实现数据互联互通，确保标本全生命周期信息在各个系统的的完整性，本项目采用总价包干制，包括：软件、硬件设备的开发、部署、搬迁、安装、对接、调试。报价时需提供承诺函，承诺我院后续如再次采购相同公司的软件产品时，不需为软件业务系统的部署支付许可费用。

保修要求
本项目硬件、软件均要求验收后提供5年维保期，且安排1位工程师提供驻场服务，确保系统稳定运行。
10

