病理科冷链及环境参数监测系统采购项目需求书

一、项目范围和介绍

我院病理科现有常温冰箱30台，超低温冰箱13台，存放在

3个院区22个不同房间内，拟配置一套带有报警功能的冷链及环境参数监测系统，对所有设备进行定期检验检定校准。
二、项目需求
（1）系统需配置以下设备
	序号
	监测点名称
	数量
	单位

	1
	固定温度标签数量
	35
	个

	2
	超低温监测仪数量
	13
	台

	3
	环境温湿度标签数量
	44
	个

	4
	物联网网关/读写器/接收器
	11
	台

	5
	平板显示器
	4
	台


服务需求

调研需求并勘查现场，根据甲方要求定制个性化方案，安装调试设备并建立基础数据库，系统应用软件(含手机APP)使用培训。
定期进行数据备份，对被监测的设备/设施实行每月巡检、提供季度运行分析报告、设施设备更新及选型建议。
负责对系统配置的各类软件、硬件设备进行定期维护，软件免费个性化定制开发并升级、硬件免费维修及更换。
自行负担监测平台所产生的短信费用、网络流量费用、服务器租赁费用。
7*24小时值守中心对超标预警进行处理。

每年提供监测设备的计量校准服务。

监管部门进行专项检查时的现场支持。
设备安装完成后需自行与院内原冷链系统对接。

系统监测平台要求

平台整体要求

不得破坏现有的外观和装修，不得占用现有网络和服务器资源，平台采用无线射频传感器实时采集数据至服务器，各类传感采集设备采用电池供电，由乙方自行负责电池更换费用。平台应当支持通过PC、手机APP、平板电脑、微信小程序等多终端访问机制。

软件要求

监测平台软件能够实时存储各类环境参数的监测数据并能通过各类客户端展示实时监测数据，在监测参数异常时及时发出预警信息以避免事故损失，预警信息不能发生错报或者漏报。平台软件必须包括有适用于7*24小时值守中心的大屏监控软件，以确保对的全部监测点实现大范围无缝监测预警管理，平台软件还应当支持多样化的数据查询和报表统计功能。支持与病理科ISO15189认可管理系统对接。

数据实时展示：平台应当具有图形化展示及地图展示功能，屏幕可在展示被监测的区域图形基础上展示对应的环境参数实时数据。

数据管理：实时数据不仅具备列表显示，而且具备模块化分区域显示，同时具备现场立体展示。

数据形式：数据能够以曲线图或统计报表形式呈现，同时所有的曲线图及报表可以导出文件单独存储或打印。

数据备份：采用主流数据库进行监测数据的存储，并且支持手动或自动进行备份，所有的历史数据需要保存至少一年。同时平台需要支持容灾异地备份以确保数据万无一失。

权限等级：平台登录操作必须有相应授权，平台应至少配备超级管理员、医院管理员、分组管理员及普通用户四级权限，不同权限可查看不同的监测数据。

日志记录：平台应当具备完整的操作日志记录功能，平台中所有针对软、硬件设备的操作设置以及对平台自身的操作都应当写入日志记录，管理员可以通过日志记录追溯所有的历史操作记录。 

预警管理：平台支持实时对话框预警、声光预警、短信预警、电话预警等，实时预警、延时预警和恢复预警条件等均可以通过软件进行设置，软件需要支持同时添加多个预警接收人。

预警信息统计分析：平台具备预警统计图表展示功能，可对预警信息进行统计分析处理，汇总每月，每季度预警信息并进行智能分析，及时纠正规范相关人员操作规范和潜在的设备工作异常风险。

硬件设备要求（标★部分为重点参数需提供实物照片或视频）
	固定温度标签数量
	1.采样周期：1分钟（可调）

2.温度采集范围：-25℃至+80℃

3.工作温度：-25℃至+80℃

4.典型精度：温度±0.1℃

★5.信号传输方式：无线射频传输

6.传输距离：不低于50米（视距）

7.供电方式：纽扣电池可更换

8.续航时间：不低于3年

9.配置方式：可使用手机NFC或蓝牙进行配置
10.内置天线

★11.内置于冰箱（冰柜）内，不破坏冰箱（冰柜）密封性

12.核心传感部件品牌：技术成熟、性能稳定、质量可靠的正规优质品牌

	超低温监测仪数量
	设备重量：590g
2.采样时间间隔：1分钟（可调）
3.监测温度范围：-200℃至+200℃
4.监测精度：±0.5℃
5.安装方式：不可破坏冰箱（冰柜）密封性
6.通信功能：支持全频段4G网络通信或无线射频传输
7.存储功能：32MB，支持TF卡
8.供电方式：直流电源或充电电池
9.电源切换方式：支持自动切换
10.断电续航时间：5小时
11.实时显示：LED屏幕
★12.传感器数量：4路，并支持4路传感器同时显示
13.声音提示：蜂鸣器
14.核心传感部件品牌：技术成熟、性能稳定、质量可靠的正规优质品牌

★15.支持现场声光报警

★16.支持展示监测点上传间隔设置、监测点位、报警上下限制等信息

	环境温湿度标签数量
	1.采样周期：1分钟（可调）
2.温度采集范围：-25℃至+80℃
3.湿度采集范围：0-99%RH
★4.信号传输方式：无线射频传输
5.传输距离：50米（视距）
7.供电方式：纽扣电池可更换
8.电池使用寿命：不低于3年
9.工作温度：-25℃至﹢80℃
10.典型精度：温度±0.3℃，湿度±5%RH
11.配置方式：可使用手机NFC或蓝牙进行配置
★12.显示内容：可实时显示温度、湿度、电池电量、信号强度等关键信息
13.内置天线
14.核心传感部件品牌：技术成熟、性能稳定、质量可靠的正规优质品牌

	物联网网关/读写器/接收器
	通信功能：支持全频段4G网络通信
2.存储功能：内置FLASH (32MB)；支持外部扩展TF卡（16GB）可存储30万组监测数据
3.工作电压：DC 12V
4.供电方式：DC12V 直流电源；内部可充电锂电池
5.电源切换方式：自动切换
6.充电管理方式：充电自管理
7.工作温度：-25℃至+80℃
8.充电电压：DC12V
9.指示灯：充电状态、电源状态、通信状态
10.声音提示：蜂鸣器
11.数据上传：默认30S定时上传
★12.数据传输：与采集设备间采用无线传输，无需布线；断网续传
★13.支持现场声光报警
★14.支持网络信号状态显示功能
★15.支持监测标签信号显示功能
★16.支持电池电压显示功能
★17.支持标签运行状态显示功能

★18.支持标签信息显示，包含标签位置信息、上传间隔、上传总数、重发次数、信号质量、电池电压

	平板显示器
	1.尺寸：15.6英寸

2.内存：4+128

3.显示性能：高清显示触控屏HDMI接口

4.级别：工业级


三、质保期：5年
四、工期要求：甲方下达安装指令后7个工作日内对接安装完成，提交甲方使用。

五、报价单
	序号
	监测点名称
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	固定温度标签数量
	35
	个
	
	

	2
	超低温监测仪数量
	13
	台
	
	

	3
	环境温湿度标签数量
	44
	个
	
	

	4
	物联网网关/读写器/接收器
	11
	台
	
	

	5
	平板显示器
	4
	台
	
	

	投标总价
	                   元


报价含设备租赁费、服务费、年检费。

                                   报价单位（公章）

                                   日期：
