药品智能调剂综合管理系统项目需求

- 项目名称

LC项目名称：药品智能调剂综合管理系统

- 项目内容

为满足智慧医疗分级评价标准条款：“08.02.4 (2）可获得门急诊处方、住院药品医嘱数据，发药过程、药品准备（集中摆药、配液等）过程、审核过程有完整记录，具备声音提示、历史回溯查询、处理等功能。” 拟采购药品智能调剂综合管理系统与配套相关硬件，实现六级条款的药品全闭环管理。

项目内容如下：

| 序号 | 产品名称 | 功能描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药品调剂管理中台 | 详见三、1药品调剂管理中台 | 1套 |
| 2 | 药品调剂智拣终端 | 详见三、2药品调剂智拣终端 | 10套 |
| 3 | 药品调剂智送系统 | 详见三、3药品调剂智送系统 | 1套 |
| 4 | 药品调剂可视化系统 | 详见三、4药品调剂可视化系统 | 1套 |
| 5 | 药品无人化分拣终端 | 详见三、5药品无人化分拣终端 | 1台 |
| 6 | 药品调剂监控录像机 | 详见三、6药品调剂监控录像机 | 3台 |

- 详细功能描述

| 序号 | 产品名称 | 具体参数需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 药品调剂管理中台（软件） | 1、快捷工作管理 1.1 提供快捷入口功能，支持快速定位任务生成、药品信息、退库单、缓存库等常用模块。 1.2 具备待办提醒功能，智能提醒管理员处理退库单审核、药品维护等日常待办事项。 1.3 提供当日/当月信息汇总功能，实时统计当日请领单、退药单、任务概况及退抵扣率，支持跳转进药品调剂可视化数据BI终端。 2、字典维护管理 2.1 支持医院、部门信息维护，部门类型包括药房 、科室以及护理组。支持同步HIS部门信息至系统后台。可配置科室优先级、是否抵扣等信息，实现多院区、多药房共用1套系统（非租户隔离模式）。 2.2 支持员工信息维护，可与 HIS同步信息或手动录入，可选关联绑定中台管理账号，不同部门人员关联不同权限类型。 2.3 支持货架信息维护，可与HIS同步信息或手动录入，用于拣选路径导航。 2.4 支持药品信息维护，可与HIS同步信息或手动录入或EXCEL文件导入，维护内容必须包括HIS编码、医保码、商品码、追溯码、通用名、商品名、标识（毒性、易混淆、兴奋剂、高危、麻醉、精神、易混淆、冷藏、避光等）、药品图片、药品重量、药品皮重、是否抵扣等。 3、设备控制管理 3.1 支持智能拣选车全生命周期管理，维护药车名称、绑定的安卓平板、摄像头等模块信息，特别是限定时段配送范围、当前允许领取最大数量以及休眠设置等； 3.2 支持硬盘录像机、摄像头、安卓平板、PDA 等设备的模块化管理，展示设备编码、型号、状态等信息，便于故障排查与部件更换； 3.3 支持药箱管理，维护药箱名称、编码、RFID 信息，实现药箱与 RFID 标签唯一绑定，赋予药箱唯一身份标识；实时展示药箱使用状态、绑定任务、配送科室等信息，支持药箱全流程动态追踪。 3.4 以上设备均可限定药房级别管理，同一药房需支持多套录像机同时进行录像操作；需支持安卓平板准入，仅允许注册设备使用。 4、调剂任务管理 4.1 领单数据同步：支持定时增量或手动同步请领单信息，包括流水号、分配状态、HIS编码、药品名称、药品规格、医嘱数量、抵退数量、实发数量、货位名称、科室名称、护理组、请领单类型等。支持精准/模糊查询药单相关信息，包括医嘱是否加急等。 4.2 调剂任务生成：支持根据请领单信息按任务规则生成拣选任务，合并规则可按药单类型，排序规则包括医嘱加急、科室优先级、最早发送时间等。 4.3 灵活任务配置：支持包括是否开启重量校验、是否开启扫码校验、是否自动执行通过、 是否允许任务合并追加、同步回溯时间、多药房配置流水号简称开头等。 4.4 全程时间追踪：支持记录任务从调剂、运输、交接到清点各个节点的流转状态，并支持查看任务关联的原始请领单详情。 4.5 执行明细清晰：支持记录药品执行时间、执行人、执行数量（医嘱数、退药抵扣数、实发数、缺药、欠药、实收数）以及药品实时总重量等。 4.6 执行记录回溯：支持记录药品拣选过程的高清视频，默认自动截取并播放关键操作前15 秒视频，支持快速切换前30秒、60秒或定义时间预览；支持质控与差错登记。 4.7 完整任务日志：支持从最小颗粒度追踪任务明细的执行、清点、差错、追溯码采集、合并追加等操作，日志不可删、不可篡改，可用于安全监控与行为审计，追溯码采集记录可用于上传。 - 退药抵扣管理 - 5.1 退药数据同步：支持定时增量或手动同步退药单信息，包括流水号、清退状态、HIS编码、药品名称、药品规格、退药数量、科室名称、护理组、药单类型、退回药房、患者编号、床位号、住院号、药单唯一索引号等，支持精准/模糊查询药单相关信息。 - 5.2 退药暂存科室：支持按规则将退药单生成暂存科室的缓存库，规则包括指定科室、药品等， 记录明细包括药品名称、规格、科室、护理组、总库存、锁定库存、可用库存、单位、参与抵扣、未抵扣天数等。用于调剂任务生成时进行医嘱数抵扣。 - 5.3 未抵退回药房：支持定期将科室中的暂存药品退回到药房，具体实现：护士发起退库单，经由药师审核, 确认药品种类、数量无误后入库，释放锁定库存。支持预览、下载、打印退库单，包含退回科室, 接收药房, 退回日期, 制单编号, 退药明细等信息。退库单的退药明细中包括药品名称,规格, 厂家 货位, 数量等信息。 6、其他 6.1、权限管理：支持RBAC模型的权限管控，区分管理员、执行人、清点人等角色，权限管控颗粒度包括菜单、操作按钮、数据可见范围等维度。 6.2、日志管理：支持PAD\PDA\PC多端登录日志、数据同步日志、任务生成\执行\清点日志等。 6.3、资源管理：拥有独立可配置的图床存储，支持查看、上传、下载管理；支持离线固件、APP升级管理，可推送至在线的药车。 |
| 2 | 药品调剂智拣终端（软硬一体） | 1、硬件参数与配置 1.1 机身结构：采用高强度复合材质打造，具备抗冲击、耐高压及防锈性能，整机外形尺寸严格控制在长×宽×高≤725mm×425mm×1920mm，支持根据医院实际布局、功能需求进行个性化定制，满足差异化场景适配要求，为智慧药房建设提供高兼容性的硬件载体。 1.2 计算与显示单元：搭载≥12.1英寸超清护眼显示屏，通过莱茵认证，有效降低长时间使用视觉疲劳。配置高性能计算平台，内存≥8GB、存储≥128GB，保障多任务流畅处理，深度兼容原生安卓生态，为智能化操作提供强算力支撑。 1.3 高精度称重模块：集成C3等级及以上高精度称重传感器，测量精度≤0.2g，最大量程≥30kg，满足药品净重、药盒皮重的采集需求。通过动态校准算法与误差补偿技术，实现药品数量精准核对，为拣选过程提供可靠数据依据，助力药房运营效率与用药安全双提升。 1.4 智能RFID识别单元：采用≥13.56MHz高频RFID技术，可快速完成药箱唯一电子标识（UID）的标签信息读写。具备多标签防冲突机制，单设备可同时识别多个药箱，结合加密通信协议，确保药品流转数据不可篡改，为药品全生命周期追溯提供安全、高效的身份识别方案。 1.5 工业级扫码模块：配置专业级扫码头，支持一维/二维条码等主流编码格式，连续读取能力≥50次/分钟，满足单品、整批药品追溯码的快速采集需求。采用自适应补光与抗干扰算法，在弱光、反光等复杂环境下仍保持高识别率，为调剂等环节提供“即扫即识”的高效作业体验。 1.6 高清摄像记录模块：搭载≥800万像素摄像头，支持1080P/4K高画质视频录制与实时图传。通过Wifi 无线传输技术，实现影像数据秒级上传，在60 - 80cm距离下可清晰捕捉药盒药品名称的四号以上印刷字体，为药品包装异常、追溯信息存证等场景提供可视化证据链，强化用药安全管控。 1.7 多功能热敏打印模块：集成高速热敏打印机，分辨率≥203dpi，打印速度≥50mm/s，支持标签纸宽度自适应调节。内置医疗专用字库与图形排版引擎，可自定义打印药品名称、规格、批号、追溯二维码等信息，二维码识别率≥99.9%，满足药品、药箱追溯标签等多场景打印需求。 1.8 控制模块： 采用低功耗MCU控制, 集成以上各个模块与单元的通讯。通讯方式采用串口通信和自定义协议，为智能药品调剂终端提供稳定可靠的核心技术支撑。 1.9 电源管理：内置大容量磷酸铁锂电池，通过安全认证，循环寿命≥2000次，满电状态下连续工作时长≥7天(10小时/天计），待机时长≥30天，满足移动药品拣选、配送等无外接电源场景需求。支持实时电量百分比显示与智能节能模式，可自定义非工作时段自动进入深度待机，平衡续航与能耗，保障设备全周期稳定运行。 |
|  |  | 2、软件功能需求 2.1 支持任务展示与领取，按任务状态筛选展示列表信息（流水号、送达地点、状态等），按药车限制当次最多可领取任务数量。 2.2 支持单个、多个任务同时拣选，拣选路径可按药品货位正向或逆向导航，药师按药品清单逐一核对，避光、冷藏、高危等药品有语音提醒及警示标识。 2.3 支持任务结束时弹框打印任务信息，生成可用于药箱物流追踪的二维码，支持按货位正序或倒序进入下一任务。 2.4 支持扫码核对功能，可通过工业扫码器批量采集药品追溯码，系统实时反馈匹配结果。 2.5 支持称重核对功能，实时采集当前药品重量，通过智能称重算法进行匹配，在允许误差范围内自动执行并跳转下一药品，偏差过大则弹框提示异常处理确认。 2.6 支持数量明细查询，包括实发数、医嘱数、退抵数、包装系数等，以及关联的请领单详情，以辅助药师核对。 2.7 支持“强制通过”功能，针对厂家变更或条码无法识别等特殊情况，经药师确认无误后可强制标记通过并记录日志。 2.8 支持“欠药”与“缺药”登记，药师可录入欠/缺药数量，系统重量或扫码校验时自动扣除相应数量。 2.9 支持拣选过程中进行药品维护，调剂过程中发现基础数据错误（如重量、图片）可允许有权限的人员即时修改更新。 |
| 3 | 药品调剂智送系统（软件） | 1、业务角色与流程 1.1 支持预设管理员、护工（运输人员）、护士（签收人员）角色，对应不同的业务权限与操作视图。 1.2 支持业务流程覆盖从药房打包待配送、护工领取运输、病区交接、护士清点签收的全闭环管理。 2、配送与交接 2.1 支持护工通过扫描药箱二维码标签领取配送任务，任务状态自动流转为“运输中”，支持任务撤回功能。 2.2 支持护工到达病区后与护士面对面交接，确认箱数无误后完进行交接操作，状态流转为“已交接”。 2.3 支持护工在交接过程中扫描护士出示的个人二维码(定时刷新, 保存无效)，进行签收。 3、清点与签收 3.1 支持护士查看“已交接”任务并开始清点，系统展示药品明细清单，需确认所有明细条目无误后方可提交签收，确保账实相符。 3.2 支持特殊药品标识，自动标识“高警示”“易混淆”“冷藏”等特殊药品，提醒护士重点关注。 3.3 支持异常情况上报，核对过程中可直接修改实收数量，标记“破损”“发错”等异常状态，并支持拍照上传证据。 |
| 4 | 药品调剂可视化系统（软件） | 1、数据源与数据集管理 1.1 数据对接能力：支持与现有药品调剂管理中台无缝对接，接口可采用数据库视图、SOAP\REST API等方式,可稳定、高效抓取中台内所有药品调剂相关数据，包括但不限于药品调剂订单数据、药品库存数据、调剂人员操作数据、调剂流程节点数据等，确保数据抓取的实时性和准确性（数据误差率≤0.1%）。 1.2 数据集管理：支持对抓取的数据进行分类、整理、存储及维护，可根据实际业务需求创建、编辑、删除数据集，支持数据集的批量导入、导出（格式支持Excel、CSV等常用格式），方便信息药师进行数据归档和二次分析。 1.3 自定义统计逻辑：支持SQL自定义查询及统计逻辑配置，信息药师可根据业务场景需求，编写自定义SQL语句，实现个性化的数据统计、筛选及聚合分析，降低使用门槛。 2、可视化界面自定义 2.1 支持信息药师能够通过拖拉拽组件（表格、直方图、热力图、词云、指标等）方式，实现药品调剂过程、人员工作量、历史运行情况（趋势图）、设备运情况（电量显示、是否在线）等信息的可视化。 2.2 支持展示风格自定义，包括背景图片、 颜色、字体等样式均可以自由配置，并支持PC、手机端通过链接访问。 3、ai药品调剂质控与信息告警智能体 3.1 支持信息药师简单培训可上手搭建药品调剂优化智能体，可配置AI模型，可自定义提示词，发生告警信息可推送到管理中台。 3.2 支持事中、后质控，实时监控药品调剂过程及无人调剂终端运行中的异常情况，包括但不限于调剂效率异常、差错、设备故障等。 |
| 5 | 药品无人化分拣终端 | 适配我院智慧药房建设的智能调剂无人化方案，包括对接现有发药机系统、自动打印标签、自动分拣药品入袋，故障报警等功能。 - 1、带触屏控制系统，开放硬件接口协议。 - 2、配备人工急停按钮及安全光栅保护。 - 3、可定制的药品分拣通道机构、支持多尺寸规格调整。 - 4、分拣效率不低于100份/小时。 - 5、设备尺寸：长宽高＜120*120*100cm，不含外部支架。 - 6、该设备为定制化系统及终端设备，涉及到接口等方面，所提方案需与项目用户沟通确认可行性。 |
| 6 | 药品调剂监控录像机 | - 视频接入路数：≥8路；网络输出入带宽：≥80Mbps - 录像分辨率:8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p - 视频输出:1路HDMI,1路VGA；最大支持4K输出 - HDMI输出:4K（3840×2160）/30Hz，2K（2560×1440）/60Hz - 主口分屏:1/2/4画面;1/2/4/6/8/9画面 - 视频解码格式:H.265，Smart265，H.264，Smart264 - 解码能力:8×1080P，本地同步回放:4路;8路 - 盘位:1个SATA接口，单盘容量:≥4TB - 网络接口：1个RJ45 10/100Mbps自适应以太网口 - 无线传输：双频，2.4GHz，5GHz，2*2MIMO（外置双天线） - 支持调剂拣选过程的视频追溯记录回放，回放功能可嵌入中台管理。 |

备注：提供至少1年免费维保，报名的供应商须逐条提供截图佐证并说明，如有必要，厂家需配合进行现场测试，测试不合格则按不满足项目需求处理。

- 项目工期

1、自合同签订日起，须在5个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。

2、对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，双方共同整理并在10个工作日内确认《需求规格说明书》。

3、须在《需求规格说明书》确认后的2个月内逐步实施上线，保证系统正常工作。

4、完成系统本地化部署和实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行3个月以上无软件故障出现，则向院方申请验收。

- 实施服务要求

在项目实施前，结合院方项目需求，需向医院提交设计方案进行安全评审，保证安全技术措施同步规划，系统建设根据信息系统安全等级保护要求进行建设。

软件需通过院方信息部门组织的信息系统安全等级定级要求，项目承建商需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过院方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，项目承建商根据检测结果对安全漏洞进行整改。

项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。

验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。